Техническое задание на проведение технического обслуживания (ТО)

остеоденситометра рентгеновского StratosDR, пр-ва компании DMS, Франция

| Остеоденситометр рентгеновский StratosDR, (зав. № - H21 7H 0813 производства компании DMS, Франция). Кол-во 1 штука, 2021 год выпуска | Место проведения работ: ФГБНУ "ИНЦХТ" Г.Иркутск ,ул.Борцов Революции д.1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Работы по техническому обслуживанию (ТО) оборудования, включая: - разборка аппарата; - проверка и регулировка (при необходимости) натяжения тросиков и ремня механизма продольного перемещения колонны сканера, включая смазку подшипников и направляющих механизма перемещения колонны сканера; - проверка и регулировка (при необходимости) натяжения тросика и ремня механизма поперечного перемещения моноблока сканера, включая смазку подшипников и направляющих механизма перемещения моноблока; - проверка и регулировка соосности и линейности моноблока и детектора; - проверка и настройка (при необходимости) калибровочных и юстировочных данных аппарата с применением аппаратно-программных средств тестирования; - проверка и настройка режимов моноблока; - проверка качества сканирования по фантому; - обновление программного обеспечения аппарата (при необходимости). | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  | Срок исполнения работ: | Не позднее 30 дней |
|  | Требования к наличию документов: - Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники - Сертификат от производителя на право обслуживания и ремонта данного оборудования | Наличие Наличие |
|  | В стоимость должны быть включены все расходы, связанные с оказанием полного объема услуг, в том числе: - все расходные (смазочные) материалы и специализированные инструменты для проведения работ по ТО оборудования; - выезд специалиста для проведения работ по месту эксплуатации оборудования. | Наличие Наличие |