Техническое задание на проведение технического обслуживания (ТО) 
остеоденситометра рентгеновского StratosDR, пр-ва компании DMS, Франция

	Остеоденситометр рентгеновский StratosDR, (зав. № -        H21 7H 0813 производства компании DMS, Франция). Кол-во 1 штука, 2021 год выпуска
	Место проведения работ: ФГБНУ "ИНЦХТ" Г.Иркутск ,ул.Борцов Революции д.1  

	

	
	Работы по техническому обслуживанию (ТО) оборудования, включая:
- разборка аппарата;
- проверка и регулировка (при необходимости) натяжения тросиков и ремня механизма продольного перемещения колонны сканера, включая смазку подшипников и направляющих механизма перемещения колонны сканера;
- проверка и регулировка (при необходимости) натяжения тросика и ремня механизма поперечного перемещения моноблока сканера, включая смазку подшипников и направляющих механизма перемещения моноблока;
- проверка и регулировка соосности и линейности моноблока и детектора;
- проверка и настройка (при необходимости) калибровочных и юстировочных данных аппарата с применением аппаратно-программных средств тестирования;
- проверка и настройка режимов моноблока;
- проверка качества сканирования по фантому;
- обновление программного обеспечения аппарата (при необходимости).
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	Срок исполнения работ:
	Не позднее 30 дней

	
	Требования к наличию документов:
- Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники
- Сертификат от производителя на право обслуживания и ремонта данного оборудования
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	В стоимость должны быть включены все расходы, связанные с оказанием полного объема услуг, в том числе:
- все расходные (смазочные) материалы и специализированные инструменты для проведения работ по ТО оборудования;
- выезд специалиста для проведения работ по месту эксплуатации оборудования.
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