Техническое задание

| № | Наименование | КТРУ/ОКПД-2 | Характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Световод диффузионного типа | 32.50.50.190-00000751 | Световод диффузионного типа: цилиндрический диффузор 10 мм, артикул 07.02.10; Назначение: для проведения эндоскопических, внутриполостных и внутритканевых процедур; Диаметр дистального конца, мм: 1,5; Мощность для световода диффузионного типа в интервале длин волн красного диапазона, Вт: 2; Допустимый радиус изгиба рассеивающей части не должен быть менее допустимого для оптического волокна = 10 см для использования и кратковременного хранения и 15 см для долговременного хранения: соответствие; При внутритканевом применении необходимо использовать вспомогательные инструменты, например, иглу с мандреном, диффузор не предназначен для самостоятельного введения в ткань: соответствие; Материалы, из которого изготовлен диффузор выдерживают температуру более 200°С: соответствие; Плавление рассеивающей части диффузора означает, что при проведении процедуры вокруг диффузора образовалась зона сгоревшей под действием лазерного излучения ткани, излучение не проходит далее этой зоны, его энергия поглощается в тонком слое сгоревшей ткани, преобразуется в тепло, увеличивая зону некроза, эффект ФДТ перестает работать, диффузор выходит из строя: соответствие; Световоды подлежат дезинфекции и стерилизации в соотвествии с МУ 287-113 "Методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения", для изделий из стекла, металлов, пластмасс и резин при температуре до 60 градусов С | Шт | Без объёма |
|  | Световод диффузионного типа | 32.50.50.190-00000751 | Световод диффузионного типа:(цилиндрический диффузор 30 мм, артикул 07.02.30; Назначение: для проведения эндоскопических, внутриполостных и внутритканевых процедур; Материал: Кварцевое оптическое волокно с полимерной отражающей оболочкой и полимерным защитным покрытием; Диаметр дистального конца, мм: 1,5; Мощность для световода диффузионного типа в интервале длин волн красного диапазона, Вт: 3; Допустимый радиус изгиба рассеивающей части не должен быть менее допустимого для оптического волокна = 10 см для использования и кратковременного хранения и 15 см для долговременного хранения: соответствие; При внутритканевом применении необходимо использовать вспомогательные инструменты, например, иглу с мандреном, диффузор не предназначен для самостоятельного введения в ткань: соответствие; Материалы, из которого изготовлен диффузор выдерживают температуру более 200°С: соответствие; Плавление рассеивающей части диффузора означает, что при проведении процедуры вокруг диффузора образовалась зона сгоревшей под действием лазерного излучения ткани, излучение не проходит далее этой зоны, его энергия поглощается в тонком слое сгоревшей ткани, преобразуется в тепло, увеличивая зону некроза, эффект ФДТ перестает работать, диффузор выходит из строя: соответствие; Световоды подлежат дезинфекции и стерилизации в соотвествии с МУ 287-113 "Методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения", для изделий из стекла, металлов, пластмасс и резин при температуре до 60 градусов С:соответствие; Световод диффузионного типа с длиной рассеивающей части 30 мм может быть использован для проведении термотерапии совместо с лазерными аппаратами с длиной волны 808, 810, 1060 нм мощностью до 20 Вт: соттветствие. | Шт | Без объёма |