
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку медицинского оборудования для отделения нейрохирургии (система стоматологическая ультразвуковая хирургическая)
	№ п/п
	Наименование товара
	Код КТРУ
	Кол-во, единица измерения
	Показатель (характеристика товара)
	Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг
	Ед. измерения
	Обоснование включения характеристики в ТЗ

	
	
	
	
	
	Минимальное значение показателя
	Максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
	Показатели           (характеристики), которые определяются диапазоном значений
	Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона
	Верхняя граница диапазона
	 
	
	

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая
	
32.50.50.190-00000037
	1 шт.
	Группа устройств, которые преобразуют высокочастотный ток в ультразвуковые колебания для механической фрагментации и разрезания кости при контакте с вибрирующим наконечником во время челюстно-лицевой хирургии, обычно вместе с орошением. К ним обычно относятся: энергообразующий генератор с функциями контроля, насадка(-и) с наконечником(-ами) для преобразования и применения энергии, соединительные кабели и ножной переключатель для регулировки подаваемой энергии. Они применяются для подготовки места для имплантации, удаления зуба, дистракции зуба, хирургической процедуры поднятия дна верхнечелюстной пазухи, периодонтальной хирургии, удаления кист, экстракции костного блока, забора костной ткани, остеопластики и остеотомии.
	 
	 
	 
	 
	 
	Соответствие
	 
	КТРУ

	 
	
	
	
	Напряжение
	 
	 
	 
	100
	240
	 
	В
	Для подключения к городской электрической сети

	 
	 
	
	
	Частота электросети
	 
	 
	 
	50
	60
	 
	 Гц
	Для подключения к городской электрической сети

	 
	 
	
	
	Номинальная мощность прибора
	120
	150
	 
	 
	 
	 
	Вт
	Для эффективного препарирования костной ткани

	 
	 
	
	
	Ультразвуковая частота колебаний в диапазоне
	 
	 
	 
	28
	36
	 
	кГц
	Для эффективного препарирования костной ткани без повреждения мягких тканей

	 
	 
	
	
	Количество режимов работы ультразвукового генератора, уровней 
	6
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	Для обеспечения широкого спектра хирургических манипуляций

	 
	 
	
	
	Автоматическая система защиты, которая отключает подачу воды и напряжения на наконечник при его некорректной работе, или возникновения неисправности
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для обеспечения безопасности пациента и медицинского персонала

	 
	 
	
	
	Управление аппаратом при помощи сенсорной панели или дисплея
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для удобства управления инструментом

	 
	 
	
	
	Управление аппаратом при помощи ножной педали
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для удобства управления инструментом

	 
	 
	
	
	Перистальтический насос
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для обеспечения ирригации операционного поля

	 
	 
	
	
	Мощность насоса (системы ирригации)
	 
	 
	 
	0
	120
	 
	мл/мин
	Для удобства настройки ирригационного потока

	 
	 
	
	
	Автоклавируемая подставка для наконечника
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для удобства использования инструмента


	 
	 
	
	
	Наконечник и кабель для прибора
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для обеспечения передачи импульса с генератора на инструмент

	 
	 
	
	
	Держатель для ирригационного раствора
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для удобства использования инструмента

	 
	 
	
	
	Отсоединяемая ирригационная линия, автоклавируемая
	 
	 
	 
	 
	 
	 2
	шт
	Для обеспечения использования стерильных линий

	 
	 
	
	
	Инфузионные перфораторы, одноразовые
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	шт
	Для обеспечения использования стерильных изделий

	 
	 
	
	
	Пила для резки твёрдого кортикального слоя глубиной до 9 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для эффективной работы с костной тканью в челюстно-лицевой области

	 
	 
	
	
	Компенсация мощности в цепи питания с удержанием мин/макс мощности в заданных пользователем пределах
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для обеспечения безопасности пациента и медицинского персонала

	 
	 
	
	
	Автоматическое ограничение мощности наконечника по амплитуде сигнала в процессе работы
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для обеспечения безопасности пациента и медицинского персонала

	 
	 
	
	
	Низкий уровень воздействия на мягкие ткани, атравматичный для мягких тканей режим работы (эффект избирательной режущей активности) в режиме пьезохирургии
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для эффективного препарирования костной ткани без повреждения мягких тканей

	 
	 
	
	
	Кольцевая подсветка на наконечнике, автоклавируемая
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для удобства использования инструмента

	 
	 
	
	
	Мощность источника света, не менее
	          100 000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Люкс
	Для удобства использования инструмента

	 
	 
	
	
	Температура подсветки
	 
	 
	 
	6000
	7000
	 
	К
	Для обеспечения безопасности пациента и медицинского персонала

	 
	 
	
	
	Световод подсветки на наконечниках пьезо и скайлера, автоклавируемый, при 134 град.
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для обеспечения использования стерильных изделий

	 
	 
	
	
	Съемный носик наконечника пьезо из нержавеющей стали, автоклавируемый при 134 град.
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для обеспечения использования стерильных изделий

	 
	 
	
	
	Динамометрический ключ, автоклавируемый
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	Для обеспечения использования стерильных изделий

	 
	 
	
	
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие
	 
	 


*Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.
*Требования к гарантии производителя товара: Поставщик гарантирует, что Товар, является новым, ранее неиспользованным, серийно выпускаемым, в том числе не прошедшим ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не имеющим дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления. Товар не является выставочным образцом. Год выпуска Товара – не ранее 2025 года.
*Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев, но не менее срока гарантии предоставляемой производителем. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.

Согласовано: 
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