
Техническое задание
	Наименование товара
	КТРУ
	Наименование показателя
	Значения показателей
	Кол-во, штук
	Обоснование 

	Катетер системы радиочастотной абляции для кардиологии
	32.50.13.110-00005726
	"Стерильный гибкий управляемый катетер, предназначенный для использования в качестве части системы радиочастотной абляции для кардиологии с целью приложения радиочастотного переменного тока для абляции участков эндокарда бьющегося сердца при лечении аритмий сердца; как правило, также предназначен для передачи задающих ритм электрических стимулов сердцу и получения электрических реакций от сердца для электрофизиологического картирования. Предназначен для введения в сердце через венозный доступ (например, бедренную вену) и может содержать однополярный и/или биполярный электроды для абляции. Это изделие для одноразового использования."
	Наличие
	2
	Соответствует КТРУ

	
	
	Датчик давления на ткань
	Да
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Диаметр катетера, Fr
	8
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Длина дистального кончика, мм
	4
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Длина катетера, см
	≥ 105  и  ≤ 115
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Наличие петли
	Нет
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Температурный датчик
	Да
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Тип проводимой аблации
	Орошаемые с открытым контуром орошения
	
	Необходимо для повышения эффективности аблации за счет орошения ткани, подверженной воздействию

	
	
	Отверстия для орошения
	Сетчатого типа с возможностью отклонения кончика
	
	Необходимо для повышения эффективности аблации за счет перенапраления потока орошения в сторону рабочей области

	
	
	Управление
	В одной плоскости 
	
	Необходимо для обеспечения требуемой управляемости катетера

	
	
	Изгиб
	D-F
	
	Необходимо для манипулирования катетером в любых отделах сердца

	
	
	Направление изгиба
	Двунаправленный
	
	Необходимо для обеспечения требуемой управляемости катетера

	
	
	Маркировка кончика разными цветами на навигационной системе
	Наличие
	
	Необходимо для определения типа кривизны во время манипуляций 

	
	
	Оторбражение вектора контактного усилия рядом с кончиком катетера на навигационной системе
	Наличие
	
	Необходимо для определения типа контакта во время манипуляций 

	
	
	Совместимость с магнитной навигацией
	Наличие
	
	Необходимо для повышения точности картирования

	Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, управляемый
	32.50.13.190-00007206
	Стерильная управляемая трубчатая оболочка предназначена для чрескожного размещения в/рядом с сердечно-сосудистой системой, через которую впоследствии вводятся другие сердечно-сосудистые устройства (например, сердечный/внутрисосудистый катетер, стимулирующее отведение) для позиционирования в кровеносных сосудах, камерах сердца или на эпикардиальных поверхностях. Дистальный конец приводится в действие с помощью элементов управления на проксимальном конце для осуществления маневрирования в/вокруг сердца. Интродьюсер может быть снабжен гемостатическим клапаном для минимизации потери крови во время вмешательства [например, при электрофизиологических исследованиях], боковой порт для аспирации / инфузии / забора проб крови имеет рентгеноконтрастную маркировку, и может включать в себя специальный внутрипросветный расширитель. Это устройство одноразового использования.
	Наличие
	1
	Соответствует КТРУ

	
	
	Назначение
	для введения различных сердечнососудистых катетеров в сердце, включая левую часть сердца, сквозь межпредсердную перегородку
	
	Необходимо для позиционирования катетера в левых и правых отделах сердца

	
	
	Используемая длина интродьюсера, см
	≥ 71
	
	Необходимо для позиционирования катетера в левых отделах сердца

	
	
	Общая длина интродьюсера в выпрямленном состоянии, включая рентгеноконтрастный кончик, ручку и гемостатический клапан, см
	≥ 91
	
	Необходимо для позиционирования катетера в левых отделах сердца

	
	
	Диаметр интродьюсера, Фр
	8.5
	
	Соответствует размеру применяемого инструмента

	
	
	Длина проводника, см
	≥ 180
	
	Должна быть достаточной для манипулирования в сердце при бедренном сосудистом доступе

	
	
	Диаметр проводника, дюйм
	≥ 0.032
	
	Необходимо для минимизации травматичности при манипуляции проводником

	
	
	Дистальный конец приводится в действие с помощью элементов управления на проксимальном конце для осуществления маневрирования в/вокруг сердца
	да
	
	Необходим для дополнительной управляемости катетером в определенных отделах сердца

	
	
	Гемостатический клапан
	да
	
	Для минимизации потери крови во время вмешательства 

	
	
	Боковой порт для аспирации / инфузии / забора проб крови
	да
	
	Необходим для выполнения аспирации, инфузии и забора проб крови во время процедуры

	
	
	Внутрипросветный расширитель
	да
	
	Снижает атравматичность при заведении интродьюсера в вену

	
	
	Рентгеноконтрастная маркировка
	да
	
	Позволяет ему быть видимым во время рентгеновских процедур

	
	
	Совместимость с транссептальной иглой
	да
	
	Необходимо для проведения пункции транссептальной перегородки

	
	
	Кривизна
	Medium Curl
	
	Необходимо для манипулирования в сердцах среднего размера



 Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:
•	Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
•	Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.
•	Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.
•	Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.
•	Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 2 рабочих дней.
•	Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.                                                 
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