| Наименование товара, работы, услуги | ОКод позиции КТРУ/ОКПД 2/КОЗ 2 | Наименование характеристики, ед.изм.характеристики в случае отсутствия в ОКЕИ | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование дополнительных характеристик (общее) | Обоснование дополнительных характеристик (с пояснениями) | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения товара, работы, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наборы ангиографические для инжекторов автоматических к иньекционной системе Seacrown Zenith C11 | 32.50.50.190-00001378 | Набор стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению рентгеновской визуализации артерий конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд рентгеноконтрастного средства. Как правило, включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств (например, трубки, манифольд, задвижки и шприцы); катетер для ангиографии в набор не входит. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие | - | В соответствии с положениями п. 7 Правил использования КТРУ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, в случае осуществления закупки товара, в отношении которого в КТРУ отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание такого товара в соответствии с требованиями ст. 33 Закона № 44-ФЗ. Поскольку показатели, значения, используемые в КТРУ не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, описание объекта закупки содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара. | в соответствии с КТРУ | 150 | штука |
|  |  | Предназначен для введения контрастных веществ и физиологического раствора при рентгеновской визуализации, совместимый с системой Seacrown Zenith C11для ввода контрастного вещества | Соответствие |  |  | Для обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием Заказчика. |  |  |
|  |  | Количество шприцев в наборе | 2 | Штука |  | Для введения контрастного препарата и физиологического раствора во время процедуры диагностической визуализации |  |  |
|  |  | Объем шприца А | 100 | Кубический сантиметр;^миллилитр |  | Обусловлено клинической необходимостью |  |  |
|  |  | Объем шприца Б | 100 | Кубический сантиметр;^миллилитр |  | Обусловлено клинической необходимостью |  |  |
|  |  | Трубока соединительная системы инъекционной | 1 | Штука |  | Для проведения контраста/физиологического раствора до в/в катетера с заданными протоколом исследования параметрами |  |  |
|  |  | Длина трубки соединительной системы инъекционной | 150 | Сантиметр |  | Значение параметра обусловлено расстоянием от аппарата до пациента, обеспечивающим доставку контрастного препарата к катетеру согласно протоколу исследования. |  |  |
|  |  | Т-образный коннектор на соединительной трубке | Соответствие |  |  | Для единовременного введения контраста/физиологического раствора путем соединения потоков |  |  |
|  |  | Встроенный противовозвратный клапан | 2 | Штука |  | Предотвращает ретроградный ток из кровяного русла. |  |  |
|  |  | Трубка быстрого наполнения | 2 | Штука |  | Для набора контрастного препарата/физиологического раствора |  |  |
|  |  | Длина трубки быстрого набора | 17 | Сантиметр |  | Обусловлено стандартной глубиной флакона |  |  |
|  |  | Материал изготовления не содержит латекс | Соответствие |  |  | Для исключения аллергических реакций |  |  |
|  |  | Максимальное расчетное давления составных частей набора | 350 | psi |  | Обусловлено значениями технической документации, одобренными представителем производителя оборудования |  |  |

Место поставки — Республика Крым, город-курорт  Ялта, пгт Ливадия, шоссе Севастопольское, дом 2 (склад)

Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 15 месяцев. Срок поставки в течении 15 рабочих дней с момента заявки от заказчика.

Заведующий отделом обеспечения мед.изделиями- провизор                                                                                                                    Чернова А.В.