III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1; Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, автоматическое 26.60.12.119-00000269. Работа со стрипами, с лунками с плоским дном, с лунками с круглым дном, с лунками с V-образным дном; наличие. 8-канальная промывочная гребенка; наличие. Возможность подсоединения 12-канальной промывочной гребенки; наличие. Двойное расположение промывающих игл для снижения кросс-контаминации; наличие. Настройка вертикального или горизонтального положения промывочной гребенки; наличие. Режимы промывки: по стрипам. Режим промывки: по планшетам; наличие. Диспенсирование:. Диапазон диспенсируемого объема; мкл; не уже 50 – 3000. Точность настройки объема диспенсирования с выбором шага переключения; наличие. Замачивание:. Диапазон настройки времени замачивания; час; не уже 0 – 24. Аспирация:. Одинарная; наличие. Двойная; наличие. Промывка:. Количество циклов промывки для одного стрипа; не менее 12. Регуляция скорости потока промывочной жидкости:. Количество уровней регуляции; не менее 11. Емкости для растворов и отходов. Общее количество емкостей для растворов и отходов; шт; не менее 3. Датчик уровня жидкости в ёмкости для отходов; наличие. Датчик уровня жидкости в ёмкости для промывочной жидкости; наличие. Крышка для защиты от аэрозолей; наличие. Память:. Количество программ промывки; шт; не менее 50. Диагональ ЖК дисплея,; дюйм; не менее 5. |  |

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Безопасность Оборудования должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, и соответствующей требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». 
          Маркировка Оборудования и тары (упаковки) Оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Оборудованию.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления оборудования – не ранее 2025.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.