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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	
	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)
	

	
	1
	2
	3
	4
	

	
		1
	[bookmark: _GoBack]Инсуффлятор-аспиратор (НКМИ  303260, ОКДП2 32.50.50.190)

	

	1.1
	Назначение: для стимуляции кашля у пациентов со сниженной пиковой скоростью кашля путем циклического переключения положительного и отрицательного давления в дыхательных путях
	
	 Наличие 

	1.2
	Категория пациентов

	 
	Взрослые и дети

	1.3
	Возможность использования с маской, мундштуком или трахеостомической трубкой
	 
	Наличие

	1.4
	Количество режимов работы





	Штука




	не менее 3






	1.5
	Синхронизация с дыханием пациента

	 
	Наличие

	1.6
	Отображение на экране Частоты сердечных сокращений и сатурации SpO2
	 
	Наличие

	
	Рычаг для переключения фазы вдоха/выдохав ручном режиме, среднее положение рычага активирует паузу

	 
	Наличие

	
	Максимальное значение диапазона давлений, см Н2О

	Сантиметр водяного столба
	≥ 70

	
	Минимальное значение диапазона давлений, см Н2О

	Сантиметр водяного столба
	≤ -70

	
	Максимальное значение диапазона времени вдоха
	Секунда
	≥ 5

	
	Минимальное значение диапазона времени вдоха
	Секунда
	0

	
	Максимальное значение диапазона времени выдоха
	Секунда
	≥ 5

	
	Минимальное значение диапазона времени выдоха
	Секунда
	0

	
	Максимальное значение диапазона времени паузы
	Секунда
	≥ 5

	
	Минимальное значение диапазона времени паузы
	Секунда
	0

	
	Максимальное значение диапазона частоты осцилляции
	Герц
	≥ 20

	
	Минимальное значение диапазона частоты осцилляции
	Герц
	≤ 1

	
	Возможность настройки частоты и амплитуды осцилляции
	 
	Наличие

	
	Вес

	Килограмм
	не более 4,6

	
	Максимальная мониторируемая скорость потока, л/мин
	 
	≥ 999

	
	Аккумулятор съемный
	Штука
	наличие

	
	Контур дыхательный (дыхательный шланг, фильтр бактериально-вирусный, маска лицевая)
	Штука
	наличие

	
	Сумка для переноски
	Штука
	наличие 



	


Оборудование должно обеспечивать устойчивую работу в условиях резких колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 220 (+ 10%) Вольт, частоте 50 (+ 1%) Гц. 

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

 Безопасность Оборудования должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, и соответствующей требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». 
          Маркировка Оборудования и тары (упаковки) Оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

 Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Оборудованию.

Требования к году (месяцу) изготовления товара
Год изготовления оборудования – не ранее 2025.


Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.


