ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Инсуффлятор-аспиратор (НКМИ 303260, ОКДП2 32.50.50.190). 1.1; Назначение: для стимуляции кашля у пациентов со сниженной пиковой скоростью кашля путем циклического переключения положительного и отрицательного давления в дыхательных путях; Наличие. 1.2; Категория пациентов; Взрослые и дети. 1.3; Возможность использования с маской, мундштуком или трахеостомической трубкой; Наличие. 1.4; Количество режимов работы; Штука; не менее 3. 1.5; Синхронизация с дыханием пациента; Наличие. 1.6; Отображение на экране Частоты сердечных сокращений и сатурации SpO2; Наличие. Рычаг для переключения фазы вдоха/выдохав ручном режиме, среднее положение рычага активирует паузу; Наличие. Максимальное значение диапазона давлений, см Н2О; Сантиметр водяного столба; ≥ 70. Минимальное значение диапазона давлений, см Н2О; Сантиметр водяного столба; ≤ -70. Максимальное значение диапазона времени вдоха; Секунда; ≥ 5. Минимальное значение диапазона времени вдоха; Секунда; 0. Максимальное значение диапазона времени выдоха; Секунда; ≥ 5. Минимальное значение диапазона времени выдоха; Секунда; 0. Максимальное значение диапазона времени паузы; Секунда; ≥ 5. Минимальное значение диапазона времени паузы; Секунда; 0. Максимальное значение диапазона частоты осцилляции; Герц; ≥ 20. Минимальное значение диапазона частоты осцилляции; Герц; ≤ 1. Возможность настройки частоты и амплитуды осцилляции; Наличие. Вес; Килограмм; не более 4,6. Максимальная мониторируемая скорость потока, л/мин; ≥ 999. Аккумулятор съемный; Штука; наличие. Контур дыхательный (дыхательный шланг, фильтр бактериально-вирусный, маска лицевая); Штука; наличие. Сумка для переноски; Штука; наличие. |  |

Оборудование должно обеспечивать устойчивую работу в условиях резких колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 220 (+ 10%) Вольт, частоте 50 (+ 1%) Гц.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Безопасность Оборудования должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, и соответствующей требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». 
          Маркировка Оборудования и тары (упаковки) Оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Оборудованию.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления оборудования – не ранее 2025.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.