ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки и цена контракта:

| Объект закупки | ЦЕНА (руб.) |
| --- | --- |
| Поставка изделий медицинского назначения (спинальная система) для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году | 155 500,00 |

2. Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость доставки товара, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, без исключений.

4. Сроки поставки товара: в течение 3 (трех) рабочих дня с момента заключения контракта.

5. Места поставки товара: 194064, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 32, лит. А (помещения по указанию заказчика).

6. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

7. Требования к качеству товара:

7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.

7.3. Сроки гарантии качества товара: остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев от даты поставки.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крючок для спинальной фиксации КТРУ 32.50.23.000-00003856 | Цервикальный крючок ламинарный, камертонного типа. Имеет паз под шейно-затылочный стержень диаметром 3,5мм. На боковых поверхностях крючка на расстоянии 1мм от торца расположены симметричные пазы с размерами 1,5мм х 0,5мм под инструмент. Крючок блокируется однокомпонентной гайкой с угловой упорной резьбой и отверстием под ключ в форме TORX. Материал - биосовместимый титановый сплав T6Al4V ELI ASTM F136-11 / ISO5832-3. Ширина захвата крючка в ассортименте 5 мм, 7 мм, 8 мм. | шт. | 12 |
| 2 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный КТРУ 32.50.23.000-00003820 | Винт биосовместимый цервикальный полиаксиальный атравматичный с углом 120° и радиусом 1 мм при вершине, состоит из корпуса головки винта камертонного типа и мультиаксиального устройства для коммутации с продольной штангой Ф 3,5 мм. Высота корпуса головки винта 10 мм, диаметр 9 мм, ширина 6,7 мм. Корпус головки винта имеет паз под продольный стержень диаметром 3,5 мм на глубину 6,4 мм. На цилиндрической поверхности корпуса головки винта, на расстоянии 1 мм от торца имеются две лыски шириной 1,5 мм и глубиной 0,5 мм, расположенные оппозитно друг другу. Корпус головки винта имеет ангуляцию 50º. В корпусе головки и на блокираторе имеется угловая упорная резьба с шагом 1 мм, исключающая возможность самовыкручивания. Для увеличения фиксирующего усилия узла крепления и исключения подклинивания ключа во время фиксации, в гайке-блокираторе вместо шестигранника под ключ имеется отверстие диаметром 2,7 мм с шестью симметричными лучами, расположенными по периметру с интервалом 60°, периферийную часть каждого из которых оформляет радиус 0,35 мм. Резьбовая часть винта имеет следующие параметры: Диаметр рабочей части 3,5мм. Длина рабочей части в ассортименте 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм. Профиль резьбы оригинальный, угловой, упорный, компрессирующий. Угол при вершине 120°. Радиус при вершине 1мм. Глубина зуба при вершине 2мм. Головка винта с противоположной стороны резьбы имеет наружный шестигранник S=3мм, высотой 2мм и выпуклый торец с радиусом 2,25 мм. Каждый винт имеет маркировку производителя. Винт изготавливается из биосовместимого титанового сплава. | шт. | 2 |
| 3 | Штанга продольная ОКПД 2 32.50.22.127 | Штанга продольная Ф3,5мм, 200 мм. На торцах штанги выполнены 2 фаски 0,5х45. Штанга изготавливается из специально подготовленного биосовместимого титанового сплава T6Al4V ELI ASTM F136-11 / ISO5832-3. Штанга имеет маркировку производителя. | шт. | 2 |