Техническое задание

| Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик для мониторирования глюкозы | Метод измерения уровня глюкозы | Амперометрический электрохимический датчик | 80 |
|  | Диапазон измеряемых датчиком показателей глюкозы | 2,2–27,8 ммоль/л |  |
|  | значение чувствительности к глюкозе | от 0,6 нА/ммоль/л до 2,8 нА/ммоль/л |  |
|  | функция предупреждения о потере связи между датчиком и считывающим устройством | Да |  |
|  | функция предупреждения пользователя об изменении уровня глюкозы в крови | Да |  |
|  | Количество в упаковке | 1 шт |  |
|  | Размеры датчика | Высота не более 5 мм, диаметр не более 35 мм |  |
|  | Масса датчика | Не более 5 г |  |
|  | Источник питания датчика | Одна серебряно-оксидная батарея |  |
|  | Срок службы датчика | До 14 дней |  |
|  | Память датчика | Не менее 8 часов (показатели глюкозы сохраняются каждые 15 минут) |  |
|  | Дальность передачи сигналов датчика | Не менее 6 метров без помех |  |
|  | Водостойкость датчика и защита от проникновения | IP27: выдерживает погружение в воду на глубину 1 метр до 30 минут. Защищено от проникновения объектов диаметром > 12 мм |  |
|  | Размеры аппликатора датчика | Длина 74,3 мм (+/- 0,4 мм) Диаметр 55,89 мм (+0,1 мм/ - 0,25 мм) Масса не более 45 г |  |
|  | Радиочастота | Передача по Bluetooth с низким энергопотреблением 2,402–2,480 ГГц; гауссовская частотная манипуляция; эквивалентная изотропноизлучаемая мощность 0 дБм |  |
|  | Тип рабочей части | BF |  |
|  | Защита от поражения электрическим током | Изделие с внутренним источником питания |  |
|  | необходимость в калибровке с использованием анализа крови, взятой из пальца | Нет |  |
|  | Рабочая температура | 10–45 °C |  |
|  | Относительная влажность при работе и хранении | 10–90 % |  |
|  | Игла и наконечник иглы: |  |  |
|  | Глубина прокола | ≤ 9 мм |  |
|  | Толщина иглы | 0,10 ±0,0076 мм (0,004 ±0,0003 дюйма) |  |
|  | Глубина введения датчика | Глубина введения кончика датчика: ≥ 2 мм и ≤ 7 мм |  |
|  | Игла для введения | нержавеющая сталь |  |
|  | Футляр датчика — компонент стерилизован радиацией | Крышка футляра: фольга. Лоток: полиэтилен высокой плотности ПЭВП |  |
|  |  | Разъем транспондера: поликарбонат |  |
|  |  | Компоненты датчика: чувствительный слой, мембранный слой и напечатанный чувствительный элемент |  |
|  | Аппликатор датчика — компонент не стерилизован | Корпус аппликатора: поликарбонат, Колпачок: полипропилен. Оболочка аппликатора: полиоксиметилен. Оболочка датчика: поликарбонат Крепление датчика: поликарбонат Клейкая основа: клей |  |

## Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:

## • Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

## • Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.

## • Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.

## • Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.

## • Срок поставки товара: с даты заключения Контракта по 30.08.2026 г, по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней.

## • Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.