Техническое задание на поставку Стерилизатора воздушного двухдверного ГПД-320-«ПЗ» по ТУ 9451-009-07505566-01 или эквивалент

Производство АО "ГРПЗ", Россия

РУ ФСР 2009/06300 от 15 июня 2015 года

Количество – 1 шт.

ОКПД2: 32.50.12.190 Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие

| Название параметра | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Назначение | Для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения. Стерилизатор используется для дезинфекции и сушки медицинских изделий. |
| Вторая дверь позволяет использовать его в раздельных помещениях установкой в дверной проем, обеспечивая надежную защиту стерильного материала от повторного заражения | Наличие |
| Отложенный старт запуска выбранной программы | Наличие |
| Возможность установки бактерицидного фильтра | Наличие |
| Автоматическая регулировка и поддержание температуры | Наличие |
| Цифровой дисплей с отображением режима работы и выбранной программы | Наличие |
| Энергонезависимая память для сохранения параметров до 10 программ, которые вызываются для работы | Наличие |
| Обеспечивает при загруженной стерилизационной камере автоматическое выполнение следующих программ: Стерилизация при температуре 160±3 °C в течение 150±5 мин; Стерилизация при температуре 180±3 °C в течение 60±5 мин; Дезинфекция при температуре 120±3 °C в течение 45±5 мин; Сушка при температуре 85±3 °C в течение любого отрезка времени. | Наличие |
| Технические характеристики: |  |
| Полезный объем камеры, л | 320 |
| Мощность, кВт, не более | 8 |
| Масса, кг, не более | 244 ±24,4 |
| Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм (без подставки) | 1055х1050х1554 (±15) |
| Внутренние размеры, (ШхГхВ), мм | 600х650х900 (±15) |
| Задаваемые температурные режимы, °С | 50-200 |
| Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более | ±3 |
| Время нагрева до температуры 180°С, мин, не более | 100 |
| Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С, не более | 205-235 |
| Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее | 16 |
| Количество тележек для стерилизации в комплекте, шт, не менее | 2 |
| Размеры тележки, (ШхГхВ), мм | 442х1010х925 |
| Количество кассет для стерилизации в комплекте, шт, не менее | 12 |
| Размеры кассеты, (ШхГхВ), мм | 249х587х105 |
| Питание, В/Гц | 3800/50 |
| Наработка на отказ, часов не менее | 2500 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Комплект поставки: |  |
| Стерилизатор | 1 шт. |
| Тележка | 2 шт. |
| Кассета | 12 шт. |