Техническое задание
Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» по ТУ 9451-056-11769436-2016

ОКПД2 : 32.50.50.190
	Предназначено для обработки каналов гибких эндоскопов, полых хирургических инструментов, катетеров, многоразовых трубок и др., а также ополаскивания каналов водой и удаления влаги продувкой воздухом и промыванием спиртом на этапах окончательной (окончательной, совмещенной с дезинфекцией) или предстерилизационной очистки, дезинфекции высокого уровня.
	Наличие

	Конструкция позволяет устанавливать изделие на горизонтальной плоскости, размещать на стене, переносить в зоне эксплуатации
	Наличие

	Производительность
	1±10% литр/мин.

	Обработка нескольких каналов одновременно
	до трех

	Возможность проведения дезинфекции внутренних каналов устройства с применением дезинфицирующего средства
	Наличие

	Возможность применения различных типов моющих средств
	Наличие

	Диапазон измерения температуры рабочих растворов
	10 ÷ 70 °C

	Время этапа обработки, устанавливаемое таймером
	0 ÷ 99 минут

	Цифровой индикатор времени этапа обработки
	Наличие

	Кнопочная система установки времени обработки
	Наличие

	Электробезопасность — соответствие требованиям ГОСТ IEC 61010-1 — для изделий с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки
	Наличие

	Рабочее напряжение постоянного тока
	12±5% В от внешнего источника питания

	Источник питания (AC-DC адаптер)
	Наличие.

	Потребляемая мощность
	не более 9Вт

	Корпус из полимерного материала (АБС-пластика), допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами
	Наличие

	Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройства от проникновения твердых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254
	IP22

	Габаритные размеры без составных частей (ДхШхВ)
	(160х185х212) ±20 мм

	Масса (с составными частями)
	не более 1,5 кг

	Предохранительные клапаны от повреждения давлением
	Наличие

	Двухступенчатая фильтрация рабочих растворов с целью исключения засорения каналов эндоскопа
	Наличие

	Визуальный контроль температуры рабочего раствора на панели управления
	Наличие

	Звуковая сигнализация и визуальная индикация окончания штатного процесса обработки
	Наличие

	Визуальная индикация времени этапа обработки на панели управления
	Наличие

	Корректированный уровень звуковой мощности устройства
	не более 60 дБА

	Устойчивость к дезинфекции по МУ 287-113
	Наличие

	Гарантийный срок
	12 месяцев со дня изготовления

	Срок службы
	не менее 5 лет

	Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке.
	Наличие


Срок поставки: 7 (семь) рабочих дней с даты заключения Контракта в будние дни с 09:00 до 15:30 часов, возможна досрочная поставка.

Место поставки товара: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 31.
Год производства товара: не ранее 2025 г.

Начальник отдела								Чумаков М.В.
