III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1; Анализатор мочи ИВД, лабораторный, полуавтоматический 26.60.12.119-00000335. 1.1; Метод анализа: Фотометрия отраженного света; Наличие. 1.2; Производительность, тестов/час; Не менее 720. 1.3; Общий объем памяти, количество тестов:; Не менее 4 030. 1.4; Объем памяти тестов пациентов; Не менее 3 000. 1.5; Объем памяти контрольных тестов; Не менее 1 000. 1.6; Объем памяти калибровочных тестов; Не менее 30. 1.7; Автоматическая нумерация результатов исследования; наличие. 1.8; Дисплей сенсорный (TFT); 7”. 1.9; Встроенный принтер; наличие. 1.10; Вывод результатов исследования в числовом и традиционном форматах; наличие. 1.11; Типы печати данных; Не менее 3. 1.12; Распечатка патологических данных; Наличие.. 1.13; Количество определяемых параметров; Не менее 11. 1.14; Определяемые параметры; Кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, рН, уд. вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота. 1.15; Дополнительные параметры:; Цвет образца Мутность образца. 1.16; Чувствительность тестов (минимально определяемая концентрация); Кровь – не более 5 кл/мкл Билирубин – не более 9 мкмоль/л Уробилиноген – не более 16 мкмоль/л Кетоновые тела – не более 5 мг/дл Белок – не более 10 мг/дл Глюкоза – не более 100 мг/дл Лейкоциты – не более 10 клеток/мкл Удельный вес - диапазон от 1.005 до 1.030 Аскорбиновая кислота – не более 10 мг/дл рH - от 5 до 9 с разрешением в 1 ед. рН.. 1.17; Возможность определения ряда показателей в 2х системах единиц измерения по выбору лаборанта; Наличие. 1.18; Наличие фильтра пациентов (ФИО, ID) в цифровом и буквенном формате.; наличие. 1.19; Идентификация лаборанта (в режиме ввода алфавита и цифрами); Наличие.. 1.20; Автоматическое самотестирование; наличие. 1.21; Счетчик уровня заполнения лотка с использованными тест-полосками; наличие. 1.22; Сканера штрих код ридера; Наличие. |  |

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Безопасность Оборудования должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, и соответствующей требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». 
          Маркировка Оборудования и тары (упаковки) Оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Оборудованию.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления оборудования – не ранее 2025.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.