
[bookmark: _GoBack]III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)
	

	1
	2
	3
	4
	

		1
	Анализатор мочи ИВД, лабораторный, полуавтоматический
26.60.12.119-00000335



	

	1.1
	Метод анализа: Фотометрия отраженного света
	
	Наличие 

	1.2
	Производительность, тестов/час
	
	Не менее 720

	1.3
	Общий объем памяти, количество тестов:  
	
	Не менее 4 030

	1.4
	Объем памяти тестов пациентов
	
	Не менее 3 000

	1.5
	Объем памяти контрольных тестов 
	
	Не менее 1 000

	1.6
	Объем памяти калибровочных тестов
	
	Не менее 30

	1.7
	Автоматическая нумерация результатов исследования 
	
	наличие

	1.8
	Дисплей сенсорный (TFT)
	
	7”

	1.9
	Встроенный принтер
	
	наличие

	1.10
	Вывод результатов исследования в числовом и традиционном форматах

	
	наличие

	1.11
	Типы печати данных
	
	Не менее 3

	1.12
	Распечатка патологических данных
	
	Наличие.

	1.13
	Количество определяемых параметров
	
	Не менее 11


	1.14
	Определяемые параметры
	
	Кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, рН, уд. вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота

	1.15
	Дополнительные параметры:
	
	Цвет образца 
Мутность образца

	1.16
	Чувствительность тестов (минимально определяемая концентрация)
	
	Кровь – не более 5  кл/мкл
Билирубин – не более 9 мкмоль/л
Уробилиноген – не более 16 мкмоль/л
Кетоновые тела – не более 5 мг/дл
Белок – не более 10 мг/дл
Глюкоза – не более 100  мг/дл
Лейкоциты – не более 10 клеток/мкл
Удельный вес - диапазон от 1.005 до 1.030
Аскорбиновая кислота – не более 10 мг/дл
рH - от 5 до 9 с разрешением в 1 ед. рН.

	1.17
	Возможность определения ряда показателей в 2х системах единиц измерения по выбору лаборанта  
	
	Наличие


	1.18
	Наличие фильтра пациентов (ФИО, ID) в цифровом и буквенном формате. 
	
	наличие

	1.19
	Идентификация лаборанта (в режиме ввода алфавита и цифрами)
	
	Наличие.

	1.20
	Автоматическое самотестирование
	
	наличие

	1.21
	Счетчик  уровня заполнения лотка с использованными тест-полосками
	
	наличие

	1.22
	Сканера штрих код ридера
	
	Наличие



	



Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

 Безопасность Оборудования должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, и соответствующей требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». 
          Маркировка Оборудования и тары (упаковки) Оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».


Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

 Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Оборудованию.

Требования к году (месяцу) изготовления товара
Год изготовления оборудования – не ранее 2025.


Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.


