ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ремонту с заменой запасных частей медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика: Ультразвуковая диагностическая система ARIETTA V60 (Hitachi, Ltd., Япония) (далее – Оборудование). Серийный номер: G3052360
Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе сопутствующие, а также затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата услуг производится в порядке, предусмотренном в Контракте.
Источник финансирования:_______________________

Краткие характеристики оказываемых услуг:
1.1. В комплект услуг должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности указанного Оборудования;
Все запасные части должны быть в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защищенных знаков производителей. Поставляемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, с подтверждением совместимости с ультразвуковой диагностической системой ARIETTA V60 (Hitachi, Ltd., Япония).
1.2. Оказание услуг по ремонту Оборудования с заменой запасных частей осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Оборудования в сервисном центре. Частичное оказание услуг, в т.ч. частичная поставка запасных частей не допускается.
[bookmark: _GoBack]1.3. Доставка Оборудования до сервисного центра и обратно производится силами Заказчика.
Место нахождения медицинского Оборудования:
115409, г. Москва, ул. Москворечье, д. 16
Перечень медицинского оборудования, подлежащего ремонту:
	№
	Наименование оборудования / запасных частей
	Количество

	1.
	Ультразвуковая диагностическая система ARIETTA V60 (Hitachi, Ltd., Япония). Серийный номер: G3052360. Комплектация: основной блок, конвексный датчик C251 (SN G3017151), линейный датчик L441 (SN G3052752).
	1 шт


Для восстановления работоспособности Оборудования необходимо выполнить следующий перечень ремонтных работ:
	№
	Наименование работ в рамках оказания услуги
	Техническое описание и обоснование (по дефектной ведомости)
	Кол-во работ

	1.
	Диагностика системы с выявлением неисправностей
	Проведение расширенной функциональной диагностики аппарата с регистрацией системных логов, проверкой цепей питания, интерфейсов передачи данных и тракта формирования ультразвукового изображения. Подтверждение наличия ошибки "TP COMMAND Time out" и локализация неисправного узла.
	1

	2.
	Разборка/сборка аппарата
	Частичная разборка корпуса УЗИ-сканера для обеспечения доступа к системному блоку (CL Board, накопители, блоки питания) с последующей обратной сборкой без повреждения элементов корпуса и интерфейсных разъемов.
	1

	3.
	Демонтаж неисправных частей
	Демонтаж вышедшей из строя платы формирования сигналов (CL Board), демонтаж жесткого диска (HDD), выработавшего ресурс, и отсоединение датчиков с поврежденной акустической линзой.
	1

	4.
	Восстановление/ремонт платы CL Board
	Ремонт печатной платы CL Board (Control Logic Board) с заменой поврежденных элементов (силовые ключи, драйверы, стабилизаторы питания). Проведение входного контроля, прозвонка цепей, замена компонентов методом поверхностного монтажа (SMD), выходной контроль работоспособности на тестовом стенде.
	1

	5.
	Замена жесткого диска (HDD) с переустановкой специализированного ПО
	Замена системного накопителя (HDD/SSD) с установкой сертифицированного носителя, совместимого с Hitachi ARIETTA V60. Восстановление операционной системы из заводского образа, установка специализированного программного обеспечения для работы УЗИ-сканера, активация всех опций и лицензий, восстановление пользовательских настроек (при наличии бэкапа).
	1

	6.
	Замена акустической линзы конвексного датчика C251 (SN G3017151)
	Демонтаж отработавшей акустической линзы конвексного датчика C251. Механическая очистка поверхности пьезоэлементов, нанесение специализированного акустического компаунда с точным коэффициентом импеданса, установка и полимеризация новой линзы в условиях чистого бокса. Проверка электрической безопасности и герметичности.
	1

	7.
	Замена акустической линзы линейного датчика L441 (SN G3052752)
	Демонтаж отработавшей акустической линзы линейного датчика L441. Проведение аналогичного комплекса работ по очистке, нанесению акустической прослойки и установке новой линзы с использованием оригинальных расходных материалов (RTV-состав). Выходной контроль фантомного изображения.
	1

	8.
	Проведение технического обслуживания системы
	Очистка внутреннего пространства корпуса от пыли и загрязнений, продувка радиаторов охлаждения и вентиляторных групп сжатым воздухом. Замена термоинтерфейса (термопасты) на нагревающихся элементах (при необходимости). Проверка работоспособности охлаждающей системы.
	1

	9.
	Калибровка и настройка параметров аппарата
	Калибровка тракта формирования ультразвукового изображения после ремонта CL Board. Настройка параметров рентгеновского генератора (применительно к УЗИ — настройка режимов B-режима, ЦДК, PW/CW-Допплера). Корректировка усиления (TGC), балансировка каналов, калибровка тактильной чувствительности сенсорного экрана и органов управления.
	1

	10.
	Комплексное функциональное тестирование
	Проверка работоспособности аппарата во всех режимах сканирования (B-режим, M-режим, ЦДК, энергетический допплер) с использованием обоих датчиков. Контроль устранения ошибки "TP COMMAND Time out". Тест-драйв системы в режиме реального сканирования (не менее 30 минут) на фантоме или пациенто-симуляторе.
	1

	11.
	Подготовка исполнительной документации
	Оформление акта оказанных услуг по форме Заказчика, составление технического заключения о восстановлении работоспособности, заполнение паспорта ремонта с указанием серийных номеров замененных узлов, датчиков и выданных гарантийных обязательств.
	1


Срок выполнения работ:
В течение 7 (семи) рабочих дней  - с момента передачи оборудования Исполнителю.
Требования к качеству работ, проводимых в рамках оказания услуги:
1. Работы должны производиться в строгом соответствии с технической и эксплуатационной документацией на оборудование ARIETTA V60 (Hitachi, Ltd., Япония), с соблюдением норм электробезопасности, с использованием рекомендованных производителем инструментов и поверенных средств измерения.
2. Ремонт медицинского оборудования производится квалифицированными, сертифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски и разрешения на работу с медицинской техникой Hitachi.
3. Исполнитель при ремонте медицинского оборудования обязан обеспечить применение собственных инструментов и контрольно-измерительных приборов, необходимых для оказания услуги и поверенных в установленном порядке, обученным для оказания данного вида услуги техническим персоналом Исполнителя.
4. Приобретение используемых материалов, запасных частей для проведения ремонтных работ осуществляется за счет средств Исполнителя.
5. Используемые материалы, запасные части должны быть новыми (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не были восстановлены потребительские свойства). Ремонт платы CL Board подразумевает замену компонентов на новые, а не использование бывших в употреблении модулей.
6. Расходные материалы, детали и запасные части (включая акустические линзы и HDD), необходимые для устранения неисправностей, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обязательной сертификации и иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора.
7. Оборудование после ремонта должно быть пригодно к использованию по назначению. Ошибка "TP COMMAND Time out" должна быть полностью устранена. Изображение с датчиков должно соответствовать эталонным параметрам для данной модели.
8. Гарантийный срок на все виды работ в рамках заключенного контракта должен быть не менее 3-х месяцев с момента подписания акта оказанных услуг. На замененные акустические линзы предоставляется гарантийный срок не менее 6-ти месяцев в силу специфики расходных материалов с момента подписания акта оказанных услуг.
Требования к исполнителю:
1. Наличие лицензии на ремонт медицинской техники с приложением. Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования должен производиться квалифицированными, сертифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски и разрешения на работу с оборудованием Hitachi.
2. Работы должны выполняться с соблюдением правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка медицинского учреждения.
Общие требования:
	Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), с правом выполнения работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования IIа класса потенциального риска применения в соответствии с номенклатурой медицинских изделий, утверждённой Приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н (с актуальными изменениями). В лицензии или в приложении к лицензии должен быть указан код ОКПО/ОКПД 2 и перечень оборудования, включающий ультразвуковые диагностические системы (УЗИ) с классом риска 2а. К заявке прилагается заверенная копия лицензии с приложениями (выписка из реестра лицензий по форме, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343).
	наличие

	Исполнитель гарантирует, что работы по замене запасных частей Оборудования будут выполнены в полном объёме и надлежащего качества, которое в свою очередь обеспечит работоспособность оборудования, полное устранение системной ошибки и восстановление качества ультразвуковых изображений.
	наличие

	Работы должны выполняться Исполнителем с применением комплекта оборудования и специальных инструментов, программ и паролей доступа для работ по замене запасных частей и настройке на данном аппарате ARIETTA V60.
	наличие

	Срок поставки и выполнения работ с момента подписания акта приема-передачи оборудования на ремонт.
*Неисполнение в срок будет являться грубым нарушением условий контракта.
	Не более 7 раб. дней  

	Гарантийный срок на выполненные работы (общий)
	3 месяца

	Гарантийный срок на работы по замене акустических линз (повышенный, по специфике узла)
	6 месяцев



