Техническое задание

на выполнение ремонта амплификатора детектирующего «ДТпрайм» 5X1 (ИФАВ РАН)

- Наименование объекта закупки: Выполнение ремонта амплификатора детектирующего «ДТпрайм» 5X1 (ИФАВ РАН).

- Описание объекта закупки:

Ремонт Оборудования осуществляется с использованием запасных частей, инструментов и принадлежностей Исполнителя.

Перечень оборудование на проведение работ по ремонту:

| Наименование оборудования/модуля | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- |
| Амплификатор детектирующий «ДТпрайм» 5X1 | 1 | A6MD31 |

Ремонт Оборудования включает следующие работы:

| № п/п | Виды работ |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень работ по ремонту амплификатора детектирующего «ДТпрайм» в модификации 5X1 сер. №A6MD31 |  |  |
| 1 |  | Внешний осмотр |
| 2 |  | Чистка прибора |
| 3 |  | Диагностика |
| 4 |  | Замена модуля «горячей крышки» |
| 5 |  | Проверка механизмов вертикального и горизонтального перемещения термоблока |
| 6 |  | Температурная калибровка |
| 7 |  | Обновление ПО прибора |
| 8 |  | Испытание прибора в рабочем режиме |

Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплокрышка с линзой на 384 лунки, производство ООО «НПО ДНК-Технология», Россия | шт. | 1 |

| № п/п | Наименование | Условия и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место выполнения работ | Работы по ремонту проводятся по месту нахождения Исполнителя. |
| 2 | Срок выполнения работ | В течение 60 рабочих дней c момента подписания Контракта. |
| 3 | Предмет договора | Выполнение работ по ремонту Оборудования, согласно перечню Оборудования. |
| 4 | Наименование и объем работ | Выполнить работы по ремонту Оборудования, согласно перечню Оборудования. |
| 5 | Срок и условия оплаты выполнения работ | Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, платежными поручениями. Расчет за фактически выполненные работы в течение 7 (семи) рабочих дней на основании подписанного сторонами Акта выполненных работ и выставленного счета. |
| 6 | Порядок обслуживания | 1. Доставка оборудования до Исполнителя и возврат его Заказчику осуществляются за силами и за счет Заказчика. |
| 7 | Требования к качеству, техническим характеристикам работ и применяемых материалов (запасных частей) | - Для окончательной проверки технического состояния и работоспособности Исполнитель должен руководствоваться "Руководством по эксплуатации оборудования». - Наличие Лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на основании Федерального закона №99-ФЗ от 04.05.2011г «О лицензировании отдельных видов деятельности». |
| 8 | Требования к безопасности работ | Работы должны выполняться с учетом требований: - Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”; - Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.1.3678-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (утв. Постановлением от 24 декабря 2020 года N 44) - Временных методических рекомендаций по размещению, устройству и оборудованию центров высоких медицинских технологий (ВМР 2.1.3.2365-08 Москва 2008). 2.1.3. Медицинские учреждения. - Складирование материалов, и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы и оборудование. |
| 9 | Требования к результатам работ | Работы должны выполняться специалистами, имеющими документ (лицензия, сертификат) на проведение работ на данном виде оборудования. Исполнитель обязан выполнить в установленный срок полный объем работ в соответствии с требованиями Технического задания, условиями Контракта, нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязательными для сторон нормами и правилами, в том числе правилами безопасности при производстве работ, и сдать результат работ Заказчику. Результат выполненных работ, в момент сдачи заказчику, должен отвечать требованиям качества, определенным Контрактом и быть пригодным для использования в соответствии с его назначением. |
| 10 | Гарантийный срок | Гарантийный срок нормальной и бесперебойной работы оборудования после проведения работ – 12 месяцев с момента пуска оборудования в эксплуатацию, то есть с момента подписания акта сдачи-приемки работ. |
| 11 | Срок устранения выявленных недостатков работ | В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) услуг, то Исполнитель обязан их устранить безвозмездно в течение 20 (двадцати) рабочих дней. |
| 12 | Требования и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | Для окончательной проверки технического состояния и работоспособности Исполнитель должен руководствоваться "Руководством по эксплуатации оборудования». |
| 13 | Требования к Исполнителю | Наличие Лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на основании Федерального закона №99-ФЗ от 04.05.2011г «О лицензировании отдельных видов деятельности». |