ИКЗ: 26 1 7802067651 780201001 0001 121 0000 244

26.60.13.190-00000086 Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети

Количество: 3 штуки

Требования к количеству товара, к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика:

Согласно приложению 1.

* В связи с тем, что информация, включенная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указаны дополнительные требования, исходя из характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый товар), и которые являются значимыми для Заказчика.

В позициях, где характеристики товара в соответствии с КТРУ отсутствуют, Заказчик осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ (то есть самостоятельно устанавливает требуемые характеристики закупаемого товара).

Общие требования к продукции:

Изделия медицинского назначения, упакованные в транспортную тару, должны быть изолированы от механических воздействий и воздействий внешней среды при транспортировании.

Гарантия не менее 12 месяцев.

Срок поставки не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Контракта.

Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии действующих сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, если данный вид товара подлежит регистрации в соответствии с законодательством РФ), иная необходимая документация на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наличие инструкции по применению на русском языке (при необходимости). Копии перечисленных документов подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.

Основные условия:

Адрес поставки: 194 017, г. Санкт – Петербург, пр.Тореза, 72, на медицинский склад, по рабочим дням, с 10-00 до 14-00. Все транспортные и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

Фиксированная цена на весь срок действия контракта. В цены, устанавливаемые Поставщиком за Товары, входят НДС, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы и другие расходы по доставке Товара в адрес Заказчика.

Условия оплаты: оплата производится по факту поставки в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной при наличии счета, счета-фактуры, или универсального передаточного документа), оплата поставленного Товара осуществляется в безналичной форме. Авансирование не предусмотрено.

Заказчик оставляет за собой право выбрать товар, исходя из фактической потребности при существующей нагрузке СПб больница РАН.

Предоставление РУ на этапе подачи заявок обязательно. Заявки без приложенного документа не допускаются (если на данный вид товара выдается РУ, в соответствии с законодательством РФ).

Ответственное лицо: зав. Аптечным складом Абрамова Анна Георгиевна  +7(911)940-67-82, aptekaran@list.ru

Заключение контракта на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приложение 1

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации и сведений о товаре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение: Аппарат предназначен для лечебного воздействия синусоидально-модулированными токами низкой частоты на процедурные поля пациента. | Качественная | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика в аппарате для необходимого вида терапии |
| НКМИ | Качественная | 181070 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика в аппарате для необходимого вида терапии |
| КТРУ | Качественная | 26.60.13.190-00000086 Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование ст. 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ |
| Количество родов работы | Количественная | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность заказчика в широком спектре методик лечения |
| Род работы | Качественная | Непрерывное воздействие током несущей частоты; Прерывистое воздействие серий модулированных колебаний; Непрерывное воздействие серий модулированных колебаний, чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей частоты; Непрерывное воздействие серий модулированных колебаний, чередующихся с сериями модулированных колебаний с частотой модуляции 150 Гц; Прерывистое воздействие серий модулированных колебаний, чередующихся с сериями модулированных колебаний с частотой 150 Гц и паузами | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика для обеспечения лечебного воздействия, предусмотренного методиками терапии |
| Возможность выбора модулирующей частоты, коэффициента модуляции и режима, при каждом из родов работы | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность для выбора параметров терапии |
| Количество режимов тока | Количественная | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность заказчика в широком спектре методик лечения |
| Режимы тока | Качественная | Переменный ток; Выпрямленный ток положительной полярности; Выпрямленный ток отрицательной полярности | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика для обеспечения лечебного воздействия, предусмотренного методиками терапии |
| Возможность обеспечения всеми режимами тока каждого из родов работы | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Потребность заказчика в широком спектре методик лечения |
| Частота несущих колебаний синусоидальной формы | Количественная | ≥ 4900 и ≤ 5100 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика для обеспечения лечебного воздействия, предусмотренного методиками терапии |
| Частота следования импульсов | Количественная | ≥ 9800 и ≤ 10200 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика для обеспечения лечебного воздействия, предусмотренного методиками терапии |
| Длительность импульсов | Количественная | ≥ 59 и ≤ 73 | Микросекунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика для обеспечения лечебного воздействия, предусмотренного методиками терапии |
| Диапазон частоты модулирующего напряжения синусоидальной формы | Количественная | ≤ 15 и ≥ 135 | Герц | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Функциональная потребность заказчика для обеспечения лечебного воздействия, предусмотренного методиками терапии |
| Коэффициент амплитудной модуляции устанавливается дискретно и имеет значения 25%, 50%, 75%, 100% 140% | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика для обеспечения лечебного воздействия, предусмотренного методиками терапии |
| Максимальное значение силы тока цепи | Количественная | ≥ 100 | Миллиампер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика для обеспечения лечебного воздействия, предусмотренного методиками терапии |
| Постоянная составляющая силы тока в выпрямленном режиме | Количественная | ≤ 71 | Миллиампер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика для обеспечения лечебного воздействия, предусмотренного методиками терапии |
| Количество диапазонов установки силы тока | Количественная | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность для выбора параметров терапии |
| Полный диапазон установки силы тока | Количественная | ≥ 0 и ≤ 100 | Миллиампер | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Функциональная потребность для выбора параметров терапии |
| Дискретность установки силы тока | Количественная | ≤ 1 | Миллиампер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность для выбора параметров терапии |
| Диапазон установки времени таймера | Количественная | ≤ 1 и ≥ 99 | Минута | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Функциональная потребность заказчика для установки длительности процедуры |
| Дискретность установки времени таймера | Количественная | ≤ 1 | Минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика для установки длительности процедуры |
| Блокировка переключения параметров выходного сигнала после запуска процедуры, кроме регулировки силы тока в цепи пациента | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика в контроле параметров процедуры |
| Автоматическое обеспечение нулевого выходного значения силы тока при начале процедуры и её плавного повышения до уровня, устанавливаемого оператором | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика для обеспечения эффективного и безопасного использования |
| Индикация установленного времени процедуры | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика в контроле времени процедуры |
| Индикации установленных параметров синусоидальных модулированных токов | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика в контроле параметров процедуры |
| Индикация выбранного диапазона выходной, установленной силы тока в цепи пациента | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика в контроле параметров процедуры |
| Индикация значения установленной силы тока | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика в контроле параметров процедуры |
| Индикация начала подачи тока в цепь пациента | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика в контроле параметров процедуры и обеспечения безопасного использования |
| Индикация обрыва цепи пациента | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика в контроле времени процедуры и обеспечения эффективного использования |
| Автоматическое и плавное уменьшение силы тока пациента до нуля после окончания времени процедуры | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика для обеспечения эффективного и безопасного использования |
| Автоматическое снижение силы выходного тока до нуля при обрыве цепи пациента | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика для обеспечения эффективного и безопасного использования |
| Световая индикация при превышении силы тока в цепи пациента 10 мА | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование п. 201.12.4.103 ГОСТ Р МЭК 60601-2-10-2019 |
| Автоматическая подача информационных звуковых и/или световых сигналов подтверждения при включении питания аппарата, запуске процедуры, взаимодействии с любым органом управления, обрыве цепи пациента, принудительном прерывании процедуры до ее окончания, достижении максимального значения силы тока пациента, завершении процедуры | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика в контроле параметров процедуры и обеспечения эффективного и безопасного использования |
| Автоматическое поддержание установленной силы тока | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика в контроле параметров процедуры |
| Время работы с сохранением технических характеристик аппарата при коротком замыкании выходных гнезд | Количественная | ≥ 10 | Минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика для обеспечения безопасного использования |
| Возможность быстрой разборки и сборки аппарата, легкий доступ к наиболее отказоспособным деталям и сборочным единицам | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика для обеспечения эффективного использования и ограничения расходов заказчика |
| Возможность изменения уровня силы тока в цепи пациента только после установки времени процедуры | Качественная | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональная потребность заказчика в контроле параметров процедуры |
| Время работы в продолжительном режиме | Количественная | ≥ 8 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика для эффективной эксплуатации аппарата |
| Время готовности аппарата к работе с момента включения | Количественная | ≤ 30 | Секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика для эффективной эксплуатации аппарата |
| Диапазон напряжения питания переменного тока 50 Гц | Количественная | ≤ 207 и ≥ 253 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Требование п.5. ГОСТ Р 50444-2020 |
| Потребляемая мощность | Количественная | ≤ 35 | Вольт-Ампер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование по ограничению потребления электрической энергии и расходов заказчика |
| Длина | Количественная | ≤ 285 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика исходя из места размещения объекта закупки |
| Ширина | Количественная | ≤ 219 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика исходя из места размещения объекта закупки |
| Высота | Количественная | ≤ 95 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика исходя из места размещения объекта закупки |
| Масса электронного блока | Количественная | ≤ 1,8 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность заказчика исходя из места размещения объекта закупки |
| Средняя наработка на отказ | Количественная | ≥ 4000 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Функциональная потребность для эффективной эксплуатации аппарата и ограничения расходов заказчика |
| Ожидаемый срок службы | Количественная | ≥ 7 | Год | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика ограничивает расходы заказчика |
| Гарантийный срок | Количественная | ≥ 12 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика ограничивает расходы заказчика в гарантийный период |
| Электронный блок | Количественная | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность заказчика для реализации полного функционала прибора |
| Токоподвод из стали, прямоугольный, анод | Количественная | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность заказчика для реализации полного функционала прибора |
| Токоподвод из стали, прямоугольный, катод | Количественная | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность заказчика для реализации полного функционала прибора |
| Углетканевый электрод 50x70 мм | Количественная | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность заказчика для реализации полного функционала прибора |
| Углетканевый электрод 80x120 мм | Количественная | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность заказчика для реализации полного функционала прибора |
| Углетканевый электрод 100x150 мм | Количественная | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность заказчика для реализации полного функционала прибора |
| Руководство по эксплуатации | Количественная | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность заказчика для реализации полного функционала прибора |