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Описание объекта закупки
Выполнение работ по подготовке проектной документации по объекту:
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России.
Здание лечебного корпуса (литер А, кадастровый номер 45:25:030306:416), 
блок Б, цокольный этаж, нейтральная часть. Капитальный ремонт помещений для размещения Томографа магнитно-резонансного SIGNA Voyager IPM 

ЗАДАНИЕ
 НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России.
Здание лечебного корпуса (литер А, кадастровый номер 45:25:030306:416), 
блок Б, цокольный этаж, нейтральная часть. Капитальный ремонт помещений для размещения Томографа магнитно-резонансного SIGNA Voyager IPM 

г. Курган, ул. М. Ульяновой, д. 6.
	(наименование и адрес (место нахождение) объекта капитального строительства (далее - объект)



I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта:
Решение Застройщика
	(указываются реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации, приведенные в подпункте "а" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744)


2. Застройщик (технический заказчик):
ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова" Минздрава России, г. Курган, 
ул. М. Ульяновой, д. 6, ОГРН 1024500526885, ИНН 4501022210
	(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)


3. Инвестор (при наличии):
нет
	(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)


4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 2 ноября 2022 г. № 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2023 г., регистрационный 
№ 72411):

Группа - «Центры медицинские», вид объекта строительства – «Здание специализированного центра 
(по профилям медицинской помощи)», код – 03.01.008.003
	(указываются группа, вид объекта строительства, код)



5. Вид работ:
Подготовка проектной документации на капитальный ремонт помещений для размещения магнитно - резонансного томографа SIGNA Voyager IPM 
	(строительство, реконструкция, в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, капитальный ремонт (далее - строительство)


6. Источник и объем финансирования строительства объекта:
Средства от приносящей доход деятельности
	(указываются наименование источника финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства, а также объем выделенных средств)


7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):
Не требуется
8. Требования к выделению этапов строительства объекта:
Не требуется
	(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)


9. Срок строительства объекта:
Ориентировочно 2026 г.
10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):
Ориентировочная площадь капитального ремонта 66,5 м². Под помещение магнитно резонансного томографа рассмотреть помещения №№ №113;114;115;116,116а, расположенные на цокольном этаже блока Б, нейтральная часть (нумерация помещений в соответствии с техническим паспортом здания, выполненным ГБУ Курганской области «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости» (приложение № 1). Здание подключено к централизованным сетям инженерного обеспечения: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение. Вентиляция – приточно-вытяжная. Территория благоустроена.

11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 25 декабря 2023 года) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5), и включают в себя:
11.1. Назначение объекта:
Помещение для размещения магнитно-резонансного томографа 
11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:
Нет
11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:
Нет

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
Не относится

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:
Ф1.1
	(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)


11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:
Имеется
11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 25 декабря 2023г.) Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5:
Нормальный
	(повышенный, нормальный, пониженный)



	12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
Не требуется
	(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)


13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:
Предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурно-планировочных решений соответствующих требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Принятые проектные решения должны обеспечить соответствие класса энергетической эффективности (энергосбережения) – не ниже класса "С".

	(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С")


14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
Не требуются
	(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)



15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

	(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)


16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:
Нет
II. Перечень основных требований к проектным решениям
17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
Не требуется
	(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)



18. Требования к проекту полосы отвода:
Не требуется
	(указываются для линейных объектов)


19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:
Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г №87 (c изменениями от 06.05.2024 г.) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 
Предусмотреть использование строительных, отделочных и комплектующих материалов, разрешенных для применения в лечебных учреждениях, имеющих санитарно-гигиенические заключения, сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности и соответствующих требованиям санитарных и противопожарных норм.
	(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)


20. Требования к технологическим решениям:
Технологические решения определить проектом на основании действующих норм и правил, с учетом комплекса помещений, устанавливаемого оборудования, обеспечивающих требуемые условия работы. 
Технологические решения выполнить в соответствии с требованиями:
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 31 июля 2025 года).
- МУ № 11-16/03-06, 1995 «Применение бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях»; 
"МР 3.5.0315-23. 3.5 Дезинфектология. Рекомендации по выбору и применению систем очистки и обеззараживания воздуха в зданиях и помещениях общественного назначения. Методические рекомендации" 
- СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг(с изменениями на 20 марта 2024 г). 
- СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 58/пр) (с изменениями №1-6 от 12.12.2025).
Объект оснастить всеми видами технологического и вспомогательного оборудования, безопасное и эффективное устройство для обеззараживания воздуха, компьютерной оргтехникой, мебелью (в т. ч. медицинской). 
21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):
Выполнить проект согласно исходным данным на проектирование помещений для размещения магнитно-резонансного томографа магнитно-резонансного SIGNA Voyager IPM (предоставляет Заказчик на этапе проектирования).
 
21.1. До начала проектирования выполнить сплошное визуальное обследование конструкций здания и инженерных систем, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией, провести обследование плит перекрытия с целью определения несущей способности для размещения томографа.
- Несущая способность перекрытия и пола должна учитывать вес монтируемого оборудования.
- Работы по обследованию технического состояния провести в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
По результатам обследования составить:
- Акт обследования, содержащий перечень дефектов строительных конструкций и инженерных систем объекта капитального ремонта с указанием качественных и количественных характеристик дефектов.

21.2. С учетом результатов технического обследования здания, разработать мероприятия по капитальному ремонту:
В цокольном этаже лечебного корпуса блока Б (литер А, кадастровый номер 45:25:030306:416 предусмотреть необходимый ремонт помещения №116 для размещения магнитно-резонансного томографа, включая вспомогательные помещения №№113;114;115,116а (нумерация помещений в соответствии с техническим паспортом здания, выполненным ГБУ Курганской области «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости» (приложение № 1) согласно СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг (с изменениями на 20 марта 2024 г.). 
Размещение оборудования должно обеспечивать его функционирование (последовательность выполнения технологических процессов) при минимальной протяженности функциональных связей и максимальном уклонении от пересечения технологических потоков в соответствии с предварительной планировкой, требованиями к электропитанию, связи и т.д. выданной производителем оборудования (предоставляет Заказчик на этапе проектирования)
При проектировании учесть следующие требования:
Предусмотреть раздевалки для пациентов.
Не допускается расположение вблизи процедурной МРТ значительных масс металла, трансформаторов, электроустройств значительной мощности, лифтов, электрокабелей. 
Запроектировать ограждение в районе трубы аварийного выброса гелия в радиусе трех метров от нее. 
Электропитание томографа рекомендуется осуществлять по отдельному фидеру (вводу), не связанному электрически с сетью учреждения и бытовыми сетями.
Для ослабления внешних электромагнитных полей диагностическое помещение следует экранировать с помощью клетки Фарадея, с учетом мощности томографа, в соответствии с требованиями производителя оборудования (предоставляет Заказчик на этапе проектирования). Экран выполняется медной фольгой; двери и окна диагностического помещения также должны быть экранированы;
Конструкция стен, потолка, пола, дверей, окон в помещении процедурной комнаты, должна обеспечивать снижение уровней электромагнитного поля в прилегающих помещениях до допустимых значений. Звукоизоляция стен, потолка, пола, дверей, окон технического помещения и диагностической должна быть выполнена в соответствии с расчетами акустического влияния оборудования и обеспечивать гигиенические требования по шуму в смежных помещениях.
Не следует проектировать инженерные коммуникации под полом помещений, а также между стенами и клеткой Фарадея, т.к. кроме их влияния на работу аппарата, доступ к ним после монтажа окажется невозможным. 
Ввод линий электропитания оборудования, включая освещение, а также сигнальных линий внутрь диагностического помещения должен осуществляться через панель фильтров; все каналы или короба для воздушного кондиционирования и для электрических панелей в диагностическом помещении должны быть выполнены из немагнитных материалов; 
При необходимости в проекте предусмотреть:
- усиление несущей способности строительных конструкций 
- устройство бетонного основания, подпольных каналов. 
- устройство потолочной системы.
21.3. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):
Для внутренней отделки помещений применить материалы в соответствии с их функциональным назначением, разрешенные для применения в медицинских учреждениях. 
Стены и потолки должны быть гладкими, не дающими световых бликов, легко очищаемыми, допускающими влажную уборку, (конструкции и материалы должны обеспечивать герметичность).
Решения по внутренней отделке помещений, согласовать с Заказчиком. 
	(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)


21.4. Требования к строительным конструкциям:
Материалы стен, потолков, полов помещений должны удовлетворять требованиям СП 158.13330.2014, «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 58/пр) (с изменениями №1-6 от 12.12.2025) быть устойчивыми к многократной обработке моющими средствами и дезинфицирующими растворами. Во внутренней отделке применить материалы, отвечающие технологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и эстетическим требованиям в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20 (с изменениями на 20 марта 2024 г.) "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". 
	(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)


21.5. Требования к фундаментам:
По проекту
	(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)


21.6. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
По проекту
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)


21.7. Требования к наружным стенам:
Предусмотреть проектом занос оборудования через наружную стену с учётом технических характеристик оборудования, особенностей здания, нормативных требований и организационных моментов. При необходимости  предусмотреть сооружение ровной транспортной площадки достаточных размеров до уровня пола этажа, на котором устанавливается оборудование. При проектировании размеров площадки учитывать вес и габариты оборудования. При необходимости предусмотреть дополнительное укрепление конструкций здания.
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)


21.8. Требования к внутренним стенам и перегородкам:
по результатам обследования (в случае необходимости) предусмотреть ремонт стен (обработка противогрибковыми средствами, окраска эмалью, предназначенной для медицинских учреждений, устойчивыми при многократном использовании моющих и дезинфицирующих средств)
Рентгензащита стен не требуется. 
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)


21.9. Требования к перекрытиям:
Выполнить расчет несущей способности межэтажного перекрытия с заданным запасом прочности и устойчивости самого здания. Для соблюдения требований производителя могут понадобиться дополнительные работы по укреплению конструкций.
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)


21.10. Требования к колоннам, ригелям:
Не требуется
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)


21.11. Требования к лестницам:
Не требуется
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)


21.12. Требования к полам:
Запроектировать единый уровень пола в помещениях
- по результатам обследования (в случае необходимости) в помещениях МРТ предусмотреть замену стяжки;
- выравнивание основания, устройство покрытия пола из гомогенного линолеума (на клею) с герметизацией швов горячей сваркой. Искусственные покрытия и конструкций пола возможны при наличии на них заключения об их электробезопасности. 
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)


22.13. Требования к кровле:
Не требуется
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)


21.14. Требования к витражам, окнам:
Предусмотреть устройство оконного проема под смотровое окно в комнате управления.
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)


21.15. Требования к дверям:
	Дверные блоки выполнить в медицинском исполнении, устойчивыми к обработке дезинфицирующими составами. Ширина дверных проемов: в помещение процедурной МРТ – не менее 1,3 м в свету, в остальные помещения - не менее 0,9 м.  Двери должны иметь заключение на применение в медицинских учреждениях. 
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)


21.16. Требования к внутренней отделке:
Поверхность стен, пола и потолка в помещениях должны быть гладкими, без щелей, легко обрабатываемыми, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств. Запроектировать единый уровень пола в помещениях
- по результатам обследования (в случае необходимости) в помещениях МРТ предусмотреть замену стяжки;
- выравнивание основания составами для наливных полов, устройство покрытия пола из гомогенного линолеума (на клею) с герметизацией швов горячей сваркой. 
Внутренняя отделка должна быть антистатической либо электрорассеивающей
	(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)


21.15. Требования к наружной отделке:
Не требуются
	(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)


21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях:
Не требуются
	(указывается в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируются в сложных природных условиях)


21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: 
Не требуются
	 (указывается в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируются в сложных природных условиях)


22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
Не требуются
	(указываются для линейных объектов)


23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
Не требуются
	

	


24. Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости): 
использовать современные инженерные решения. При подготовке проекта отдавать предпочтение применению современного инженерного оборудования. Инженерное обеспечение ремонтируемых помещений выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Спецификации оборудования инженерных систем согласовать с Заказчиком. 
24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):
24.1.1. Отопление: 
При необходимости заменить стояки и трубные подводки к приборам отопления, запорную и отключающую арматуру. Трубопроводы выполнить из водогазопроводной трубы, покрасить и при необходимости предусмотреть изоляцию. согласно норм и правил. 
При устройстве ограждений отопительных приборов должен быть обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки. При необходимости установить на приборы отопления регуляторы температуры. Установить гигиенические радиаторы отопления по согласованию с заказчиком.
Присоединение новых коммуникаций с существующими предусмотреть с проходом через перекрытия ниже и вышележащих этажей. 
Проектом предусмотреть затраты на демонтажные работы.
24.1.2. Вентиляция: 
Предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции для помещений, согласно действующих норм и правил. Предусмотреть работу вентиляции в двух режимах: ручном и автоматическом, работа в летний и зимний период.
Предусмотреть систему кондиционирования. Рассчитать тепловыделения для каждого помещения, учесть тепловыделения от оборудования и требования производителя оборудования (дополнительное охлаждение сплит-системами). Запроектировать кондиционирование с возможностью работы в летний и зимний период. 
Воздухообмен помещений должен обеспечивать поддержание допустимых параметров микроклимата, соблюдение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны, согласно действующих норм и правил.
При подборе оборудования систем вентиляции и кондиционирования, учесть норматив шумовых характеристик и в случае необходимости разработать мероприятия по снижению шума до допустимых значений всех действующих норм и правил. Система приточно-вытяжной вентиляции должна обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений. Обеспечить нормативные требования к уровню шума и вибрации. 
Щит управления вентиляции и кондиционирования укомплектовать устройством отключения при пожаре.
Вентиляционное оборудование разместить в существующей вентиляционной камере. Проектом предусмотреть все необходимые затраты: демонтажные работы, монтаж систем автоматики, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию.
По окончанию всех работ предусмотреть проведение всех необходимых инструментальных замеров: микроклимата, кратности воздухообмена и т.д. с предоставлением соответствующих актов, согласно действующих норм и правил.
24.1.3. Водопровод: 
Заменить горизонтальные подводки до основных магистралей с установкой отключающей арматуры. Заменить сантехнические приборы с установкой, отключающей арматуры согласно норм и правил. Предусмотреть демонтаж существующей разводки.                                                  _
24.1.4. Канализация
Заменить горизонтальные подводки до основных магистралей согласно нормам и правил.                _
24.1.5. Электроснабжение: 
Проектом предусмотреть:
· замену оборудования систем электроснабжения и освещения - спроектировать как раздельные электрические сети: вентиляционная установка, розеточная сеть, осветительная система.
Требования к электропитанию:
Схема электропитания – звезда, 5-ти проводная, TN-S: 3 фазы, нейтраль, защитный проводник. 
Напряжение питания – 380 В. 
Допустимые колебания напряжения – +10% / -5%. 
Частота питающей сети – (50±3) Гц.
Межфазное сопротивление сети – не более 0.15 Ом (проверяемый до монтажа параметр). 
Полная мощность для системы МРТ – 80 кВА. 
Номинальный ток – 150 А. 
Пиковый ток – 400А (не более 5 мс.), 500А (не более 1 мс.). 
Коэффициент мощности – 0.85.  
Полная мощность климатической системы – около 60 кВА. 
Для обеспечения нормальной работы оборудования необходимо подвести 2 отдельных кабеля (один для системы МРТ, другой для климатической системы) от вводного распределительного устройства здания с сечением, обеспечивающим максимальную потребляемую мощность оборудования и межфазное сопротивление сети не выше требуемого. К этой отдельной линии подключается только оборудование МРТ. Кабели питания и заземления подводятся в место, указанное на плане подготовки помещения под монтаж. Длины свободных концов кабелей - не менее 2 м.   
В помещениях процедурной запроектировать заземление из меди сечением не менее 80 мм2
В каждом помещении (комнате управления, технической) запроектировать не менее двух дополнительных электророзеток (220 В, 50 Гц, 16 А) с заземлением для целей монтажа и сервиса. Розетки подключаться к общей сети здания.
Запроектировать АВР (или источник бесперебойного питания) со сроком автономной работы не менее 60 минут в помещении электрощитовой (или ВРУ). Выбор помещения согласовать с Заказчиком.  
Прокладку электрических кабелей и проводов в комнату управления от процедурной выполнить в подпольных каналах, напольных или настенных коробах (со съемными фальш-панелями), оставляя пол свободным в местах перемещения пациента, персонала, аппаратуры.
Выполнить проект согласно СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 58/пр) (с изменениями №1-6 от 12.12.2025). ГОСТ Р 50571.7.710-2023 (МЭК 60364-7-710:2021)
Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 01.09.2023 № 391-ст), ПУЭ и других действующих нормативных документов.
После завершения монтажных работ все кабельные линии должны быть протестированы на соответствие стандартам Cat 5e (или Cat 6) с использованием сертифицированного измерительного оборудования. По результатам тестирования Подрядчик предоставляет протоколы испытаний по каждой линии в электронном и бумажном виде.

 24.1.6. Телефонизация: 
Не требуется
24.1.7. Радиофикация:
Не требуются
24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": 
Предусмотреть помещение, для размещения узла связи с ЛВС Центра.
Предусмотреть на каждом рабочем месте (возле каждой единицы компьютерного оборудования) и возле каждого подключаемого к ЛВС оборудования наличие розетки под разъемы RJ45 (2 шт). Подключение розеток осуществить кабелем UTP5e к патч-панели в помещении узла связи. Использовать кабель из чистой бескислородной меди 8 жил, диаметр одной жилы (медного проводника) не менее 0.5 мм. Подключение розеток вести с учетом скорости передачи данных 1Гбит/с.
В узле связи предусмотреть размещение коммутационной стойки глубиной 800 мм, шириной 19 дюймов для монтажа сетевого оборудования. 
Осуществить установку патч-панели, и осуществить подключение проводов UTP5e к патч-панели. Провести маркировку патч-панели и розеток для RJ45.
Осуществить установку оптического кросса (оптоволокно 8 жил)
Подключение оптического кросса стойки к ЛВС осуществить к существующему узлу связи  

24.1.8.1. Общие требования

Спроектировать и смонтировать кабельную инфраструктуру для подключения компьютерного, медицинского и сетевого оборудования к локальной вычислительной сети (ЛВС) учреждения. Работы выполняются в объёме строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Установка и настройка активного сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы) выполняется ИТ-службой Заказчика отдельно.

24.1.8.2. Информационные розетки

Предусмотреть на каждом рабочем месте (возле каждой единицы компьютерного оборудования) и возле каждого подключаемого к ЛВС оборудования наличие информационных розеток под разъёмы RJ45. Минимальное количество портов RJ45 определить согласно расчёту количества портов RJ45 пункт 24.1.8.4.

24.1.8.3. Кабельные линии

Подключение информационных розеток осуществить кабелем UTP5e к патч-панели в помещении узла связи. Использовать кабель из чистой бескислородной меди (Cu, не CCA), 8 жил (4 пары), диаметр одной жилы не менее 0,51+-0.01 мм. Кабель должен соответствовать категории Cat 5e (или Cat 6) и обеспечивать скорость передачи данных не менее 1 Гбит/с.
Кабельные линии проложить на расстоянии не менее 300 мм от силовых кабельных линий для исключения электромагнитных помех. При пересечении с силовыми кабелями пересечение осуществлять под углом 90°.
Прокладку кабелей в процедурной и пультовой выполнить в подпольных каналах со съёмными крышками, напольных или настенных коробах со съёмными фальш-панелями, оставляя пол свободным в местах перемещения пациента, персонала и аппаратуры. Кабельные каналы в процедурной при необходимости защитить от рентгеновского излучения.

24.1.8.4. Расчёт количества портов RJ45

Минимальное количество информационных розеток RJ45 определить согласно следующему требованию: Компьютер 1 ед., Принтер 1 ед., IP-телефон 1 ед.  Расчётное количество портов: 3. С учётом резерва 30%: 3 × 1,3 ≈ 4 порта (округление в большую сторону).
Итого предусмотреть не менее 4 порта RJ45 на патч-панели узла связи на 1 рабочее место.

24.1.8.5. Телекоммуникационный узел связи

В помещении узла связи предусмотреть установку телекоммуникационной стойки
(шкафа):
  — Патч-панели RJ45 Cat 5e/Cat 6 — не менее 1 шт. на 16 портов.
  — Органайзеры горизонтальные для управления кабельными соединениями — не менее 1 шт.
Монтаж и настройка коммутаторов, маршрутизаторов, ИБП и иного активного оборудования выполняются ИТ-службой Заказчика. Подрядчик обеспечивает подготовку кабельной инфраструктуры и передачу её ИТ-службе для установки активного оборудования или подключен к ЛВС.

24.1.8.6. Подключение к существующей ЛВС

Подключение оптического кросса стойки к ЛВС учреждения осуществить к существующему узлу связи. Точку подключения и характеристики существующего оборудования уточнить на стадии проектирования совместно с ИТ-службой Заказчика.

24.1.8.7. Тестирование

После завершения монтажных работ все кабельные линии должны быть протестированы на соответствие стандартам Cat 5e (или Cat 6) с использованием сертифицированного измерительного оборудования. По результатам тестирования Подрядчик предоставляет протоколы испытаний по каждой линии в электронном и бумажном виде.

24.1.8.8. Заземление

Предусмотреть контур защитного заземления для телекоммуникационной стойки узла связи с сопротивлением растекания не более 4Ом. Заземление выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

24.1.9. Телевидение:
Не требуются
24.1.10. Газификация:
Предусмотреть в процедурном помещении систему медицинского газоснабжения (кислород, сжатый воздух 5атм., отвод газов
24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация: 
Предусмотреть автоматизированное управление системами вентиляции и диспетчеризацию, автоматизированное управление системами пожарной сигнализации, средствами оповещения в соответствии с действующими нормативными документами с подключением к локальной сети учреждения.
24.1.12. Иные сети инженерно-технического обеспечения:  
Кондиционирование. Для обеспечения заданных параметров окружающей среды установить систему кондиционирования согласно действующей нормативной документацией. Предусмотреть охранную сигнализацию и видеонаблюдение. 
Техническими средствами СОТС (системы охранно-тревожной сигнализации) необходимо оборудовать все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей̆, а также все уязвимые места зданий ПС (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т.п.), через которые возможно несанкционированное проникновение. Способы блокировки определяются на стадии проектирования и согласовываются с Заказчиком. СОТС должна обеспечить два самостоятельных рубежа охраны периметра здания и внутреннего объема помещений: 
· первый рубеж охраны – защита оконных и дверных проемов, мест ввода коммуникаций, вентиляционных шахт и каналов, превышающих сечение 200 мм
· второй рубеж охраны – защита объема помещений, подлежащих охране. 
Извещателями охранной̆ сигнализации должны оснащаться: двери защищаемого здания и помещений – ИК-извещателями типа «штора»; 
внутренний̆ объем защищаемых помещений – ИК-извещателями;
окна первых этажей защищаемых зданий – ИК-извещателями типа «штора»
В помещения ведущих прием пациентов необходимо предусматривать установку стационарной кнопки тревожной сигнализации передающей тревожный сигнал в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.
Монтируемая система охранно-тревожной сигнализации должна быть оснащена звуковым оповещателем. 
В один шлейф СОТС следует включать не более одного извещателя, для возможности более оперативного обслуживания и ремонта системы. 
Необходимо предусмотреть возможность блокировки отдельных элементов СОТС (окна, двери) в зависимости от графика работы персонала, конфигурации объекта и требований Заказчика. 
Сигналы о состоянии технических средств должны выводиться в помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство 
Резервное электропитание должно соответствовать СП 484.1311500.2020 и обеспечивать не менее 24 часов работы в дежурном режиме и не менее 3 часов в тревожном режиме.
 	Все оборудование, входящее в СПОС (система пожарной- охранно сигнализации) должно иметь защиту от несанкционированного вскрытия. Крепление элементов СПОС должно быть прочным и исключать возможность несанкционированного демонтажа и нарушения регулировки элементов системы. Система должна быть устойчива к воздействию сильных электромагнитных полей. Вывод информации от датчиков СПОС должен осуществляться на единое центральное оборудование охранно-тревожной сигнализации. 
Система контроля и управления доступом (далее СКУД) представляет собой распределённую структуру контроллеров, устанавливаемых на объекте для выполнения требований настоящего Технического задания. Обработка информации осуществляется на существующем центральном сервере с установленным серверным ПО. Проход через двери должен осуществляться с видео верификацией проходящего через устройство человека посредством IP камер. Камеры должны быть подключены по средством экранированного кабеля с экранированными коннекторами на концах. На пациента во время процедуры должно быть направленно не менее 2 камер с пересекающимися секторами обзора. Качество изображения не ниже HD. Вывод изображения должен осуществляться на мониторы, установленные в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. Видеорегистратор должен обеспечивать хранение данных не менее 30 дней. Видеорегистратор и управляемый POE коммутатор должны располагаться в запираемом коммуникационном шкафу, в котором предусмотрен резервный источник питания и передняя дверца которого позволяет видеть индикацию без открывания шкафа. При запуске системы оповещения о пожаре двери должны автоматически открываться.
Эвакуационные выходы, оборудованные врезными сдвиговыми электромагнитными замками типа AL-300, должны автоматически открываться при запуске системы оповещения о пожаре и в ручном режиме по команде оператора. В дежурном режиме эвакуационные выходы находятся под охраной.
Для кабинетов, помимо функций контроля доступа, система должна поддерживать выполнение охранных функций, то есть постановку и снятие помещения с охраны картой доступа. Каждое контролируемое помещение должно быть оборудовано светозвуковым устройством, отражающим текущее состояние помещения с дублированием в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. На случай нештатной блокировки дверей, внутри каждого помещения устанавливается кнопка принудительного открывания.
При запуске системы оповещения о пожаре двери всех контролируемых помещений, находящиеся не под охраной, должны перейти в открытое состояние. Исключение составляют те зоны контроля, которые на момент запуска системы оповещения о пожаре находятся под охраной. В штатном режиме кабинет находится под охраной. Вход первого имеющего доступ работника в охраняемое помещение, считается снятием помещения с охраны. При снятии с охраны система дает разрешение на включение электропитания в помещении и обесточивает врезной сдвиговый электромагнитный замок.
В конце рабочего дня последний уходящий сотрудник, ставит кабинет на охрану. Этапы постановки помещения под охрану должны отражаться состоянием светозвукового устройства. После взятия помещения под охрану электропитание помещения отключается. Контроль открывания таких дверей предполагает проход через них по реакции входного и выходного считывателей на права доступа пользователя.
Контроллеры СКУД устанавливаются внутри охраняемого (защищаемого) объекта и должны обеспечивать круглосуточный режим работы.
Средняя наработка контроллеров СКУД на отказ должна составлять не менее 20 000 ч, что должно соответствовать вероятности безотказной работы 0,95 за 1000 ч. Средний срок службы контроллеров СКУД  должен быть не менее 10 лет. 
Гарантийный срок эксплуатации контроллеров СКУД должен быть не менее 36 месяцев со дня покупки оборудования.
[bookmark: _Toc356466961][bookmark: _Toc356466963][bookmark: _Toc356466962]Система электропитания контроллеров СКУД должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение и автоматическое восстановление электропитания после устранения причины неисправности.
Конструкция контроллеров СКУД должна обеспечивать его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91.
Контроллеры должны сохранять работоспособность и выполнение всех предъявляемых требований при воздействии внешних электромагнитных помех. 
Контроллеры СКУД должны быть универсальными и поддерживать сразу несколько типов точек доступа: дверь, две двери. 
Контроллеры должны поддерживать учет расписаний, праздников и переносов на аппаратном уровне без участия сервера.
Энергонезависимая память контроллеров должна быть– не менее 32 000 ключей и 60 000 событий.
Контроллеры должны иметь дополнительные входы для подключения охранных датчиков, а также дополнительные выходы для управления внешними цепями.
Контроллеры должны аппаратно поддерживать режим Глобального (в сети из нескольких контроллеров) AntiPassBack без участия сервера. Количество зон AntiPassBack, в т.ч. и вложенных, не менее 100.
Контроллеры должен поддерживать работу со считывателями форматов TouchMemory. Для совместимости со считывателями разных производителей на контроллере должна быть предусмотрена возможность выбора полярности управления индикацией считывателей.

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

24.2.1. Водоснабжение:
существующее
24.2.2. Водоотведение:
существующее
24.2.3. Теплоснабжение:
существующее
24.2.4. Электроснабжение:
существующее
24.2.5. Телефонизация:
Не требуются

24.2.6. Радиофикация:
Не требуются
24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":
Не требуются
24.2.8. Телевидение:
Не требуются
24.2.9. Газоснабжение:
Не требуются
24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
Не требуются
26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: 
Проект выполнить с соблюдением норм пожаробезопасности в соответствии с требованиями СНиП, СП, ТСН, НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях", НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", технических регламентов, государственных стандартов в области пожарной безопасности.
Предусмотреть разводку сети противопожарной сигнализации в проектируемых помещениях учитывая существующий проект АППС здания.
27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:
Принятые проектные решения должны соответствовать классу энергетической эффективности (энергосбережения) объекта не ниже класса «С»
	(указываются в отношении объектов, на которые распространяются требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов)


28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:
Предусмотреть беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к помещениям
	(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)



29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: 
Не требуются
	(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7220; 2022, №1, ст. 1683)


30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:
Обеспечить соблюдение гигиенических нормативов по параметрам микроклимата
в помещениях, по освещенности помещений, по допустимому уровню шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитного излучения и другим факторам в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
	(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов, экологических и санитарно-гигиенических требований, а также с учетом функционального назначения предприятия (объекта)


31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:
Не требуется
32. Требования к проекту организации строительства объекта:
Не требуется
33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:
Не требуются
34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:
Не требуются
	(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)


35. Требования к разработке проекта рекультивации земель:
Не требуются
	(указываются в случае необходимости проведения рекультивации земель согласно пункту 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2016, № 27, ст. 4267)


36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
Справку о месте складирования мусора при капитальном ремонте и протяженность маршрута их доставки оформляет Подрядчик.
	(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)


37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:
Не требуются
	(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)


III. Иные требования к проектированию
38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):
Проектную документацию (стадия П) подготовить в составе, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с изменениями на 21 октября 2025 года) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию":
      -	Раздел 1 «Пояснительная записка» 
· Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» 
· Раздел 4 «Конструктивные решения»
· Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» 
· Раздел 6 «Мероприятия по пожарной безопасности» 
· Раздел 7 «Обеспечение мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства»
· Раздел 8 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» 
Проектная документация предоставляется:
-  на бумажном носителе в 3-х экземплярах (в томах, сброшюрованные);
-  на электронном носителе информации в 2-х экземплярах (USB-flash, CD);
Экземпляры на бумажном носителе должны быть с оригинальными (синий цвет) подписями исполнителей, главного инженера проекта и заверены на титульном листе подписью и печатью руководителя исполнителя.
 - проектная документация в электронном виде, передается в оригинальном виде, форматах файлов программ в которых они были разработаны (.dwg., .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpeg, .pdf); сметная документация в электронном виде передается в форматах Microsoft Exсel (*. Xlsx) и ГрандСмета (*.gsf). 

Состав и структура электронной версии документации должны быть идентичны 
бумажному оригиналу.
	(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2021, № 50, ст. 8553) с учетом функционального назначения объекта)


39. Требования к подготовке сметной документации:
Раздел "Смета на строительство капитального объекта" разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 (с изменениями на 21 октября 2025 года) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Обеспечить прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и получения положительного заключения от имени доверителя в качестве заявителя при обращении в ФАУ «Главгосэкспертиза России» о проведении Государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, в случае если указанная сметная стоимость строительства превышает десять миллионов рублей, согласно части 2,  статьи 8.3 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 23.03.2026) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2026)
Определение стоимости строительства в соответствии с действующими методиками с использованием программного комплекса Гранд-смета.
Предусмотреть составление ведомостей объемов работ с детализацией на конструктивные решения (элементы) и/или комплексы работ, исходя из архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации. 
	(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)


40. Требования к разработке специальных технических условий:
При необходимости
	(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускаются Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")


41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:
42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
Не требуются
	(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)


43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):
Не требуются
44. Требование о применении типовой проектной документации:
Не требуются
	(Указывается в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении типовой проектной документации)


45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости): 
Определить несущую способность плит перекрытия на нагрузки от медицинского и сопутствующего оборудования.
	

	
	
	
	

	(должность уполномоченного лица
застройщика (технического заказчика),
осуществляющего подготовку задания на проектирование)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	

	"___" _________________2026 г.
	
	

	
	




Приложение № 1 к
Описанию объекта закупки

Блок Б цокольный этаж, нейтральная часть 
Схема расположения помещений для  размещения томографа магнитно-резонансного
 SIGNA Voyager (с принадлежностями)
[image: ]


Приложение № 2 к
Описанию объекта закупки
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