Приложение № 1 к Контракту


	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	
	

	Электрокардиограф трех/шести/двенадцатиканальный ЭК3ТЦ-3/6-04  «АКСИОН» (Россия)
ОКПД2  26.60.12.111 
	
	

	
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра по ТЗ

	1.  Общие требования:

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	наличие

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	наличие

	1.3
	Руководство по эксплуатации 
	наличие

	1.4
	Гарантийный срок
	12 месяцев 

	2. Технические и метрологические характеристики: 

	2.1
	Диапазон входных напряжений
	0,03 – 10 мВ

	2.2
	Пределы погрешности измерения напряжения:

- абсолютная в диапазоне 0,05 - 0,5 мВ

- относительная в диапазоне 0,5 - 10 мВ
	± 25 мкВ 

± 5 %

	2.3
	Чувствительность
	2,5; 5; 10; 20, 40 мм/мВ

	2.4
	Коэффициент ослабления синфазного сигнала
	100000 

	2.5
	Скорость движения носителя записи 
	5, 10, 12.5, 25,50 мм/с

	2.6
	Пределы погрешности измерения интервалов времени:

- абсолютная в диапазоне 0,02 - 0,2 с

- относительная в диапазоне 0,2 - 10 c
	± 10 мс 

± 5 %

	2.7
	Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС)
	30 – 300 уд/мин

	2.8
	Пределы погрешности измерения ЧСС:

- абсолютная в диапазоне 30 - 120 уд/мин

- относительная в диапазоне 120 - 300 уд/мин
	± 2 уд/мин 

± 2 %

	2.9
	Разрядность аналогоцифрового преобразования
	24 бит

	2.10
	Частота дискретизации
	4 кГц/канал

	2.11
	Входной импеданс
	10 МОм

	2.12
	Амплитудно-частотная характеристика УБП на уровне минус 3 дБ
	0,05 – 250 Гц

	2.13
	Диапазон регистрируемых частот
	0,05 – 150 Гц

	3.  Функциональные характеристики:

	3.1
	Автоматический и ручной режим работы
	наличие

	3.2
	Время регистрации в автоматическом режиме
	3, 4, 6, 8, 10 с или 

4 RR-интервала

	3.3
	Синхронный съем  12 отведений в стандартной последовательности и по Кабрера 
	наличие

	3.4
	Регистрация дополнительных отведений по Нэбу 
	наличие

	3.5
	Регистрация пользовательских групп отведений (по выбору)
	наличие

	3.6
	Встроенный принтер
	наличие

	3.7
	Термопринтер, разрешение печати по вертикали/по горизонтали
	8/16 точек на мм

	3.8
	Печать координатной сетки
	наличие

	3.9
	Носитель записи
	термобумага 112 мм  рулон 

пачка 200 листов                        Z-сложение

	3.10
	Одновременная печать отведений 
	три или шесть;

четыре: три отведения с дополнительным каналом ритма;

12 отведений поперек термобумаги

	3.11
	Распечатка данных: тип программы, версия, дата и время, скорость движения носителя записи, чувствительность, наименование отведения, состояние фильтров
	наличие

	3.12
	Дисплей графический цветной с сенсорной панелью размером  5,7 ” (14 см по диагонали), разрешение: 640х480 точек, 
	наличие

	3.13
	Количество отведений на дисплее
	3/6/12

	3.14
	Виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура на экране дисплея
	наличие

	3.15
	Автоматическое определение кардиостимулятора
	наличие

	3.16
	Защита от дефибрилляции
	наличие

	3.17
	Звуковая индикация сердечного ритма с регулированием  уровня звука
	наличие

	3.18
	Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, состояния фильтров, нарушения контакта электродов, отсутствия термобумаги
	наличие

	3.19
	Встроенная память
	100 ЭКГ 

	3.20
	Фильтры ЭКГ-сигнала: сетевых помех, антитреморный, дрейфа
	наличие

	3.21
	Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ 
	наличие

	3.22
	Графическое построение усредненных кардиоциклов с нанесением временных меток
	наличие

	3.23
	Возможность передачи сохраненных данных на ПК по порту USB
	наличие

	3.24
	Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии от 0 до 30 %
	наличие

	3.25
	Построение ритмограммы, гистограммы, скатерограммы при мониторировании сердечного ритма
	наличие

	3.26
	Автоматическое упреждение при записи
	1, 2, 3 с

	3.27
	Автоматический старт по таймеру
	1 – 90 мин

	3.28
	Автоматическое выключение прибора
	наличие

	3.29
	Подключение внешней АТ-клавиатуры и лазерного принтера
	возможность

	3.30
	Ввод данных пациента и информации о ЛПУ
	наличие

	3.31
	Тип защиты от поражения электрическим током 
	CF

	3.32
	Класс защиты от поражения электрическим током
	I

	3.33
	Автоматическое измерение элементов ЭКГ по каждому отведению
	18

	3.34
	Группа устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации по ГОСТ Р 50444-92
	5

	3.35
	Габаритные размеры
	265х195х70 мм

	3.36
	Масса
	1,5 кг

	3.37
	Питание:

- от сети переменного тока напряжением 
- встроенной (съемной)  аккумуляторной батареи напряжением

- бортовой сети автомобиля напряжением
	198 – 242 В

15 В

10,5 – 15 В

	3.38
	Время работы от съемной батареи аккумуляторов
	100 ЭКГ;

3 ч в режиме мониторирования

	3.39
	Время заряда аккумуляторной батареи
	5 ч

	4.
	Комплект поставки: 
	

	4.1
	Электрокардиограф
	1 шт.

	4.2
	Кабель пациента
	1 шт.

	4.3
	Кабель сетевой
	1 шт.

	4.4
	Электроды многоразовые взрослые
	1 комплект 

(грудные – 6 шт., на конечности – 4 шт.)

	4.5
	Электроды многоразовые детские
	1 комплект 

(грудные – 6 шт., на конечности – 4 шт.)

	4.6
	Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для ЭКГ 110мм х 30м (термо) сетка наружу
	22 рулона

	4.7
	Сумка для переноски
	1 шт.

	4.8.
	Руководство по эксплуатации
	1 шт.


