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А) Основной бифуркационный модуль AAA3012B120
	 
	 
	 
	 
	

	7.1
	 
	Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие, обычно имплантируемое в место соединения абдоминальной аорты и общих подвздошных артерий для уменьшения давления на аневризму абдоминальной аорты (AAA). Вводится чрескожно через бедренную артерию к месту имплантации с помощью одноразового устройства для доставки, после чего оно самостоятельно расширяется. Обычно сделано из никель-титанового сплава (Нитинола), который формирует внешнюю сетчатую структуру с внутренней полимерной трубкой (эндоваскулярным графтом). Как правило, изделие доступно в двух исполнениях: 1) одиночная непрерывная трубка для введения в одну подвздошную артерию; или 2) бифуркационное исполнение из двух частей (например, трубка в форме буквы Y) для введения через обе подвздошные артерии
	Наличие
	 
	Соответствует описанию кода вида МИ 219780 

	7.3
	
	Легко визуализируемые  под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в длинной ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце
	2
	шт
	Параметр необходим для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации

	7.4
	
	Легко визуализируемые  под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в короткой ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце
	3
	шт
	Параметр необходим для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации

	7.5
	 
	Высвобождение протеза может осуществляться путем вращения или стягивания винтовой рукоятки, проксимальное непокрытое звено с опорными зубцами высвобождается в последнюю очередь 
	Наличие
	 
	Параметр необходим для обеспечения контроля имплантации, снижения риска сдергивания стент-графта во время имплантации, предотвращения миграции стент-графта

	7.6
	 
	Система развертывания: гидрофильное покрытие и захваченный наконечник – механизм выпуска, который должен выпустить устройство после позиционирования  
	Наличие
	 
	Параметр необходим для более простого проведения системы доставки через сосуды доступа

	7.7
	 
	Диаметр системы доставки
	 23
	F
	Показатель необходим для определения совместимости с сосудами доступа и  инструментами, применяемыми при эндопротезировании

	7.8
	 
	Бифуркационный эндопротез для рентгеноэндоваскулярной реконструкции аневризм брюшной аорты с открытой короной в проксимальной части для фиксации выше почечных артерий 
	Наличие
	 
	Параметр позволяет установить стент-графт без риска его смещения, частичного или полного складывания стент-графта во время и после его раскрытия

	7.9
	 
	Материал стента – нитинол 
	Наличие
	 
	Параметр необходим для активной радиальной силы и длительной фиксации, сохраняет естественную анатомию сосуда

	7.10
	 
	Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE
	Наличие
	 
	Параметр необходим для предотвращения развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта

	7.11
	 
	Наличие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента 
	Наличие
	 
	Опорные зубцы для супраренальной фиксации стент-графта

	7.12
	 
	Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному 
	Наличие
	 
	Параметр необходим для точного позиционирования стент-графта и предотвращения рисков перекрытия сосудов, питающих органы

	7.13
	 
	Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 
	30
	мм 
	 Соответствует описанию КТРУ

	7.14
	
	Диаметр контрлатерального компонента 
	12
	мм
	Соответствует описанию КТРУ

	7.15
	
	Длина покрытой части стент-графта 
	120
	мм
	Соответствует описанию КТРУ

	7.16
	
	Длина основной части
	50
	мм
	Соответствует описанию КТРУ

	7.17
	
	Длина короткой части контрлатерального компонента   
	30
	мм 
	Соответствует описанию КТРУ
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