ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование объекта закупки
	Характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	32.50.23.000-00003820
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный

	Назначение
	Фиксация пластин
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	200

	
	
	
	Материал изготовления
	Сплав титана, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр винта, мм
	≥ 3.5
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина резьбы
	По всей длине цилиндрической части винта
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр головки винта, мм
	≥ 6.0
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма головки винта
	Сферическая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина винта, мм
	≥10 и ≤  70
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики
	
	

	
	
	
	Количество типоразмеров
	≥31
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип резьбы
	Кортикальная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Шаг резьбы, мм
	≤  1.25
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма шлица
	Шестигранник
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Размер шлица, мм
	≤  2.5
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Индивидуальная упаковка с маркировкой, в т.ч. с указанием номера партии имплантата для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



1

