	Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ
 
 
 
Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения
 ОБЩЕГО билирубина (total bilirubin) в клиническом образце с использованием метода спектрофотометрического анализа.
 
 
Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения конъюгированного
 (ПРЯМОГО) билирубина (conjugated (direct) bilirubin) в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа.
	Р1  1х100 мл
Р2  1х25 мл
Р3  1х1 мл
Р4  1х100 мл
Станд. 1 фл.
	0,2
0,2
	≥640
≥640
	Кат.№ 003.022
	Исследуемый материал: Сыворотка крови.
Метод: Йендрашека-Грофа по конечной точке; для ФЭК, полу- и автоматических анализаторов.
Длина волны: 535 (500-560) нм.
Линейность: от 8 мкмоль/л до 400 мкмоль/л.
Чувствительность: не более 5,0 мкмоль/л.
Срок годности набора: 12 месяцев при +(18-25) °С.
Коэффициент вариации: не более 6%.
	Реагент 1 (Кофеиновый реагент): кофеин 85 ммоль/л; бензоат натрия 170 ммоль/л; натрий уксуснокислый 300 ммоль/л;
Реагент 2 (Сульфаниловая кислота): сульфаниловая кислота 24 ммоль/л; соляная кислота 100 ммоль/л;.
Реагент 3 (Натрия нитрит): 72,5 ммоль/л.
Реагент 4 (Физиологический раствор): NaCl 8,9 г/л.
Калибратор: лиофилизат – концентрация билирубина после растворения в 1 мл – 171 мкмоль/л.
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	Р1  1х200 мл
Р2  1х50 мл
Р3  1х2 мл
Р4  1х250 мл
Станд. 1 фл.
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	Р1  2х200 мл
Р2  1х100 мл
Р3  1х4 мл
Р4  2х250 мл
Станд. 2 фл.
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