1. Подбор УФ (бактерицидных) ламп
Основная задача УФ-ламп в лаборатории — обеззараживание воздуха и поверхностей. Для ДНК-лабораторий требуется высокий уровень стерильности.
· Тип лампы: безозоновые бактерицидные лампы с пиком излучения 253,7 нм (UV-C). Они эффективно уничтожают микроорганизмы, не производя при этом вредный для дыхания озон.
· Мощность: Исходя из стандартных норм (примерно 1 Вт мощности лампы на 1 м³ помещения для достижения 99,9% эффективности), для боксов (средней площадью 8-10 м2 и объемом 22-28 м3) оптимально подойдут лампы мощностью 30 Вт. Одной такой лампы будет достаточно для каждого из семи помещений.
	Тип лампы
	Назначение
	Рекомендуемая мощность
	Сколько нужно

	УФ-лампа
	Обеззараживание
	30 Вт (безозоновая)
Цоколь G13
	7 шт

	
	
	
	

	
	
	
	







	Тип лампы
	Назначение
	Ориентировочная цена за 1 шт.

	УФ-лампа 30 Вт
	Обеззараживание
	600 – 2 500 ₽. Цена сильно зависит от производителя (например, Philips или Osram обычно дороже) и наличия специального покрытия.
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