### 1. Подбор УФ (бактерицидных) ламп

Основная задача УФ-ламп в лаборатории — обеззараживание воздуха и поверхностей. Для ДНК-лабораторий требуется высокий уровень стерильности.

- Тип лампы: безозоновые бактерицидные лампы с пиком излучения 253,7 нм (UV-C). Они эффективно уничтожают микроорганизмы, не производя при этом вредный для дыхания озон.

- Мощность: Исходя из стандартных норм (примерно 1 Вт мощности лампы на 1 м³ помещения для достижения 99,9% эффективности), для боксов (средней площадью 8-10 м2 и объемом 22-28 м3) оптимально подойдут лампы мощностью 30 Вт. Одной такой лампы будет достаточно для каждого из семи помещений.

| Тип лампы | Назначение | Рекомендуемая мощность | Сколько нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| УФ-лампа | Обеззараживание | 30 Вт (безозоновая) Цоколь G13 | 7 шт |

| Тип лампы | Назначение | Ориентировочная цена за 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| УФ-лампа 30 Вт | Обеззараживание | 600 – 2 500 ₽. Цена сильно зависит от производителя (например, Philips или Osram обычно дороже) и наличия специального покрытия. |