Приложение № 1 
к Техническому описанию

Перечень медицинских изделий, подлежащих диагностике

	№ п/п
	Наименование МИ 
	Наименование изготовителя (производителя)
	Год выпуска
	Заводской №
	Инвентарный №

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	ИВЛ GE Engstrom Carestation, Dantex-Оhmeda
	GE, США
	
	CBCS01808
	

	2 
	ИВЛ GE Engstrom Carestation, Dantex-Оhmeda
	GE, США
	
	CBCS01799
	

	3 
	ИВЛ GE Engstrom Carestation, Dantex-Оhmeda
	GE, США
	
	CBCS01803
	

	4 
	ИВЛ GE Engstrom Carestation, Dantex-Оhmeda
	GE, США
	
	CBCS01806
	






Приложение № 2 
к Техническому описанию

Перечень работ по диагностике медицинского оборудования

	Наименование обслуживаемого оборудования
	Содержание работ

	ИВЛ GE Engstrom Carestation, Dantex-ohmeda 
	1.Внешний осмотр, в т.ч:

	
	состояния корпуса и элементов конструкции;
состояния дисплейного блока;
состояния органов управления;
состояния сетевого кабеля, разъемов и соединительных кабелей;
состояния пневматических соединений и газовых магистралей;
состояния входных газовых разъемов;
состояния дыхательного контура;
состояния клапана выдоха и его корпуса;
состояния датчиков потока;
состояния фильтров и доступных элементов пневматического тракта;
наличия механических повреждений, загрязнений, следов попадания жидкости;
состояния вентиляторов и доступных элементов системы охлаждения


	
	2.Проверка работы системы, в т.ч проверка:

	
	включения аппарата от сети переменного тока;
прохождения процедуры загрузки и самотестирования;
отсутствия критических ошибок при запуске;
работы дисплея;
работы органов управления;
работы световой и звуковой индикации;
корректности отображения параметров вентиляции;
корректности отображения сообщений и предупреждений;

	
	3. Проверка журнала ошибок

	
	4. Проверка герметичности контура

	
	5. Проверка системы подачи медицинских газов

	
	6. Диагностика компрессора (при наличии), в т.ч:

	
	внешний осмотр компрессора;
проверку электропитания;
проверку включения и выключения компрессора;
проверку работы компрессора под нагрузкой;
проверку давления создаваемого компрессором;
проверку стабильности давления;
проверку производительности компрессора;
проверку автоматического включения компрессора при снижении давления внешней подачи воздуха, если компрессор используется как резервный источник;
проверку пневматических соединений;
проверку наличия утечек;
проверку состояния фильтров и дренажной системы;
оценку технического состояния компрессора

	
	7. Проверка аппарата в сервисном режиме

	
	8. Проверка механических параметров, в т.ч проверка:
Соответствия дыхательных объемов 
Соответствия давления в контуре

	
	9. Проверка модуля газоанализа

	
	10. Проверка аккумулятора

	
	



*Средства измерений должны быть поверены в соответствии с требованиями, предусмотренным статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568 2017.


