Описание объекта закупки

Техническое задание

1. Гибридизационная печь Scientz

Наименование: Гибридизационная печь лабораторная

Производитель/Модель: Scientz (или эквивалент)

Назначение: Для гибридизации нуклеиновых кислот, инкубации мембран, блоттинга.

Технические характеристики:

•	Диапазон температуры: от +5 °C выше комнатной до +99,9 °C (или не менее +80 °C)

•	Точность поддержания температуры: ±0,5 °C

•	Равномерность температуры: ±1 °C

•	Объём камеры: не менее 8–12 л

•	Внутреннее освещение: да (для визуализации образцов)

•	Скорость вращения ротора (бутылок): регулируемая, от 5 до 20 об/мин

•	Габариты (Ш×Г×В): не более 400×500×400 мм

•	Материал корпуса: нержавеющая сталь или устойчивый к коррозии пластик

•	Управление: микропроцессорное, цифровой дисплей

•	Защита от перегрева: автоматическое отключение

•	Питание: 220 В, 50 Гц