## Лист1
№ п/п | КТРУ | ОКПД 2 | Наименование товара | Тип характеристики | НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование | ед.изм | кол-во | Национальный режим | Вид продукции
1 | 32.50.13.110-00005159 |  | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования |  | Характеристики КТРУ: | [6 empty] | Ограничение | Товар
Дополнительные характеристики:
|  |  |  | Качественная | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования с V образной канюлей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | По технологии манипуляции
|  |  |  | Качественная | Состав набора : Многоканальный высокопоточный катетер; Пункционная игла Сельдингера;J-проводник ; Шприц - 5 мл ; Дилататор; Скальпель; Соединительный ЭКГ-кабель | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Количественная | Длина иглы | ≥ 70 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Полиуретан является материалом с высоким уровнем биосовместимости. Термолабильность и антитромбогенность катетера позволяет обеспечить безопасную постановку катетера и снизить риск тромбирования катетера. Rg- контрастный катетер позволяет эффективно контролировать положение катетера.
|  |  |  | Качественная | Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание на количество каналов катетера необходимо для понимания возможных манипуляций, которые можно проводить с катетером (инфузия, инвазивное измерение давления и т.д.). Несмываемая разметка используется для определения глубины введения катетера при его постановке. Мягкий скругленный кончик катетера снижает риск травматизации вены пациента при постановке. Соединитель Люэр Лок для подсоединения завинчивающихся заглушек катетера, шприцев, капельниц и т.д. Маркировка каналов катетера и зажим обеспечивают безопасность пациента при проведении инфузионной терапии
|  |  |  | Качественная | Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой каналов и зажимами | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требования к размерам катетера и скорости потока составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении катетеризации центральных вен и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии
|  |  |  | Качественная | Наружный диаметр катетера 7F/2,4 мм. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Количественная | Длина катетера | ≥ 20 | см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам катетера и скорости потока составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении катетеризации центральных вен и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии
|  |  |  | Количественная | Дистальный канал 14G поток, мл/мин | ≥ 100 | усл. ед | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам катетера и скорости потока составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении катетеризации центральных вен и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии
|  |  |  | Количественная | Проксимальный канал катетера 18G поток, мл/мин | ≥ 27 | усл. ед | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Дилататор необходим для расширения пункционного отверстия перед постановкой катетера
|  |  |  | Качественная | Дилататоры пластиковые, цельнолитые | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительная система фиксации для предотвращения смещения катетера во время стояния. Прозрачная удлинительная линия для проведения инфузионной терапии
|  |  |  | Качественная | Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями необходимы для надежной фиксации катетера, что снижает риск его непреднамеренного извлечения
|  |  |  | Качественная | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт