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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)
	

	1
	2
	3
	4
	

		1
	Анализатор ионоселективный ИВД, автоматический 
(КТРУ: 26.60.12.119-00000369)


	

	
	Принцип измерения: Прямая потенциометрия
	
	

	
	Измеряемые параметры: 
Na+, K+, Cl-, iCa, pH
	
	наличие

	
	Возможность выбора каналов измерений
	
	наличие

	
	Расчетные параметры: 
nСа (нормализованный кальций), 
TCa (общий кальций)
	
	наличие

	
	Диапазон линейности, ммоль/л:
	
	

	
	Na+ 
	
	не уже 30,0 – 200,0

	
	K+
	
	не уже 0,50 – 15,00

	
	Cl- 
	
	не уже 20,0 – 200,0

	
	Ca2+ 
	
	не уже 0,10 – 6,00

	
	pH
	
	не уже 4,00 – 9,00

	
	Разрешение:
	
	

	
	Na+ 
	
	не более 0,1

	
	K+
	
	не более 0,01

	
	Cl- 
	
	не более 0,1

	
	Ca2+ 
	
	не более 0,01

	
	pH
	
	не более 0,01

	
	Воспроизводимость, CV%:
	
	

	
	Na+ 
	
	не более 1,5

	
	K+
	
	не более 1,5

	
	Cl- 
	
	не более 1,5

	
	Ca2+ 
	
	не более 2,0

	
	pH
	
	не более 2,0

	
	Исследуемые типы проб: сыворотка, моча (разведенная)
	
	наличие

	
	Обычный объем проб, мкл
	
	не более 140

	
	Объем микропробы, мкл
	
	не более 65

	
	Устройства подачи проб: чашка, пробирка
	
	наличие

	
	Время выполнения одного анализа, сек
	
	не более 40

	
	Электроды сменные, не требующие обслуживания
	
	наличие

	
	Не входят в состав реагентного пака
	
	наличие

	
	Возможность выборочной замены одного из электродов
	
	наличие

	
	Количество результатов анализа
	
	не менее 7100

	
	Количество результатов контроля качества каждого уровня
	
	не менее 300

	
	ЖК-дисплей

	
	наличие

	
	Диагональ, дюймов
	
	не менее 7

	
	Разрешение, пикселей
	
	не хуже 800 х 480

	
	Язык интерфейса: русский
	
	наличие

	
	Самодиагностика, при включении прибора
	
	наличие 

	
	Периодическая самодиагностика во время работы прибора
	
	наличие

	
	Автоматическая калибровка 
	
	наличие

	
	Возможность ручной калибровки
	
	наличие

	
	Автоматический контроль качества 
	
	наличие

	
	Жидкие контрольные материалы, уровней
	
	не менее 3

	
	Настройка «Наклона» и «Смещения» для исследуемых параметров
	
	наличие

	
	Расчет среднего, стандартного отклонения и коэффициента вариации
	
	наличие

	
	Вывод результатов:
	
	

	
	Возможность установки оператором физиологических норм
	
	наличие

	
	Оповещение об отклонении результата от нормальных границ
	
	наличие

	
	Встроенный термопринтер
	
	наличие

	
	Автоматическая печать по завершению анализа
	
	наличие

	
	Возможность подключения к ЛИС
	
	наличие

	
	Паковая система реагентов
	
	наличие

	
	Емкость для отходов находится в составе реагент-пака
	
	наличие



	



Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

 Безопасность Оборудования должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, и соответствующей требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». 
          Маркировка Оборудования и тары (упаковки) Оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».


Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

 Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Оборудованию.

Требования к году (месяцу) изготовления товара
Год изготовления оборудования – не ранее 2025.


Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.


