Техническое задание на поставку товаров

Предмет закупки:

Термостат ТС-1/80 СПУ суховоздушный

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Термостат ТС-1/80 СПУ суховоздушный (80 л, от t окр. Среды +5°С до +60°С)

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Термостат должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, выпуска не ранее 2026 года, работоспособным.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

Код по ОКПД2 26.51.70.110

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термостат ТС-1/80 СПУ предназначен для проведения бактериологических и серологических исследований. Прибор позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры. Термостат гарантирует постоянную принудительную циркуляцию воздуха в своей камере, что и способствует равномерности температуры, а таким образом созданию максимально оптимальной среды в каждом отдельно взятом месте. При этом приборы могут обеспечивать весьма широкий температурный диапазон, это дает возможность применять их для самых разных медицинских, биологических и химических исследований. - в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях клиник и больниц, - научно-исследовательских институтах, - ветеринарии, - лабораториях пищевой и других отраслях промышленности.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха от 20 до 80% (без конденсации), атмосферное давление от 84 до 106 кПа, оборудование используется только внутри помещений, параметры электропитания 220В ±20В, 50 ± 1Гц

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные технические, функциональные и качественные характеристики

Объем рабочей камеры, дм3.; 80. Диапазон регулируемых температур, °С -нижнее значение -верхнее значение; t окр. среды +60. Дискретность задания температуры, °С; 0,1. Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочего объема от средней, °С; ±0,4. Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, от +25° до +45° включительно от +45° до +60°; от -1 до ±1 от -2 до +1. Время непрерывной работы, ч, не менее; 500. Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин., не более; 120. Напряжение сети, В; 220±10%. Частота, Гц; 50±1. Максимальная потребляемая мощность, Вт., не более; 250. Размеры рабочей камеры, мм. не менее — длина- ширина (глубина до дверцы)- высота; 396 393 496. Габаритные размеры, мм. не более — длина- ширина- выота; 525 521 721. Масса термостата, кг, не более — без принадлежностей — с принадлежностями; 36 40. Средний срок службы, лет, не менее; 10. Температура окружающей среды при эксплуатации, °С; +10…+35. Гарантийный срок, мес.; 12.

Подраздел 4.2. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Термостат должен стабильно работать в условиях эксплуатации, указанных в разделе 3, без дополнительной юстировки.

Подраздел 4.3. Требования к электропитанию

Напряжение переменного тока, В 220±20, частота переменного тока, Гц 50±1, потребляемая мощность не более 250 Вт

Подраздел 4.4. Требования к комплектности

- Термостат – 1 шт. - Сетевой кабель – 1 шт. - Полки (решетки) – не менее 2 шт. - Паспорт, руководство по эксплуатации – 1 экз. - Методика поверки (при наличии) – 1 экз.

Подраздел 4.5. Требования к маркировке

Маркировка по ГОСТ 14192-96 Упаковка завода-изготовителя, обеспечивающая сохранность при транспортировке

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 и ТР ТС 005/2011.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Приемка осуществляется Покупателем на своем складе по количеству и качеству согласно инструкциям № П-6 и № П-7, ГОСТ, ТУ и сопроводительной документации.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Условия транспортирования и хранения должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации производителя.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации — в соответствии с Договором поставки.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ

Срок полезного использования — не менее 5 лет. Комплект поставки должен включать все компоненты, необходимые для обеспечения работоспособности.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание проводится согласно указаниям производителя в руководстве по эксплуатации.

# РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Термостат должен соответствовать нормам Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Термостат должен соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 (о безопасности низковольтного оборудования) и ТР ТС 020/2011 (электромагнитная совместимость).

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на русском языке на бумажном носителе (руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки).

Директор РНПЦ                                                                            А.И.Хахлинов

Техническое задание на поставку товаров

Предмет закупки:

Вакуумный насос (ПЭ-3935В)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Вакуумный насос ЭКРОС-3935В (ПЭ-3935В)

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Насос должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, выпуска не ранее 2026 года, работоспособным.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

Код по ОКПД2 28.13.11.000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для создания вакуума в лабораторных установках, фильтрации, откачки паров и газов, не агрессивных к конструкционным материалам.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха от 20 до 80% (без конденсации), атмосферное давление от 84 до 106 кПа, оборудование используется только внутри помещений, параметры электропитания 220В ±20В, 50 ± 1Гц

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные технические, функциональные и качественные характеристики

Параметр; Значение. Модель; ПЭ-3935В. Потребляемая мощность, Вт, не более; 80. Скорость перекачки, л/мин; 30. Вакууметрическое давление (разрежение), МПа; –0,075. Уровень шума, дБ, не более; 50. Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм; 170×295×255. Масса, кг, не более; 5,7. Транспортные габариты, мм; 450×300×400. Транспортная масса, кг, не более; 7,6. Напряжение / частота; 220В, 50 Гц. Параметр; Значение. Модель; ПЭ-3935В. Потребляемая мощность, Вт, не более; 80. Скорость перекачки, л/мин; 30. Вакууметрическое давление (разрежение), МПа; –0,075.

Подраздел 4.2. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Насос должен стабильно работать в условиях эксплуатации, указанных в разделе 3, без дополнительной юстировки.

Подраздел 4.3. Требования к электропитанию

Напряжение переменного тока, В 220±20, частота переменного тока, Гц 50±1, потребляемая мощность не более 250 Вт

Подраздел 4.4. Требования к комплектности

- Вакуумный насос – 1 шт. - Сетевой кабель – 1 шт. - Шланг вакуумный (5×12×1200 мм) – 1 шт. - Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

Подраздел 4.5. Требования к маркировке

Маркировка по ГОСТ 14192-96 Упаковка завода-изготовителя, обеспечивающая сохранность при транспортировке

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 и ТР ТС 005/2011.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Приемка осуществляется Покупателем на своем складе по количеству и качеству согласно инструкциям № П-6 и № П-7, ГОСТ, ТУ и сопроводительной документации.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Условия транспортирования и хранения должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации производителя.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации — в соответствии с Договором поставки.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ

Срок полезного использования — не менее 5 лет. Комплект поставки должен включать все компоненты, необходимые для обеспечения работоспособности.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание проводится согласно указаниям производителя в руководстве по эксплуатации.

# РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Насос должен соответствовать нормам Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Насос должен соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 (о безопасности низковольтного оборудования) и ТР ТС 020/2011 (электромагнитная совместимость).

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на русском языке на бумажном носителе (руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки).

Директор РНПЦ                                                                  А.И.Хахлинов