Инструкция по заполнению предложения Поставщика
1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:
-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);
- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;
- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.
3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование товара 
	Код ОКПД 2
	Характеристики товара
	Кол-во / Ед. изм.

	1
	Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи
	26.60.12.122
	Описание: электронное устройство, предназначенное для контроля температурного интервала при хранении и/или транспортировке чувствительной к температуре медицинской продукции (например, кровь, аллергенный экстракт, фармацевтический препарат, медицинские изделия), для мониторинга температуры продукта и оповещения о случаях нарушения заданной температуры. Как правило, в случаях нарушения температуры появляются предупреждающие светосигналы, и/или устройство передает данные на компьютер для их анализа/отображения посредством специального конфигурируемого программного обеспечения (не относящегося к данному виду). Может иметь функцию визуального отображения нарушений температурного интервала и хранения статистических данных о таких нарушениях.
	3 / Штука

	
	
	
	Тип
	Многоразовый
	

	[bookmark: _Hlk227336951]
	
	
	Нижний предел измеряемой температуры (Градус Цельсия)
	≤ -40
	

	
	
	
	Верхний предел измеряемой температуры (Градус Цельсия)
	≥ 60
	

	
	
	
	Сигнализация нарушения температурного режима
	Да
	

	
	
	
	Добавление пользовательских интервалов допустимой температуры
	Да
	

	
	
	
	Предустановленные интервалы допустимой температуры
	от +2ºC до +6ºC
	

	
	
	
	Возможность временной приостановки контроля температуры
	Да
	

	
	
	
	Погрешность измерения температуры в интервале от -5ºC до +10ºC (Градус Цельсия)
	≤ 0.5
	

	
	
	
	Частота измерения температуры
	1 измерение в минуту
	

	
	
	
	Хранение в памяти информации о нарушениях температурных интервалов
	Да
	

	
	
	
	Срок службы, месяцев
	≥ 24
	

	2
	Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи
	26.60.12.122
	Описание: электронное устройство, предназначенное для контроля температурного интервала при хранении и/или транспортировке чувствительной к температуре медицинской продукции (например, кровь, аллергенный экстракт, фармацевтический препарат, медицинские изделия), для мониторинга температуры продукта и оповещения о случаях нарушения заданной температуры. Как правило, в случаях нарушения температуры появляются предупреждающие светосигналы, и/или устройство передает данные на компьютер для их анализа/отображения посредством специального конфигурируемого программного обеспечения (не относящегося к данному виду). Может иметь функцию визуального отображения нарушений температурного интервала и хранения статистических данных о таких нарушениях.
	5 / Штука

	
	
	
	Тип
	Многоразовый
	

	
	
	
	Нижний предел измеряемой температуры (Градус Цельсия)
	≤ -40
	

	
	
	
	Верхний предел измеряемой температуры (Градус Цельсия)
	≥ 60
	

	
	
	
	Сигнализация нарушения температурного режима
	Да
	

	
	
	
	Добавление пользовательских интервалов допустимой температуры
	Да
	

	
	
	
	Термоиндикатор должен быть предназначен для контроля температурно-временных условий и выявления их нарушений, для визуального отображения и запоминания информации по результатам контроля соблюдения правил хранения на всех этапах холодовой цепи в морозильных камерах, морозильных установках, морозилках и морозильном оборудовании в лечебно-профилактических учреждениях при температуре до минус 30ºС включительно.
	Соответствие
	

	
	
	
	Возможность временной приостановки контроля температуры
	Да
	

	
	
	
	Погрешность измерения температуры в интервале от -5ºC до +10ºC (Градус Цельсия)
	≤ 0.5
	

	
	
	
	Частота измерения температуры
	1 измерение в минуту
	

	
	
	
	Хранение в памяти информации о нарушениях температурных интервалов
	Да
	

	
	
	
	Срок службы, месяцев
	≥ 24
	

	[bookmark: _Hlk228791496]3
	Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи
	26.60.12.122
	Описание: электронное устройство, предназначенное для контроля температурного интервала при хранении и/или транспортировке чувствительной к температуре медицинской продукции (например, кровь, аллергенный экстракт, фармацевтический препарат, медицинские изделия), для мониторинга температуры продукта и оповещения о случаях нарушения заданной температуры. Как правило, в случаях нарушения температуры появляются предупреждающие светосигналы, и/или устройство передает данные на компьютер для их анализа/отображения посредством специального конфигурируемого программного обеспечения (не относящегося к данному виду). Может иметь функцию визуального отображения нарушений температурного интервала и хранения статистических данных о таких нарушениях.
	1 / Штука

	
	
	
	Тип
	Многоразовый
	

	
	
	
	Нижний предел измеряемой температуры (Градус Цельсия)
	≤ -40
	

	
	
	
	Верхний предел измеряемой температуры (Градус Цельсия)
	≥ 60
	

	
	
	
	Сигнализация нарушения температурного режима
	Да
	

	
	
	
	Добавление пользовательских интервалов допустимой температуры
	Да
	

	
	
	
	Термоиндикатор должен быть предназначен для хранения концентрата тромбоцитов и гранулоцитных концентратов при температуре в пределах от +20 °С до +24°С включительно
	Соответствие
	

	
	
	
	Возможность временной приостановки контроля температуры
	Да
	

	
	
	
	Погрешность измерения температуры в интервале от -5ºC до +10ºC (Градус Цельсия)
	≤ 0.5
	

	
	
	
	Частота измерения температуры
	1 измерение в минуту
	

	
	
	
	Хранение в памяти информации о нарушениях температурных интервалов
	Да
	

	
	
	
	Срок службы, месяцев
	≥ 24
	




