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Армированная трахеостомическая трубка с манжетой и регулируемым прямым шейным фланцем - размер 9,0 мм.Трахеостомическая трубка изготовлена из композитных полимерных материалов на основе силикона. Рентгеноконтрастная.  Коннектор 15 мм.  Линия раздува манжеты выходит выше фланца. Клапан раздува открывается шприцем. Внутренний диаметр 9,0 мм, наружный диаметр 12,9 мм, длина регулирующаяся, не более 140 мм. Кончик трубки профилирован (скошенные края). Линия раздува с пилот баллоном с клапаном Люера выходит у основания 15 мм коннектора.  Обтуратор-направитель с атравматичным коническим дистальным концом и отверстием, достаточным  для прохождения проводника диаметром 1,3 мм. Саржевая тесьма для фиксации на шее. Индивидуальная стерильная упаковка типа "блистер", стерилизация этиленоксидом. Несмываемая индикация на  фланце: внутреннего диаметра трубки, наружного диаметра трубки, длины трубки, наименования изделия и производителя.

