ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Объект закупки и цена контракта: 
	Объект закупки
	ЦЕНА (руб.)

	Поставка изделий медицинского назначения (винт костный спинальный, нерассасывающийся, гайка ортопедическая, нестерильная, стержень прямой) для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году
	527 100,00


2. Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость доставки товара, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, без исключений.
4. Сроки поставки товара: в течение 1 рабочего дня с момента заключения контракта.
5. Места поставки товара: 194064, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 32, лит. А (помещения по указанию заказчика).
6. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
7. Требования к качеству товара:
7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
7.2. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.
7.3. Сроки гарантии качества товара: остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев от даты поставки.

 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Винт костный спинальный, нерассасывающийся

КТРУ 32.50.23.000-00003833

	Небольшой резьбовой стержень с щелевой головкой, предназначенный для использования с целью внутренней спинальной фиксации путем ввинчивания в позвоночник для прикрепления стабилизирующего изделия (например, стержня, пластины) к кости; изготавливается из материала, который химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (например, из таких пригодных для имплантации металлов, как хирургическая сталь, титановый сплав, или углеродное волокно). Изделия выпускаются различных типов, включая педикулярные и трансфасеточные, и, как правило, используются для обеспечения иммобилизации и стабилизации сегментов позвоночника при лечении различных нестабильностей или деформаций позвоночника.
Импланты для дорсальной транспедикулярной фиксации грудного, поясничного и пояснично-крестцового отделов позвоночника при проведении открытых и минимально-инвазивных операций в процессе хирургического лечения травматических повреждений, дегенеративных заболеваний, деформаций и опухолевых поражений позвоночника. Компоненты системы изготовлены из титанового сплава и сплава кобальт-хром..
Наличие цветовой маркировки производителя (достигается путем анодизации поверхности имплантатов). Наличие литерной маркировки производителя на винте и специальном удаляемом пластиковом ярлыке. Для установки необходим уникальный набор монтажных инструментов. Имплантаты и монтажные инструменты совместимы с навигационной станцией. Транспедикулярный полиаксиальный винт имеет головку «камертонного типа».
На боковых стенках - по два одинаковых круглых гнезда с площадью 12,56 мм2 - для фиксации хирургических инструментов в процессе осуществления сложных корригирующих маневров - деротации, бокового перемещения, реклинации и фиксации стержня в ходе оперативного вмешательства. Головка винта имеет диаметр 12,7 мм, высоту 17 мм. Головка винта изготовлена из титанового сплава. Головка винта оснащена блокирующим механизмом, который при закручивании винта блокирующего (гайки), давит на стержень и на головку винта, фиксируя при этом все оси. Головка винта зафиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке сферической формы с внутренним шлицем – звездочкой Т25 для фиксации отвертки в процессе имплантации. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составлят 28° при всех диаметрах  ножки винта. Винт имеет самонарезающую резьбу, с постоянным широким шагом и диаметром - для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке. Стержень винта имеет постоянный внешний диаметр, а тело винта сужается к кончику, обеспечивая разный тип резьбы для кортикальной и губчатой кости. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°) для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и нервных элементов.  Стержень винта имеет самонарезающий кончик, однозаходную резьбу с шагом резьбы в дистальной части - 5 мм, в проксимальной части - 2 мм.
Винт совместим со стержнями диаметром 5.0 мм и 6.0 мм
Диаметр ножки винта в ассортименте 4,5 мм, 5,5 мм, 6,5, 7,5 мм
Длина ножки винта в ассортименте 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм
	шт.
	19

	2
	Гайка ортопедическая, нестерильная

КТРУ 32.50.23.000-00003857


	Нестерильное профилированное изделие, изготовленное из металла или другого материала с резьбой на внутренней поверхности, предназначенное для надежного закрепления костного винта и болта, возможно, с использованием шайбы. Данное изделие предназначено для одноразового использования
Наличие цветовой маркировки производителя (достигается путем анодизации поверхности имплантатов). Наличие литерной маркировки производителя. Для установки необходим уникальный набор монтажных инструментов.
Блокирующая гайка состоит из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу тип G4, и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм, что делает удобным процесс сепарации этой части гайки и безопасным её удаление из области операционного поля. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства.
Размер посадочного гнезда гайки
Внешняя резьба тип G4 имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона: с горизонтальной плоскостью образует угол -5˚, что позволяет гайке при затягивании оказывать максимальное давление на стержень, не расклинивать, а прочнее фиксировать головку импланта, при этом устраняется риск её перекоса в процессе закручивания.
	шт.
	19

	3
	Стержень прямой

ОКПД 2 32.50.22.127

	Медицинское изделие из титана, стержень. Изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4, соответствующего стандарту ISO5832.3, предназначенное  для надежного закрепления костного болта/транспедикулярного винта, возможно, с использованием шайбы/винта блокирующего. Данное изделие предназначено для одноразового использования. Поставляется нестерильным.                                                                                                                                                                                                                                                         Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для захвата специальным инструментом и деротации. Стержень с наличием возможности тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования
Диаметр стержня 5.5 мм
Длина стержня 500 мм
	шт.
	2



