Приложение № 1
К КОНТРАКТУ №____ от_______ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование услуг: оказание услуг по проведению климатических испытаний опытного образца универсального растрового электронного микроскопа.
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН).

Адрес Заказчика: 142432, г. Черноголовка, Московская обл., ул. Академика Осипьяна, д. 6.
Объём оказания услуг: проведение климатических испытаний опытного образца универсального растрового электронного микроскопа в объеме, предусмотренном программой и методиками предварительных испытаний.
Срок оказания услуг: общий срок оказания услуг составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя, а также с момента поступления образца в испытательную лабораторию. При этом срок оказания услуг исчисляется с момента наступления более позднего события.

Возможно досрочное исполнение работ.
Качество оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Место оказания услуг: Оказание услуг производятся по адресу Исполнителя. Заказчик обеспечивает отправку образца за свой счёт в адрес испытательной лаборатории для проведения соответствующих испытаний. Адрес местонахождения Исполнителя, а равно место оказания услуг, не может быть более 100 км от местонахождения Заказчика.

Климатические испытания опытного образца универсального растрового электронного микроскопа должны быть проведены в соответствии с:

· Программой и методиками предварительных испытаний СДТЦ.201135.001 ПМ.
· Руководством по эксплуатации СДТЦ.201135.001 РЭ.
· Техническими условиями СДТЦ.201135.001 ТУ.
· Техническим заданием на проведение климатических испытаний опытного образца универсального растрового электронного микроскопа.
Содержание работ:

· Исполнитель должен поместить опытный образец универсального растрового электронного микроскопа в транспортной упаковке (3 ящика) в климатическую камеру, охлажденную до -20 °С; 
· Выдержать опытный образец в течение одного часа в транспортной упаковке при температуре -20 °С в климатической камере;
· Нагреть климатическую камеру до температуры +45 °С;

· Выдержать опытный образец в течение одного часа в транспортной упаковке при температуре +45 °С в климатической камере;

· Извлечь опытный образец из камеры;

· Составить итоговый протокол по итогам испытаний.

Исполнитель производит замеры в аккредитованной лаборатории в присутствии представителя Заказчика.
Документы, предоставляемые по результатам проведения климатических испытаний:

По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику следующие документы:

- Протокол климатических испытаний;

- Сертификат поверки/калибровки климатической камеры с датой поверки/калибровки менее чем 1 год (копии);
К Исполнителю предъявляются следующие требования:
1. Иметь в качестве структурного подразделения испытательную лабораторию (центра), которая аккредитована национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и областью аккредитации которой является проведение исследований (испытаний) и сертификации. Срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории не должен заканчиваться раньше 2027 года;

2. Указание в уставных документах в качестве основного вида деятельности или одного из видов деятельности – технические испытания, исследования, анализ и сертификация.
Исполнитель должен иметь и предоставить следующий перечень документов:

1) копию устава организации, в котором имеются сведения по виду деятельности или одного из видов её деятельности - проведение лабораторных испытаний, сертификации;

2) копию свидетельства о регистрации юридического лица;

3) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

4) копию уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае наличия);

5) копию уведомления о внесении в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (выданного Федеральным органом исполнительной власти);

6) копию областей аккредитации испытательной лаборатории;

7) копию паспорта испытательной лаборатории;

8) перечень приборов, устройств и оборудования используемых для климатических испытаний опытного образца растрового электронного микроскопа с указанием сроков поверки и приложением аттестатов (сертификатов) на них и протоколов (актов) поверки.
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