 

 
 
Техническое задание на поставку 
индикаторов биологических для контроля стерилизации
для лаборатории Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России в 2026 г

НМЦК: 147 030,04 рублей

Наличие копии Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации в составе заявки
Условия доставки: 
Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика с разгрузкой транспортного средства 
в срок не более 15 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Срок действия Контракта: с момента заключения до 01.12.2026 г.

Место доставки и приема товара:
Одноразовые изделия: аптечный склад Клиник ИГМУ по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.6. Тел.получателя (3952) 200-765
[bookmark: _GoBack]
	№п/п
	КТРУ/ОКПД2
	Наименование по КТРУ
	Характеристика
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	КТРУ: 32.50.50.190-00001036

ОКПД2: 32.50.50.190
	Индикатор биологический для контроля стерилизации
	Сведения КТРУ отсутствуют
Дополнительные характеристики:
Одноразовый биологический индикатор, предназначенный для контроля эффективности процесса воздушной стерилизации.
Контролируемые режимы: 160°C - 150 мин, 180°C - 30 мин, 200°C - 15 мин, 180°C - 45 мин, 180°C - 40 мин, 200°C - 20 мин, 180°C - 60 мин, 200°C - 10 мин, 200°C - 30 мин                                      
Индикатор представляет собой стеклянный флакон с высушенными спорами Bacillus licheniformis штамм G ВКМ В1711Д. Упакован в стерилизационную упаковку из прозрачной полиамидной плёнки. На этикетке химический индикатор 1 класса для визуального определения прохождения стерилизации. Количество спор на носителе: n×10⁶ по ISO 11138-4:2006(E) или n×10³ по МУ15/6-5 от 28.02.1991 г. Температура инкубации: (37±2)°C. Время инкубации 48 часов. 
Штука – набор в составе:
• индикатор - 6 шт.
• флакон со стерильной индикаторной средой − 1 шт.
• комплект из 7 стерильных резиновых пробок и одного флакона без спор − 1 шт.
• стерильный шприц с иглой для однократного применения − 1 шт.
• инструкция по применению - 1 шт.
Одноразовое применение. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев.
	штука
	46

	2
	КТРУ: 32.50.50.190-00001036

ОКПД2: 32.50.50.190
	Индикатор биологический для контроля стерилизации
	Сведения КТРУ отсутствуют
Дополнительные характеристики:
Одноразовый биологический индикатор, предназначенный для контроля эффективности процессов паровой стерилизации.
Контролируемые режимы: 110°C - 180 мин, 121°C - 15 мин, 134°C - 3,5 мин, 120°C - 45 мин, 121°C - 20 мин, 134°C - 4 мин, 132°C - 20 мин, 121°C - 25 мин, 134°C - 5 мин, 126°C - 10 мин, 126°C - 30 мин,    134°C - 7 мин
Носитель в виде пластиковой пробирки типа Эппендорф с высушенными спорами Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718, упакованный в стерилизационную упаковку. На этикетке химический индикатор 1 класса для визуального определения прохождения стерилизации. Ноличество спор на носителе: n×10⁶. Температура инкубации: 55°C. Время инкубации 48 часов
Штука – набор в составе:
• индикатор - 6 шт.
• флакон со стерильной индикаторной средой - 1 шт.
• стерильная пробирка типа Эппендорф (без микроорганизмов) в стерилизационной упаковке для контроля среды - 1 шт.
• стерильный шприц с иглой для однократного применения - 1 шт.
• инструкция по применению - 1 шт.
Одноразовое применение. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев.
	штука
	58
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      Техническое задание   на поставку    индикаторов   биологически х   для контроля стерилизации   для  лаборатории   Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России в 202 6   г     НМЦК:   147   030, 04 рублей     Наличие  копии  Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации   в составе заявки   Условия доставки:     Доставка Товара осуществляется  силами и за счет Поставщика с разгрузкой транспортного средства    в срок  не более  15 рабочих   дней с момента заключения Контракта.     Срок действия Контракта:   с момента заключения   до 01 .12.202 6   г.     Место доставки и приема товара:   Одноразовые изделия: аптечный  склад Клиник ИГМУ по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.6.   Тел.получателя (3952) 200 - 765    

№п/п  КТРУ/ ОКПД2  Наименование по  КТРУ  Характеристика  Ед.изм  Кол - во  

1  КТРУ:   32.50.50.190 - 00001036     ОКПД2:   32.50.50.190  Индикатор  биологический для  контроля  стерилизации  Сведения КТРУ отсутствуют   Дополнительные характеристики:   Одноразовый биологический индикатор, предназначенный для контроля эффективности процесса  воздушной стерилизации.   Контролируемые режимы:   160°C  -   150 мин ,  180°C  -   30 мин ,  200°C  -   15 мин ,  180°C  -   45 мин ,  180°C  -   40 мин ,  200°C  -   20 мин ,  180°C  -   60 мин ,  200°C  -   10 мин ,  200°C  -   30 мин                                         И ндикатор представляет собой стеклянный флакон с высушенными спорами Bacillus licheniformis  штамм G ВКМ В1711Д .   У пакован в  стерилизационную упаковку из прозрачной полиамидной  плёнки . Н а этикетке химический индикатор 1 класса для визуального определения прохождения  стерилизации . К оличество спор на носителе: n ×10 ?  по ISO 11138 - 4:2006(E) или n ×10³  по МУ15/6 - 5 от  28.02.1991 г.   Т ем пература инкубации: (37±2)°C . В ремя инкубации 48 часов .    Штука  –   набор в составе:   • индикатор  -   6 шт.   • флакон со стерильной индикаторной средой  ?  1 шт.   • комплект из 7 стерильных резиновых пробок и одного флакона без спор  ?  1 шт.   • стерильный шприц с игло й для однократного применения  ?  1 шт.   • инструкция по применению  -   1 шт.   Одноразовое применение. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев.  штука  46  

2  КТРУ:   32.50.50.190 - 00001036     ОКПД2:   32.50.50.190  Индикатор  биологический для  контроля стерилизации  Сведения КТРУ отсутствуют   Дополнительные характеристики:   Одноразовый биологический индикатор, предназначенный для контроля эффективности процессов  паровой стерилизации.   Контролируемые режимы:   110°C  -   180 мин ,  121°C  -   15 мин ,  134°C  -   3,5 мин ,  120°C  -   45 мин ,  121°C  -   20 мин ,  134°C  -   4 мин ,  132°C  -   20 мин ,  121°C  -   25 мин ,  134°C  -   5 мин ,  126°C  -   10 мин ,  126°C  -   30 мин ,     штука  58  

