Техническое задание на поставку

индикаторов биологических для контроля стерилизации

для лаборатории Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России в 2026 г

НМЦК: 147 030,04 рублей

Наличие копии Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации в составе заявки

Условия доставки:

Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика с разгрузкой транспортного средства

в срок не более 15 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Срок действия Контракта: с момента заключения до 01.12.2026 г.

Место доставки и приема товара:

Одноразовые изделия: аптечный склад Клиник ИГМУ по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.6. Тел.получателя (3952) 200-765

| №п/п | КТРУ/ОКПД2 | Наименование по КТРУ | Характеристика | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ: 32.50.50.190-00001036 ОКПД2: 32.50.50.190 | Индикатор биологический для контроля стерилизации | Сведения КТРУ отсутствуют Дополнительные характеристики: Одноразовый биологический индикатор, предназначенный для контроля эффективности процесса воздушной стерилизации. Контролируемые режимы: 160°C - 150 мин, 180°C - 30 мин, 200°C - 15 мин, 180°C - 45 мин, 180°C - 40 мин, 200°C - 20 мин, 180°C - 60 мин, 200°C - 10 мин, 200°C - 30 мин Индикатор представляет собой стеклянный флакон с высушенными спорами Bacillus licheniformis штамм G ВКМ В1711Д. Упакован в стерилизационную упаковку из прозрачной полиамидной плёнки. На этикетке химический индикатор 1 класса для визуального определения прохождения стерилизации. Количество спор на носителе: n×10⁶ по ISO 11138-4:2006(E) или n×10³ по МУ15/6-5 от 28.02.1991 г. Температура инкубации: (37±2)°C. Время инкубации 48 часов. Штука – набор в составе: • индикатор - 6 шт. • флакон со стерильной индикаторной средой − 1 шт. • комплект из 7 стерильных резиновых пробок и одного флакона без спор − 1 шт. • стерильный шприц с иглой для однократного применения − 1 шт. • инструкция по применению - 1 шт. Одноразовое применение. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев. | штука | 46 |
| 2 | КТРУ: 32.50.50.190-00001036 ОКПД2: 32.50.50.190 | Индикатор биологический для контроля стерилизации | Сведения КТРУ отсутствуют Дополнительные характеристики: Одноразовый биологический индикатор, предназначенный для контроля эффективности процессов паровой стерилизации. Контролируемые режимы: 110°C - 180 мин, 121°C - 15 мин, 134°C - 3,5 мин, 120°C - 45 мин, 121°C - 20 мин, 134°C - 4 мин, 132°C - 20 мин, 121°C - 25 мин, 134°C - 5 мин, 126°C - 10 мин, 126°C - 30 мин, 134°C - 7 мин Носитель в виде пластиковой пробирки типа Эппендорф с высушенными спорами Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718, упакованный в стерилизационную упаковку. На этикетке химический индикатор 1 класса для визуального определения прохождения стерилизации. Ноличество спор на носителе: n×10⁶. Температура инкубации: 55°C. Время инкубации 48 часов Штука – набор в составе: • индикатор - 6 шт. • флакон со стерильной индикаторной средой - 1 шт. • стерильная пробирка типа Эппендорф (без микроорганизмов) в стерилизационной упаковке для контроля среды - 1 шт. • стерильный шприц с иглой для однократного применения - 1 шт. • инструкция по применению - 1 шт. Одноразовое применение. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев. | штука | 58 |