ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во | Ед. изм-ия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-кушетка косметологическое медицинское с 4 электроприводами, пультом управления. | Размеры, (ДхШхВ) мм (± 5%): 1950х760х590-940 Ширина кресла, мм (± 5%): 760 Высота подъема ноги, мм (± 5%): 590-1520 Электроприводы, количество: 4 Регулирующиеся секции: Подножная часть от 0 до 90° Наклон спинки от 0 до 90° Наклон сидения от 0 до 20° в полностью разложенном состоянии с выдвинутыми ногами, мм (± 5%): 2050 в полностью разложенном состоянии с вдвинутыми ногами, мм (± 5%): 1950 с опущенными ногами, мм (± 5%): 1600 с опущенными ногами и поднятой спинкой, мм (± 5%): 1200 Высота минимальная в полностью разложенном состоянии, мм (± 5%): 580 минимальная с поднятой спинкой, мм (± 5%): 1420 максимальная в полностью разложенном состоянии, мм (± 5%): 910 максимальная с поднятой спинкой, мм (± 5%): 1750 Ширина максимальная, мм (± 5%): 760 минимальная по кожуху, мм (± 5%): 315 Вес кресла без упаковки, кг (± 5%): 110 Цвет: На выбор Заказчика | 1 | шт |
|  |  | Дополнительные характеристики Спинка кресла мягкая; Сидение кресла мягкое; Элемент для ног мягкий; Пульт управления ручной; Пульт управления ножной (по запросу Заказчика); Подушка для головы; Подушка для лица; Упаковка. РУ РЗН – указать Руководство по эксплуатации – наличие Гарантийный срок на изделие – 36 месяцев Постгарантийное обслуживание – наличие Год выпуска изделия – не ранее 2026 г. Модель - указать |  |  |
| 2 | Стол манипуляционный хирургический | Предназначается для того, чтобы с максимальным удобством размещать в медкабинетах, процедурных и операционных помещениях разнообразные медицинские инструменты, приборы и медикаменты. Для каркаса изделия использована профильная труба с квадратным сечением не менее 20х20х1.5 мм, окрашенная защитным эпоксидно-порошковым составом. Полка и ящики, производимые из нержавеющей стали толщиной 0.8 мм, неуязвимы для бытовых повреждений в виде трещин и сколов при ударах и не портятся при регулярном протирании дезинфицирующими средствами. Нагрузка на полку не менее 10 кг. Ящики свободно выдвигаются на всю длину благодаря телескопическим направляющим, которые обеспечивают плавный ход даже при полной загрузке и дают возможность продуктивно использовать весь объём ящика. На ящик допускается предельная нагрузка не менее 15 кг. Столик оснащён четырьмя колёсами диаметром не менее 50 мм. Колёсики выполнены из твёрдого пластика; два из них снабжены стопором. Модель – Указать Номер регистрационного удостоверения – указать Внешние размеры (В х Ш х Г), мм* - не менее 960x620x450 Вес, кг - не более 38 Количество ящиков - не менее 6 Максимальная нагрузка на ящик, кг - не менее 15 Количество полок - не менее 1 Нагрузка на полку, кг - не менее 10 Материал - сталь | 2 | шт |
| 3 | Столик медицинский стоматологический | Столик медицинский стоматологический (гинекологический, урологический) предназначен для размещения, транспортировки и перемещения медицинского инструмента, медикаментов, медицинских расходных материалов, перевязочных материалов. Применяется в стоматологических, гинекологических, урологических, процедурных кабинетах лечебных учреждений всех профилей. Основные характеристики: Каркас столика выполнен из стального профиля круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием (цвет белый), устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке Комплектуется двумя полками из нержавеющей стали, по всему периметру расположены бортики высотой 20 мм для предотвращения выпадения предметов Размеры столешницы и полки- не менее 580x420 мм Выдвижные ящики из окрашенного металла на роликовых направляющих выдерживает нагрузку не менее 5 кг Для удобства перемещения столик имеет две прямоугольные ручки Столик оснащен четырьмя самоориентирующимися колёсами диаметром не менее 50 мм Модель – Указать Номер регистрационного удостоверения – Указать Каркас - металл с порошковым покрытием Для кабинета - СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ Материал столешницы - нержавеющая сталь Количество полок - Не менее 2 Количество ящиков - Не менее 2 Материал полок - нержавеющая сталь Замок – нет Нагрузка на полку (кг) - Не менее 10 Нагрузка на ящик (кг) - Не менее 5 Колеса - Не менее Ø50 Наличие тормозной системы – нет Ширина (мм) - Не менее 670 Высота (мм) - Не более 850 Глубина (мм) - Не более 460 Вес изделия (кг) - Не более 19 | 1 | шт |
| 4 | Стол врача | Стол врача является универсальным элементом интерьера любого рабочего кабинета организации или учреждения. Предназначен для комплектации как рабочего места персонала, так и обстановки небольших переговорных комнат и залов совещаний. Конструкция стола для переговоров отличается высокой прочностью и надежностью, благодаря использованию жесткого металлического каркаса, изготовленного из стального профиля. Ножки стола произведены из стальной трубы и крепятся к каркасу болтами. Все металлические поверхности окрашены экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов. Столешница эргономичной формы изготовлена из фрезерованной панели ДПСП** (МДФ) с термовакуумным покрытием пленкой ПВХ, крепится к каркасу стола саморезами. Цвет столешницы – по выбору Заказчика. Цвет окраски каркаса и ножек – По выбору Заказчика. Модель – Указать Номер регистрационного удостоверения – Указать Длина, мм - Не менее 1600 Ширина, мм - Не менее 700 Высота, мм - Не менее 750 Кромка - Не менее 2 мм Код вида изделия – 260470 Нагрузка, не более кг - Не менее 80 Масса, не более кг - Не более 35 | 2 | шт |
| 5 | Стол-тележка манипуляционный | Специальный медицинский стол-тележка, оборудованный 4 ящиками, предназначен для расположения и хранения разнообразных медпрепаратов, инструментов и других предметов медицинского назначения. Ширина столика без ручки - 650мм, с ручкой - 800мм. Модель - Указать Дополнительные характеристики стола-тележки: - Один из четырех ящиков закрывается на замок. - Стол оснащен дополнительно выдвижной столешницей и двумя металлическими полками. Количество ящиков - Не менее 4 Количество полок - Не менее 2 Материал ящиков – металл Материал полок – металл Колеса - Не менее ø50 Наличие тормозной системы – нет Наличие бортика - да, по всему периметру Каркас - стальная труба Количество ручек - Не менее 1 Допустимая нагрузка на полку (кг) - Не менее 10 Допустимая нагрузка на ящик (кг) - Не менее 5 Номинальная нагрузка (кг) - Не менее 50 Длина (мм) - Не менее 800 Ширина (мм) - Не менее 410 Высота (мм) - Не более 920 Вес изделия (кг) - Не более 35 | 2 | шт |
| 6 | Кресло лабораторное | - Каркас кресла хромированный, установлен на мебельные колеса диаметром не менее 50 мм. - Сидение регулируется по высоте с помощью механизма газ-лифт в диапазоне 400–570 мм. - Габариты сиденья – не менее 440 х 380 мм. - Высота общая – 780–950 мм. - Диаметр основания – не менее 450 мм. - Цвет на выбор Заказчика Модель и номер РУ – Указать Регулировка высоты - газ-лифт Наличие спинки – есть Диапазон регулировки высоты (мм) - 460-630 Высота от пола до сидения (мм) - Не менее 460 Колеса - Не менее ø50 Номинальная нагрузка (кг) - Не менее 120 Длина (мм) - Не менее 450 Ширина (мм) - Не менее 450 Вес изделия (кг) - Не более 5.8 | 4 | шт |
| 7 | Холодильник фармацевтический | Холодильник оснащен: - Электронной системой управления - Механическим замком с двумя ключами - Цифровым дисплеем на корпусе с отображением температуры в камере, которая поддерживается автоматически - Светодиодным освещением и независимым выключателем в камере - Защитой от УФ излучения - Сигнализацией открытой двери - Встроенными вентиляторами, отключение, которых происходит при открывании двери - Автоматической системой оттаивания - Стеклянная дверь Модель - Указать Количество камер – Однокамерный Количество компрессоров – 1 Общий объём (л) - Не менее 155 Полезный внутренний объём (л) - Не менее 140 Температура в полезном объёме - +2...+15 C° Система оттаивания холодильной камеры – автоматическая Светодиодное освещение – да Сигнализация отклонения температуры – да Независимый выключатель в камере – да Защита от УФ-излучения – да Количество полок в холодильной камере - Не менее 4 Материал дверей - стекло тонированное Механический замок – да Перенавешиваемая дверь – да Потребляемая мощность (Вт) – 160 Хладагент - R-600a Ширина (мм) - Не более 580 Высота (мм) - Не более 890 Глубина (мм) - Не более 620 Вес изделия (кг) - Не более 45 | 1 | шт |
| 8 | Лампа-лупа на штативе | Основные характеристики: - Наличие пяти режимов яркости, ступенчатая регулировка нажатием на кнопки с треугольными стрелочками вверх и вниз соответственно для увеличения и уменьшения мощности - Увеличенный диаметр линзы (15 см) передает большую площадь осматриваемой поверхности без искажения - Супертонкое стекло высокой четкости позволяет получать максимально резкое изображение и обладает повышенной прочностью - Качественный и мягкий на ощупь пластик Soft touch сделает работу с лампой более приятной - Штатив (стойка) 5-ти лучевой на колесах (колеса без тормозов) Модель и номер РУ – Указать Источник света - LED лампа Диаметр линзы (см) - Не менее 15 Мощность ламп - Не менее9 Вт Исполнение - напольный, передвижной Каркас - пластик Рабочее расстояние - 250-350 мм Оптическая сила линзы - 3 или 5 диоптрий (по желанию заказчика) Освещенность - 200-2000 Лк Гибкое плечо - нет Длина (мм) - 660 Ширина (мм) - 660 Высота (мм) - 1960 Вес изделия (кг) - 11.2 | 2 | шт |
| 9 | Облучатель- рециркулятор | Модель – Указать Производительность - Не менее 100 м3/час Бактерицидная эффективность обеззараживания - Не менее 99,9% Работа в присутствии людей - Да Вариант исполнения - настенный Источник излучения - безозоновые бактерицидные ультрафиолетовые лампы, 3 шт - Наличие Мощность источника излучения, 15 Вт - Наличие Срок службы ламп - 10 800 часов Цифровой счетчик времени, отработанного ультрафиолетовыми лампами - Наличие Продолжительный режим работы по ГОСТ Р МЭК 60601-1 - Наличие Электробезопасность класса II по ГОСТ Р МЭК 60601-1 - Наличие Корпус из ударопрочного химически стойкого диэлектрического пластика - Наличие Входное воздушное окно – фильтровальный блок в виде съемного элемента корпуса, снимается без раскрытия корпуса рециркулятора - Наличие Предотвращение возможности выхода наружу УФ-излучения конструкцией корпуса- лабиринтные экраны - Наличие Подключение к сети напряжением 220В - Наличие Потребляемая электрическая мощность - Не более 60 ВА Уровень звуковой мощности (уровень шума) - Не более 40 дБА Габаритные размеры, мм - В890 х Д370 х Ш140 Вентиляторы 3 шт - наличие Фильтрация входного воздушного потока - Наличие Сменные воздушные фильтры класса G4, штук – не менее 12 Фильтр воздушный угольный сменный класса G2, штук – не менее 1 Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защелок-фиксаторов - наличие Замена сменного воздушного фильтра без применения инструментов, без раскрытия корпуса и без снятия рециркулятора со стены - Наличие Гарантийный срок не менее 36 месяцев - наличие Срок службы - Не менее 5 лет Документация: - регистрационное удостоверение Росздравнадзора - Наличие - руководство по эксплуатации – Наличие Производительность - Для обеззараживания имеющихся у Заказчика помещений Бактерицидная эффективность обеззараживания - Для обеззараживания имеющихся у Заказчика помещений Вариант исполнения - Для оптимального размещения в помещении Заказчика Источник излучения - безозоновые бактерицидные ультрафиолетовые лампы, 3 шт - Для обеспечения требуемой бактерицидной эффективности Мощность источника излучения, 15 Вт - Для обеспечения требуемой бактерицидной эффективности Цифровой счетчик времени,отработанного ультрафиолетовыми лампами - Обеспечивает визуальный контроль времени фактически отработанного ультрафиолетовыми лампами с целью их своевременной замены Продолжительный режим работы по ГОСТ Р МЭК 60601-1 - При нормальной эксплуатации рециркулятор предназначен для работы в течение неограниченного времени - время его работы не привязано к «сменности» работы персонала МО Электробезопасность класса II по ГОСТ Р МЭК 60601-1 - Повышенная безопасность персонала и пациентов. Обеспечение защиту персонала и пациентов при подключении рециркулятора к электрической сети с неисправным или отсутствующим заземлением Корпус из ударопрочного химически стойкого диэлектрического пластика - Безопасность персонала. Корпус изделия, выполненный из ударопрочного химически стойкого пластика, не подвержен коррозии в результате регулярного воздействия дезинфицирующих средств и возможных механических повреждений. Входное воздушное окно – фильтровальный блок в виде съемного элемента корпуса, снимается без раскрытия корпуса рециркулятора - Безопасность персонала от поражения электрическим током и повреждения глаз и кожи У/Ф излучением так как не требуется раскрытие корпуса рециркулятора Предотвращение возможности выхода наружу УФ-излучения конструкцией корпуса- лабиринтные экраны - Безопасность персонала от повреждения глаз и кожи У/Ф излучением Подключение к сети напряжением 220В. - Установленный показатель к сети электрического питания Потребляемая электрическая мощность - Сниженная нагрузка на электрические сети, экономичность потребления Уровень звуковой мощности (уровень шума) - Для комфортного и безопасного постоянного пребывания людей Вентиляторы 3 шт - Обеспечение необходимой производительности рециркулятора для обеззараживания II категории согласно «Р 3.5.1.4025-24. 3.5.1. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство» от 31.05.2024» Фильтрация входного воздушного потока - Поддержание бактерицидной эффективности за счет обеспечения снижения запыленности ультрафиолетовых бактерицидных ламп и внутренней поверхности камеры облучения Сменные воздушные фильтры класса G4, штук - Поддержание бактерицидной эффективности за счет обеспечения снижения запыленности ультрафиолетовых бактерицидных ламп и внутренней поверхности камеры облучения Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защелок-фиксаторов - Безопасная и оперативная замена воздушных фильтров медицинским персоналом без привлечения технических специалистов или обслуживающей организации Замена сменного воздушного фильтра без применения инструментов, без раскрытия корпуса и без снятия рециркулятора со стены - Безопасность персонала от поражения электрическим током и повреждения глаз и кожи У/Ф излучением так как не требуется раскрытие корпуса рециркулятора. Гарантийный срок не менее 36 месяцев - Срок, в течение которого, изготовитель гарантирует бесплатный ремонт в случае выхода из строя Срок службы - Срок сохранения рециркулятором своих функциональных качеств при правильной эксплуатации | 2 | шт |
| 10 | Бактерицидная камера | Основные характеристики: - Корпус выполнен из стали с полимерным покрытием, имеет дверцу из прозрачного стекла - Светотеплозащитное стекло дверцы полностью задерживает ультрафиолетовое излучение лампы и предоставляет возможность выбора инструмента до открытия крышки - 4 металлические решетки, которые могут устанавливаться в 2 уровня для увеличения места загрузки медицинского инструмента - Блок управления оснащен ЖК-дисплеем с таймером отсчета времени суммарной наработки лампы и индикаторами текущих этапов обработки - Полка тележки предназначена для размещения инструментов, лекарственных средств, иных материалов и приборов, размеры — 900x430x805 мм - Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного хранения (до 7 суток) - Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого является 1 бактерицидная лампа 30 Вт (Philips, LightTech или Osram) (входит в комплект) - Допускается обработка наружных поверхностей способом протирания дезинфицирующими средствами - Камера установлена на передвижной тележке на колесах, 2 имеют тормоз Модель и номер РУ- Указать Объём камеры (л) - Не менее 107 Исполнение - напольное Источник излучения - Не менее 1 лампа 30Вт Срок службы ламп - Не менее 9000 Таймер наработки ламп - есть Блок управления - есть Сохранение стерильности инструментов - до 7 суток Время непрерывной работы, не более (ч) - 168 Корпус камеры - металл Дверь камеры - прозрачная Питание - переменный ток (220/-22) В Потребляемая мощность (Вт) - Не более 40 Обеззараживание за (мин) - Не более 10 Ширина (мм) - Не менее 950 Высота (мм) - Не менее 1170 Глубина (мм) - Не менее 600 Вес изделия (кг) – Не более 33 | 1 | шт |
| 11 | Контейнер педальный | Высота - Не менее 450 мм Диаметр - Не менее 292 мм Длина - 292 мм Материал - нержавеющая сталь Объем - Не менее 20 л С внутренним ведром - есть С крышкой - есть С педалью - есть С ручкой - есть Способ установки - напольные Форма бака - круглая Цвет - металлик Ширина - 292 мм Глубина - 29.2 см | 4 | шт |
| 12 | Шкаф металлический | Корпус шкафа имеет сварную конструкцию. Каркас изготовлен из стального профиля 20х20 мм, обшит панелями толщиной не менее 1 мм из листовой стали. Основные характеристики изделия: - имеет 2-х створчатую конструкцию; - верхние дверцы выполнены из стекла, имеют металлическое обрамление и резиновый уплотнитель; - нижние створки изготовлены из листового металла толщиной 1 мм; - внутри расположено не менее 7 полок, изготовленных из стали толщиной не менее 1,5 мм. Стеклянные и металлические дверцы оснащены замками. В верхней части расположен 1 отсек с 3 полками. В правом нижнем отсеке предусмотрено 3 полки, в левом находится 1 полка и трейзер с толщиной стенок 1,5 мм, оснащенный сейфовым замком. - Медицинский шкаф для хранения медикаментов, спецодежды медперсонала и документации, с внутренними замками, 2-х створчатый 4-х дверный с замками и трейзером, 7 металлических полок, верхние двери стеклянные, нижние - металлические - Медицинский шкаф для хранения медикаментов, спецодежды медперсонала и документации, с внутренними замками, 2-х створчатый , 4-х дверный , с замками и трейзером, - 7 металлических полок, верхние двери стеклянные, нижние металлические. - Корпус шкафа сварной, имеет один отсек в верхней части и два отсека в нижней, и изготовлен из профильной стальной трубы 20х20 мм и панелей из листовой стали толщиной 1 мм. - Две верхние двери шкафа состоят из стекла, установленного в металлическое обрамление через резиновый уплотнитель с замком. - Две нижние двери изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. и имеют замки. - Верхний отсек имеет три металлические полки. - Нижний левый отсек имеет трейзер и металлическую полку. - Трейзер изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм, и располагается в нижнем левом отсеке. Дверь трейзера закрывается на сейфовый замок. - Нижний правый отсек имеет три металлические полки. - Полки шкафа изготовлены из листовой стали толщиной 1,5 мм. - Шкаф имеет 4 регулируемые опоры. - Покрытие металлических частей шкафа - полимерное белого цвета. - Габариты (Ш;Г;В) в мм: не менее 850х400/420х1850 мм - Масса - не менее 65 кг - Артикул, номер РУ - Указать | 2 | шт |
| 13 | Дефибриллятор полуавтоматический наружный | Тип электрода - Внешний взрослый Форма импульса – Бифазная Время накопления заряда - ≥ 6 и ≤ 10 секунд Максимальное значение энергии дефибриляции - ≥ 150 Джоуль Режим работы – Полуавтоматический Масса - < 3.5 кг Пульсоксиметрия – нет Подключение к ПК – да Функция контроля качества СЛР – нет Отображение результата на дисплее – нет Вывод ЭКГ на печать – нет Регистрация ЭКГ в 12 отведениях – нет Электропитание - Неперезаряжаемая батарея Минимальное значение энергии дефибрилляции - ≤ 50 Джоуль Сохранение информации о процедуре во внутренней памяти и/или на карте памяти – да Проведение дефибрилляции у детей – да Количество разрядов максимальной мощности на полном заряде батареи - ≥ 200 штук | 1 | шт |
| 14 | Двухкупольный потолочный бестеневой светильник с пультом управления | Модель, РУ – Указать Тип используемых ламп освещения – светодиодные источники света – Соответствие Исполнение – Потолочный Сквозное крепление светильника – Соответствие Бестеневой эффект освещения – Соответствие Конструкция купола не препятствует ламинарному потоку воздуха в помещении, соответствуя нормам стерилизации и чистоты воздуха – Соответствие Обтекаемая форма купола, с отсутствием в конструкции лопастей или лепестков для удобства очистки и стерилизации – Соответствие Полностью герметизированный ламповый кожух – Соответствие Количество осветительных блоков, шт, не менее – 2 Масса, кг, не более – 100 Вращение горизонтального кронштейна вокруг кожуха потолочного крепления, градус, не менее – 360 Вращение пружинного кронштейна вокруг горизонтального кронштейна, градус, не менее – 360 Вращение подвесного кронштейна вокруг пружинного кронштейна, градус, не менее – 360 Вращение связующего шарнира вокруг подвесного кронштейна, градус, не менее – 240 Вращение купола вокруг связующего шарнира, градус, не менее – 180 Три одинаковые ручки, расположенные по периметру купола светильника – Наличие Диаметр купола, мм, не более – 700 Уровень теплового воздействия на объект, оС, не более – 10 Материал защитного экрана купола - ударопрочное стекло – Соответствие Количество светодиодов, шт, не менее – 120 Светодиоды светильника разбиты по секторам, один из них кольцевой формы, количество раздельных секторов, шт, не менее – 7 Функция подсветки – Соответствие Класс электробезопасности «I» (защитное заземление) – Соответствие Интенсивность освещённости, кЛк, не менее – 160 Количество ступеней регулировки освещенности, шт, не менее – 10 Минимальное значение цветовой температуры, К, не более – 3800 Максимальное значение цветовой температуры, К, не менее – 4800 Количество ступеней регулировки цветовой температуры, шт, не менее – 10 Минимальное значение индекса цветопередачи, не более – 85 Максимальное значение индекса цветопередачи, не менее – 96 Количество ступеней регулировки индекса цветопередачи, шт, не менее – 10 Минимальное значение диаметра светового пятна, мм, не более – 120 Максимальное значение диаметра светового пятна, мм, не менее – 350 Регулировка светового пятна механическая – Соответствие В процессе настройки освещенности бестеневого осветителя, диаметр светового пятна не изменяется – Соответствие Возможность изменения диаметра светового поля одновременно с регулировкой яркости осветителя – Соответствие Глубина освещения, мм, не менее – 1400 Пульт управления светильником встроен в кронштейн купола – Соответствие Пульт управления сенсорный – Соответствие Регулировка освещенности, цветовой температуры и индекса цветопередачи с помощью сенсорного пульта управления – Соответствие Размер экрана пульта управления, мм, не менее - 86 х 57 Индикация питания на пульте управления – Соответствие Индикация включения на пульте управления – Соответствие Дополнительный дистанционный пульт управления в комплекте – Соответствие Регулировка освещенности с дистанционного пульта управления – Соответствие Наличие кнопки включения/выключения светильника на дистанционном пульте управления – Соответствие Регулировка цветовой температуры с дистанционного пульта управления – Соответствие Регулировка индекса цветопередачи с дистанционного пульта управления – Соответствие Наличие кнопки включения/выключения подсветки на дистанционном пульте управления – Соответствие Центральная ручка-держатель в комплекте – Соответствие Центральные ручки-держатели можно стерилизовать – Соответствие Длина ручки-держателя, мм, не менее – 140 Потолочное крепление (фиксирующий шарнир) в комплекте – Соответствие Гарантийный срок, месяц, не менее - 12 | 1 | шт |
| 15 | Мешок Амбу многоразовый | Марка, регистрационное удостоверение - Указать Многоразовый комплект дыхательный (мешок реанимационный типа "Амбу") предназначен для проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) ручным способом, пациентам вес свыше 15 кг, в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии. Многоразовые дыхательные мешки (типа "Амбу") изготовлены из силикона с толщиной стенок 3 мм и отличаются высокой прочностью, надежностью и эластичностью, обеспечивают высокую производительность, благодаря минимальному времени расправления - меньше 1 секунды. Эргономичные силиконовые маски высокого качества обеспечивают плотное прилегание к лицу. Комплект оснащен резервным мешком, высоконадежными клапанами с предохранителем от избыточного давления на вдохе и возможностью подключения кислородного баллона. Паспорт изделия Время полного расправления мешка должно быть, не более, сек: - при установке дросселя с отверстием диаметром (1,47±0,03) и длиной 25мм - 8 - без дросселя - 2 Уход и санитарная обработка: - дезинфекция химическим методом - автоклавирование при t=121 C° - газовая стерилизация этиленоксидом Комплектация: - маска лицевая №5 (2-компонентная) - маска лицевая №4 (2-компонентная) - клапан пациента - мешок дыхательный многоразовый (1650 мл) - впускной клапан - клапан резервного мешка - резервный мешок (2600 мл) - трубка силиконовая для подсоединения к баллону - сумка тканевая (чехол) - руководство по эксплуатации | 1 | шт |