## Лист1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку стерилизатора сухожарового для нужд Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России
№ п/п | Наименование товара | Код КТРУ/Код ОКПД | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Сумма, руб.
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики
1 | Стерилизатор сухожаровой | 32.50.12.190-00000032 | Описание по КТРУ | "Работающее от сети (сети переменного тока) изделие, разработанное для полного уничтожения и/или инактивации микроорганизмов с использованием процесса сухожаровой стерилизации на нечувствительных к высоким температорам медицинских изделиях и связанных с ними изделиях. Как правило, изделие имеет специальную камеру с полками, на которые помещают стерилизуемые изделия, как правило, после их очистки от наиболее заметных остатков инородных веществ; также имеется источник тепла (например, электрические нагреватели); и ручки настройки для регулирования времени и/или температуры процедуры. Жар может поступать в камеру либо за счет естественной конвекции, либо с использованием нагнетаемого воздуха для ускорения и/или обеспечения большей равномерности процесса (например, работы вентиляторов, струй горячего воздуха с высокой скоростью движения). Изделие может быть отдельно стоящим автономным (крупным блоком) и настольным блоком." |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 | 60000 | 60000
|  |  | Описание | Стерилизатор предназначен для воздушной стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200 °С) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки объектов медицинского назначения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Загрузка | Горизонтальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Максимальное время выдержки | ≥ 999 | минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Полезный объем камеры | ≥74 ≤ 80 | литр, кубический дециметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Температура стерилизации, максимальная | ≥ 180 ≤ 200 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Диапазон регулирования температуры, нижний предел | ≤ + 50 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Диапазон регулирования температуры, верхний предел | ≥ + 200 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Предельное отклонение температуры от заданной | ± 3 | Градус Цельсия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Время нагрева до + 180 °С | ≤ 55 | Минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Количество предустановленных автоматических режимов | ≥ 4 | Штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Количество полок (кассет) в комплекте | ≥ 2 | Штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Материал стерилизационной камеры | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Пользовательские программы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Потребляемая электрическая мощность | ≤ 2,4 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Ширина | ≤ 670 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Глубина | ≤ 690 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Высота | ≤ 860 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Масса оборудования | ≤ 65 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Начальная максимальная цена контракта, руб. | [9 empty] | 60000
Условия поставки: транспортом Поставщика и за его счет на склад Заказчика, ввод в эксплуатацию и обучение сотрудников Заказчика осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.
Место поставки: структурное подразделение Заказчика - Клиника ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев
Срок поставки: в течение 60 рабочих дней с даты заключения Договора.
Объем гарантий: 100% на весь объем поставляемой продукции - замена некачественной продукции в полном объеме в течение 30 календарных дней с момента обращения Заказчика.
Условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке без претензий на основании предоставленных документов: товарной накладной или УПД (универсального передаточного документа), счёта, счёта-фактуры (при наличии), акт ввода в эксплуатацию и обучения персонала