	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ    ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

Портативные газовые  хроматографы ФГХ-1 зав. № _____ (далее Хроматограф) предназначен для определения концентраций вредных веществ в воздухе. Прибор позволяют без пробоподготовки анализировать содержание вредных веществ в воздухе в широком диапазоне концентраций. Перечень анализируемых на хроматографах веществ в воздухе и диапазоны их концентраций представлены в табл. 1. 
2. Цель и назначение работы
2.1. Перечень проводимых работ:

Техническое обслуживание Хроматографа:

- подготовка Хроматографа к поверке, включая полное тестирование Хроматографа;
- переградуировка Хроматографа по веществам согласно табл. 1.
3. Требования к выполняемым работам

3.1. Подготовка Хроматографа к поверке должна включать:
- внешний осмотр Хроматографа;

- отдув или замена фильтра тонкой очистки газа-носителя;
           - заправка баллона;
           - тестирование работоспособности прибора (техническое освидетельствование) на: 
                    - соответствие чувствительности прибора, флуктуационных шумов и фона  детекторов  паспортному значению;
                    - наличие течей в тракте газа-носителя;
                    - загрязненность тракта ввода проб; 
                    - «память» прибора;
                    - загрязненность детектора; 
                    - разделительные свойства колонки. 
По результатам тестирования принимается решение:
       - либо о проведении градуировки  хроматографа;
       - либо о необходимости проведения ремонта (ремонт осуществляется по дополнительному соглашению) или выдаче свидетельства о неработоспособности прибора.
3.2 Поверка хроматографа проводится в соответствии с требованиями МП 16615-07.
3.3. Градуировка и/или переградуировка хроматографа проводится по всем веществам табл.1.
3.4. По завершении поверки и градуировки прибора проводится контроль градуировочной характеристики хроматографа по всем веществам из табл. 1 по одному значению концентраций.
3.4.1. Концентрации выбранных образцов должны соответствовать диапазону измерений табл. 1. 
3.4.2. Подготовка образцов и контроль стабильности градуировочной характеристики проводится в точном соответствии с прописью МИ. Градуировочную характеристику считают стабильной, если для компонента в контрольном образце выполняется условие (1)


[image: image1.wmf]|

|

гр

гр

i

гр

i

изм

i

К

S

S

S

£

×

-

100

,





(1)

где 
[image: image2.wmf]изм

i

гр

i

S

S

,

 – значения площади пика i-го компонента в образце для контроля, найденные по градуировочной характеристике и измеренные, соответственно;

Кгр – норматив контроля, 
[image: image3.wmf]d

=

гр

K

,

где ±
[image: image4.wmf]d

 –  границы относительной погрешности по МВИ, % .

Если условие стабильности (1) не выполняется, то выполняют повторное измерение вновь подготовленного образца. Если при повторном измерении условие (1) не выполняется, выясняют причины нестабильности и устраняют их или  проводят повторную градуировку.

3.4.3. Проверка стабильности времени выхода хроматографических пиков

Проверка осуществляется по толуолу. Должно выполняться условие (2)


[image: image5.wmf]3

100

£

×

-

табл

табл

i

t

t

t

,





(2)

Где τi  - время выхода контролируемого пика толуола , τтабл – табличное значение времени выхода толуола.

4. Сдача-приемка работ.
По завершению работ Исполнитель: 

- передает Заказчику Хроматограф на территории Исполнителя;

- протокол градуировки Хроматографа;

- обновление ПО Хроматографа, включая файл с новыми градуировочными данными по всем веществам из табл. 1

Таблица 1.  ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ

               для переградуировки хроматографа ФГХ-1, зав. № 221, в воздухе           

	Пп
	ВЕЩЕСТВО
	

	
	Традиционное
	По номенклатуре IUPAC

	1.
	Ацетальдегид
	Метилформальдегид, Этаналь

	2.
	Ацетон
	Пропан-2-он

	3.
	Бензол
	Бензол

	4.
	Бутилацетат
	Бутилацетат

	5.
	Бутиловый спирт
	Бутан-1-ол

	6.
	Винилацетат
	Этенилацетат

	7.
	Гексан
	н-Гексан

	8.
	Диметилформамид
	N,N-Диметилформамид

	9.
	Изобутиловый спирт
	2-Метилпропан-1-ол

	10.
	Изопропилбензол (Кумол)
	(1-Метилэтил)бензол

	11.
	Изопропиловый спирт
	Пропан-2-ол

	12.
	Метилен хлористый
	Дихлорметан

	13.
	Метилметакрилат
	Метил-2-метилпроп-2-еноат

	14.
	Метиловый спирт
	Метанол

	15.
	Пропиловый спирт
	Пропан-1-ол

	16.
	Скипидар
	Скипидар, масло Терпентинное

	17.
	Толуол
	Метилбензол

	18.
	Трихлорэтилен
	Трихлорэтен

	19.
	Хлорбензол
	Хлорбензол

	20.
	Хлористый винил
	Хлорэтен

	21.
	Эпихлоргидрин
	(Хлорметил)оксиран

	22.
	Этилацетат
	Этилацетат

	23.
	Этилбензол
	Этилбензол

	24.
	Этиловый спирт
	Этанол

	25.
	Этиловый эфир
	Этоксиэтан

	26.
	альфа-Метилстирол
	1-Метилэтинилбензол

	27.
	м-Ксилол
	Диметилбензол

	28.
	о-Ксилол
	Диметилбензол

	29.
	п-Ксилол
	Диметилбензол


Таблица 2.  ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ

               для переградуировки хроматографа ФГХ-1-2, зав. № 1167, в воздухе           

	Пп
	ВЕЩЕСТВО

	
	Традиционное
	По номенклатуре IUPAC

	1.
	Ацетальдегид
	Метилформальдегид, Этаналь

	2.
	Ацетон
	Пропан-2-он

	3.
	Бензол
	Бензол

	4.
	Бутилацетат
	Бутилацетат

	5.
	Бутиловый спирт
	Бутан-1-ол

	6.
	Винилацетат
	Этенилацетат

	7.
	Гексан
	н-Гексан

	8.
	Диметилформамид
	N,N-Диметилформамид

	9.
	Изобутиловый спирт
	2-Метилпропан-1-ол

	10.
	Изопропилбензол (Кумол)
	(1-Метилэтил)бензол

	11.
	Изопропиловый спирт
	Пропан-2-ол

	12.
	м-Ксилол
	Диметилбензол 

	13.
	о-Ксилол
	Диметилбензол

	14.
	п-Ксилол
	Диметилбензол

	15.
	Метилен хлористый
	Дихлорметан

	16.
	Метилметакрилат
	Метил-2-метилпроп-2-еноат

	17.
	альфа-Метилстирол 
	1-Метилэтинилбензол

	18.
	Пропиловый спирт
	Пропан-1-ол

	19.
	Скипидар
	Скипидар, масло Терпентинное

	20.
	Толуол
	Метилбензол

	21.
	Трихлорэтилен
	Трихлорэтен

	22.
	Хлорбензол
	Хлорбензол

	23.
	Эпихлоргидрин
	(Хлорметил)оксиран

	24.
	Этилацетат
	Этилацетат

	25.
	Этилбензол
	Этилбензол

	26.
	Этиловый спирт
	Этанол

	27.
	Этиловый эфир
	Этоксиэтан


_1267957913.unknown

_1270036942.unknown

_1270282779.unknown

_1267964419.unknown

_1267816335.unknown

