Техническое задание
       Внешние габаритные размеры: длина 1500 мм, глубина 900 мм, высота 2400 мм, столешница бесшовная керамика защитным керамическим бортиком по периметру. Фронтальные пилоны закруглены для минимизации закруглений, сзади шкафа предусмотрено свободное пространства для транзитных или подключаемых трубопроводов. Пилоны выполнены из алюминиевых профилей. Каркас шкафа вытяжного выполнен из алюминиевых порошково-окрашенных профилей, подвергнутых, предварительному анодированию, порошковой окраске и высокотемпературной закалке. Внутренняя глубина рабочей зоны 800 мм, внутренняя длина рабочей зоны 1140-1440 мм.  
[bookmark: _GoBack]       Рабочая зона камеры закрыта подъёмным экраном из закаленного стекла в раме, плавно передвигающегося по направляющим с противовесом, находящимся в передней левой стойке с легкосъемной заглушкой. Эргономичная Ручка экрана интегрирована, собственно, в экран и может быть установлена в двух положениях – позиция защиты от брызг или в положении максимальной эффективности воздушных потоков. Имеется три фронтальных байпаса.
       Подъемный экран имеет высоту подъема 750. Дополнительный верхний передний прозрачный экран из закаленного стекла высотой 300 мм. Усилие на подъем и опускание экрана не более 27 Н, использованы кевларовые полиамидные фалы для избежание коррозии. Фалы скрыты в специальных каналах. Задняя стенка и внутренний экран и крыша , боковые стенки выполнены из HPL в рамах из экструдированного алюминиевого профиля.  Внутренний дополнительный навесной экран выполнен из полипропилена с перфорацией для обеспечения ламинарных аспирационных потоков и вытяжки с разных уровней.
       Шкаф вытяжной оснащен вертикальными и горизонтальной сервисной панелью кассетного типа. Органы управления расположены на эргономичной высоте 800-1650 мм. В горизонтальной панели расположены 2 брызгозащищённые розетки 230В/16A/2P+E класса IP 54 и автомат аварийного отключения питания. В правом вертикальном пилоне расположена электропанель с выключателем освещения и двумя брызгозащищенными розетками 230В/16A/2P+E класса IP 54 и выключатель аварийного режима. В базовой комплектации шкаф оснащен тремя светодиодными светильниками каждый мощностью не менее 40 Вт для обеспечения трех режимов по мощности освещения. 
       Устанавливается система аудио-видео предупреждения превышения безопасной высоты подъема экрана выше 1400 мм от пола с кнопкой отключения звука при загрузке габаритного оборудования. 
        Три противовзрывных клапана установлены на крыше. Вытяжка производится с рабочей зоны и дополнительно с тумбы. Подключение к вытяжной вентиляции тумб осуществляется в случае, если тумба стационарная. 
        Столешница из бесшовной керамики 1140х800 мм толщиной не менее 12 мм с противопроливочным керамическим бортиком высотой 6-8 мм и глубиной 25 мм по всему периметру. Дополнительный передний противопроливочный бортик из керамики глубиной 60 мм. 
       В комплекте поставляется полимерный объемный коллектор сбора вытяжных паров с системой кондесатосбора на фланце подключения и шиберной заслонкой механического типа, встроенный в систему вытяжки вентилятор. На передней вертикальной сервисной панели установлен цифровой монитор потока аспирации в единице измерения 0,35-150 м/с и блок управления электромеханической шиберной заслонкой с плавным открытием и закрытием в диапазоне 0-90°. 
       Шкаф ввиду сборно-разборной конструкции может быть внесен в любые проемы, лестницы и двери. В комплекте аксессуары для подключения сливной раковины к канализации, и разводка для подключения холодной воды в заявленных инсталляционных точках.  В столешнице расположена сливная полипропиленовая раковина овального типа 250-150-125 мм. На горизонтальной сервисной панели располагается выносной вентиль холодной воды.                                                              
       Каркас тумбы подкатной для шкафа вытяжного выполнен из алюминиевых порошково-окрашенных профилей. Заполнение каркаса тумбы выполнено из компакт-ламината высокого давления. Тумба имеет распашные глухие фасады и полку внутри, выполненную из компакт-ламината высокого давления. Фасады тумбы выполнены из компакт-ламината высокого давления в порошково-окрашенном алюминиевом корпусе. Ручки выполнены из полимерного материала, болты крепления из полимерного материала. Беспетлевая система крепления фасадов.
       Подкатная тумба имеет 4 поворачиваемых колеса диаметром 75 мм, высотой 100 мм, 2 колеса с тормозным устройством. В основе пов орот ного ме ханизма колеса  нах одится двухряд  ный ш ариковый  подшипник. В  оси колеса прим енена  втулка сколь жения.
       Ободная часть колеса изготовляется из полипропилена с двумя боковыми пыльниками, защищающими осевой механизм от повреждения посторонними веществами и пылью. 
        Цвет всех алюминиевых деталей светло-серый, RAL 7035 шагрень. Возможно подключение тумбы к вытяжной аспирации.  Масса вытяжного шкафа в сборе не более 210 кг без встраиваемо-подкатной тумбы.
