  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Рабочая частота, кГц | 440, 2640 |
| --- | --- |
| Диапазон нагрузок,при контактных методах работы Ом | От 20 до 2000 |
| Регулировка мощности | Плавная и двух уровней 100%(норма) и 10%(микро) |
| Монополярный режим |  |
| Количество выходов 2 | Выход 1 с частотой 440 кГц Выход 2 с частотой 2,64 МГц |
| Максимальная мощность в режиме резание (частота 2,64 МГц) на нагрузке 400 Ом, , не менее.Вт | 100 (нормо-) 10 (микро-) |

| Максимальная мощнность в режиме коагуляция (частота 440кГц) на нагрузке 400 Ом, , не менее Вт | 80 (нормо-) 8 (микро-) |
| --- | --- |
| Максимальная мощность в режиме фульгурация(частота 440кГц) на нагрузке 400 Ом, не менее Вт | 60 (нормо-) 6 (микро-) |
| Мощность спрей-коагуляция Вт, не менее | 10 |
| Мощность в биполярном режиме на нагрузке 50 Ом, Вт, не менее | 100 |
| Управление аппаратом | от педали |
| Замыкания по ВЧ току и холостому току | Не влияют на работу аппарата в течении 30 сек |
| Электромагнитная совместимость | соответствует международным нормам |
| Время работы | Не менее 6 часов в смену |
| Потребляемая мощность, питание от сети переменного тока 220±20%, 50-60 Гц, не более | 250 |
| Аппарат рассчитан на эксплуатацию при | температуре +10 ÷ +35 °С, относительной влажности до 80% при температуре +25 °С |
| Корпус | Металлический |
| Габаритные размеры, мм , не более | 250х200х80 |
| Вес не более кг | 4 |
| Средний срок службы, лет | 3 |
| Гарантийный срок службы при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения | 12 месяцев на аппарат; |