1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

	Рабочая частота, кГц
	440, 2640

	Диапазон нагрузок,при контактных методах работы Ом
	От 20 до 2000

	Регулировка мощности
	Плавная и двух уровней 100%(норма) и 10%(микро)

	Монополярный режим

	Количество выходов 2
	Выход 1 с частотой 440 кГц
Выход 2 с частотой 2,64 МГц

	Максимальная мощность в режиме резание (частота 2,64 МГц)
на нагрузке 400 Ом, , не менее.Вт
	100 (нормо-) 10 (микро-)




	Максимальная мощнность в режиме коагуляция (частота 440кГц)
на нагрузке 400 Ом, , не менее Вт
	80 (нормо-) 8 (микро-)

	Максимальная мощность в режиме фульгурация(частота 440кГц) на нагрузке 400 Ом, не менее Вт
	60 (нормо-) 6 (микро-)

	Мощность спрей-коагуляция Вт, не менее
	10

	Мощность в биполярном режиме на нагрузке 50 Ом, Вт, не менее
	100

	Управление аппаратом
	от педали

	
	

	Замыкания по ВЧ току и холостому току
	Не влияют на работу аппарата в течении 30 сек

	Электромагнитная совместимость
	соответствует международным нормам

	Время работы
	Не менее 6 часов в смену

	Потребляемая мощность, питание от сети переменного тока 220±20%, 50-60 Гц, не более
	250

	Аппарат рассчитан на эксплуатацию при
	температуре +10 ÷ +35 °С, относительной влажности до 80% при температуре +25 °С

	Корпус
	Металлический

	Габаритные размеры, мм , не более
	250х200х80

	Вес не более кг
	4

	Средний срок службы, лет
	3

	Гарантийный срок службы при	соблюдении потребителем		условий эксплуатации и хранения
	12 месяцев на аппарат;





