## Лист1
№ п/п | КТРУ | Наименование товара | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование | Ед.изм | Кол-во
1 | 32.50.50.190-00002860 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  | Характеристики КТРУ |  |  |  |  | шт | 1
|  |  | Качественная | Болюсный режим | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Качественная | Капельная инфузия | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Количественная | Максимальная скорость инфузии, мл/час | ≥ 1200 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ
|  |  | Качественная | Расчет дозировки | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Качественная | Режим KVO (поддержание вены открытой) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
Дополнительные характеристики
|  |  | Качественная | Назначение | для дробной или непрерывной продолжительной подачи жидкостей для парентерального применения (таких как растворы, коллоидные вещества, парентеральное питание), лекарственных средств (разбавленные препараты, препараты для химиотерапии, анестетики), крови, производных крови и препаратов через клинически приемлемые пути введения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | показатель определяет предназначение закупаемого оборудования
|  |  | Качественная | язык пользовательского интерфейса | русский |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для правильного, безошибочного восприятия информации
|  |  | Качественная | Степень защиты от поражения электрическим током | CF, Класс II, защита от дефибрилляции |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Безопасность медицинских электрических изделий. ГОСТ Р МЭК 60601-1-2025
|  |  | Качественная | Установка инфузионной системы в насос | Горизонтальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | при установке насоса на горизонтальную поверхность исключен риск перегиба системы для введения лекарственных препаратов
|  |  | Качественная | Возможность непрерывного использования систем для внутривенных инфузий с насосом без их замены на новые или вытягивания в течении не менее 24 часов | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Периоперационная и постоперационная инфузионная терапия как правило отличаются большой продолжительностью. Например,инфузия кристаллоидных растворов (по 2-4 л в сутки) в течение 1-3 дней. Во избежании прерывания инфузионной терапии, а также экономии расходных материалов, времени мед. персонала и бюджетных средств необходимо, чтобы расходные материалы можно было использовать для ее проведения сутки
|  |  | Качественная | Стыковка насосов друг с другом без внешних приспособлений (станции, консоли) и дополнительных принадлежностей (шнуры) для создания двух- инфузионного насоса | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Стыковка нескольких насосов в единую, жесткую систему без внешних приспособлений, позволяет продолжать инфузионную терапию при транспортировке пациента
|  |  | Качественная | Клавиатура с механическими кнопками (не сенсорная TFT) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Клавиатура с механическими кнопками в отличии от сенсорной TFT панели позволяет проводить настройку оборудования не зависимо от состояния поверхности перчаток (наличие талька, пудры, физиологических жидкостей, растворов лекарственных препаратов).
|  |  | Количественная | Минимальная скорость инфузии, мл/ч | ≤ 0,1 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с ГОСТ Р 57185-2016 п.5
|  |  | Количественная | Шаг установки скорости инфузии, мл/ч | ≤ 0,1 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с ГОСТ Р 57185-2016 п.5
|  |  | Количественная | Точность инфузии | ≤ 5 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с ГОСТ Р 57504-2017 п.5
|  |  | Количественная | Минимальный объем инфузии | ≤ 0,1 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с ГОСТ Р 57185-2016 п.5
|  |  | Количественная | Максимальный объем инфузии | ≥ 9999 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с ГОСТ Р 57185-2016 п.5
|  |  | Количественная | Шаг установки объема инфузии | ≤ 0,1 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с ГОСТ Р 57185-2016 п.5
|  |  | Количественная | Максимальная длительность инфузии | ≥ 99 | ч | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с ГОСТ Р 57185-2016 п.5
|  |  | Количественная | Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч | ≥ 1200 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с ГОСТ Р 57185-2016 п.5
|  |  | Качественная | Инфузия с заданной скоростью | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ Р 57185-2016 п.5
|  |  | Качественная | Возможность введения крови и препаратов крови с обязательным указанием в инструкции по применению насоса | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Насос должен обеспечивать проведение гемотрансфузии
|  |  | Качественная | Возможность введения препаратов для парентерального питания с обязательным указанием в инструкции по применению насоса | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Насос должен обеспечивать дробное и непрерывное введение жидкостей для парентерального применения (растворов, коллоидных веществ, парентерального питания)
|  |  | Количественная | Диапазон скорости инфузии в режиме открытой вены, мл/ч | ≥ 0 и ≤ 20 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | После того, как заданный объем введен или установленное время истекло, насос должен продолжать инфузию с выбранной скоростью в режиме KVO. Длительность инфузии в режиме KVO устанавливается в зависимости от необходимости. Для снижения вероятности тромбоза катетера. Для повышения качества и безопасности лечебного процесса в рамках оказания медицинской помощи
|  |  | Качественная | выбор предела давления при окклюзии из предустановленного списка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Пользователь имеет возможность видеть точное значение этого давления. Ориентируясь на него, можно выставить оптимальный предел давления, достижение которого будет расценено насосом как окклюзия и он выдаст тревожное оповещение. Если не подбирать оптимальный уровень давления окклюзии, а выставить слишком высокий или слишком низкий уровень, то: в случае слишком высокого предела при возникновении окклюзии пройдет больше времени до достижения предела, тревога сработает позже, и соответственно позже будут приняты необходимые меры. В случае слишком низкого предела – тревога будет срабатывать слишком часто, например, при изменении положения конечности или положения тела пациента. Для безопасности лечебного процесса в рамках оказания медицинской помощи
|  |  | Количественная | Количество значений предела давления при окклюзии | ˃8 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Пользователь имеет возможность видеть точное значение этого давления. Ориентируясь на него, можно выставить оптимальный предел давления, достижение которого будет расценено насосом как окклюзия и он выдаст тревожное оповещение. Если не подбирать оптимальный уровень давления окклюзии, а выставить слишком высокий или слишком низкий уровень, то: в случае слишком высокого предела при возникновении окклюзии пройдет больше времени до достижения предела, тревога сработает позже, и соответственно позже будут приняты необходимые меры. В случае слишком низкого предела – тревога будет срабатывать слишком часто, например, при изменении положения конечности или положения тела пациента. Для безопасности лечебного процесса в рамках оказания медицинской помощи
|  |  | Количественная | Максимальное значение порога давления окклюзии | ≥ 750 | мм рт. ст. | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с ГОСТ Р 57185-2016 п.5
|  |  | Качественная | Сигнализация с регулировкой | Оптическая и звуковая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключение необходимости персонала постоянно находится в пределах видимости экрана (дисплея) оборудования. Это позволяет избежать потерь времени в экстренной ситуации. У персонала существует возможность предпринять необходимые действия по исправлению ситуации, которая может или могла бы привести к серьезным нарушениям в организме пациента и/или повреждению прибора. Для повышения качества и безопасности лечебного процесса в рамках оказания медицинской помощи, для сохранности оборудования
|  |  | Количественная | Чувствительность датчика определения воздуха | ≤ 10 | мкл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для защиты от воздушной эмболии. Для безопасности лечебного процесса в рамках оказания медицинской помощи
|  |  | Качественная | Функция защиты от непреднамеренного болюса (ограничение болюса после окклюзии, функция Антиболюс) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ Р 57185-2016 п.5
|  |  | Качественная | Функция блокировки клавиш для предотвращения несанкционированного изменения параметров инфузии | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безопасности лечебного процесса в рамках оказания медицинской помощи
|  |  | Качественная | Индикаторы тревоги | Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | У персонала существует возможность предпринять необходимые действия по исправлению ситуации, которая может или могла бы привести к серьезным нарушениям в организме пациента и/или повреждению прибора. Для повышения качества и безопасности лечебного процесса в рамках оказания медицинской помощи, для сохранности оборудования
|  |  | Качественная | Сигналы системы тревожной сигнализации | низкий заряд аккумулятора, разряд аккумулятора, окклюзия, приближение окончания инфузии, окончание инфузии, ошибка установки инфузионной системы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ Р 57185-2016 п.5
|  |  | Количественная | Количество уровней звукового сигнала | ≥ 7 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Нет необходимости персонала постоянно находится в пределах видимости экрана (дисплея) оборудования. Это позволяет избежать потерь времени в экстренной ситуации. У персонала существует возможность предпринять необходимые действия по исправлению ситуации, которая может или могла бы привести к серьезным нарушениям в организме пациента и/или повреждению прибора. Для повышения качества и безопасности лечебного процесса в рамках оказания медицинской помощи, для сохранности оборудования
|  |  | Качественная | Встроенный аккумулятор | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дает возможность мобильности оборудования, нет привязки к источнику внешнего питания
|  |  | Количественная | Длительность работы от аккумулятора при максимальной скорости инфузии | ≥ 5 | ч | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с ГОСТ Р 57185-2016 п.5
|  |  | Количественная | Время полной зарядки при выключенном насосе | ≤ 6 | ч | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Дает возможность мобильности оборудования, нет привязки к источнику внешнего питания
|  |  | Количественная | Масса насоса с зажимом | ≤ 2 | кг | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для снижения нагрузки на мед персонал при транспортировке оборудования, для безопасной и надежной фиксации оборудование крепится на стойках, рельсах
|  |  | Качественная | Интеграция с устройством, находящимся на балансе учреждения и полная совместимость по всем форматам передаваемых данных, установленных в руководстве на данное устройство и сохранением всех функциональных характеристик: Станция Link+ Agilia для объединения инфузионных насосов Agilia производства Fresenius Kabi AG | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки