ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |  |  |
| 1 | Анализатор гематологический ИВД | 26.51.53.141-00000011 | Производительность в час, проб | ≥ 55 и ≤ 70 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | Штука | 1 |
|  |  |  | Методы измерения | Кондуктометрия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Объем образца в режиме взятия цельной крови, мкл | ≤ 20 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Функция калибровки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Распределение клеток по размерам | PLT; RBC; WBC |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Определяемые параметры | PLT - количество тромбоцитов; RBC - количество эритроцитов; HGB - гемоглобин; НСТ - гематокрит; MCV - средний объем эритроцитов; МСН - среднее значение гемоглобина в клетке; МСНС - средняя концентрация клеточного гемоглобина; RDW_CV - точность ширины распределения эритроцитов; RDW_SD - ширина распределения эритроцитов; MPV - средний объем тромбоцитов; PDW - ширина распределения тромбоцитов; РСТ - относительный объем тромбоцитов; P_LCR - процент больших тромбоцитов; Количество и процент базофилов, BASO и BASO%; Количество и процент моноцитов, MON и MON%; Количество и процент нейтрофилов, NEU и NEU%; Количество и процент эозинофилов, EOS и EOS%; Количество и процент лимфоцитов, LYM и LYM% |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гистограмма распределения эритроцитов RBC | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гистограмма распределения тромбоцитов PLT | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гистограмма распределения лейкоцитов WBC | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Скатерограмма (диаграмма рассеяния) | ≥ 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Обучение на рабочем месте специалистов | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 5.10 ГОСТ Р 55991.6-2014 для полноценного ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала работе с прибором |  |  |
|  |  |  | Для подключения реагента к анализатору требуется осуществить считывание информации с реагента для автоматического менеджмента системы реагентов. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 5.2.4 ГОСТ Р 55991.6-2014 для автоматизации процесса проведения исследований, оптимизации рабочего процесса в лаборатории |  |  |
|  |  |  | Возможность работы на реагентах отечественного производства | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 с целью повышения экономической целесообразности (снижение расходов и издержек на реагентах) |  |  |
|  |  |  | Количество параметров: | ≥ 25 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 5.2.5 ГОСТ Р 55991.6-2014 минимально необходимое количество параметров для дальнейшей передачи результатов специалисту и постановки диагноза |  |  |
|  |  |  | Объем образца: при разведении (для одного измерения), мкл | ≤ 20 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 5.2.4 ГОСТ Р 55991.6-2014 режим предразведения необходим при работе с малыми объемами образца (дети, новорожденные, пожилые) |  |  |
|  |  |  | Количество измерительных камер: | ≥ 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 5.2.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 для корректного подсчета клеток рекомендуется проводить непосредственный подсчет в разных измерительных камерах |  |  |
|  |  |  | Очистка апертуры: высоковольтным разрядом | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Прожиг апертуры позволяет наиболее эффективно провести очистку апертуры. |  |  |
|  |  |  | Очистка апертуры: гидравлическая | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Гидравлическая промывка позволяет провести эффективную очистку апертуры максимально щадящим способом. |  |  |
|  |  |  | Очистка апертуры: моющим раствором | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 5.2.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Стандартная очистка моющим раствором позволяет поддерживать анализатор в оптимальном рабочем состоянии. |  |  |
|  |  |  | Система подачи образца: забор из открытой пробирки зондом пробоотборника | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 5.2.3 ГОСТ Р 55991.6-2014 Позволяет контролировать процедуру анализа |  |  |
|  |  |  | Память: сохранение в памяти результатов измерений: | ≥ 100000 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Большое количество сохраняемых результатов позволяет не переносить данные анализов на внешнее оборудование длительное время |  |  |
|  |  |  | Графики L-J (графики Леви-Дженнингса). Кол-во результатов по каждому контрольному материалу | ≥ 500 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для корректного построения графиков Леви-Дженнингсва при проведении контроля качества, для уверенности в диагностической значимости результатов и работоспособности анализатора. |  |  |
|  |  |  | Графики X-B. Кол-во образцов | ≥ 2000 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для корректного построения графиков X-B при проведении контроля качества, для уверенности в диагностической значимости результатов и работоспособности анализатора. |  |  |
|  |  |  | Графики X-R. Кол-во групп | ≥ 60 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для корректного построения графиков X-R при проведении контроля качества, для уверенности в диагностической значимости результатов и работоспособности анализатора. |  |  |
|  |  |  | Коэффициент вариации (повторяемость, цельная кровь) при определении лейкоцитов: | ≤ 2 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Чем меньше коэффициент вариации, тем более точны получаемые результаты анализа |  |  |
|  |  |  | Коэффициент вариации (повторяемость, цельная кровь) при определении эритроцитов: | ≤ 1.5 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Чем меньше коэффициент вариации, тем более точны получаемые результаты анализа |  |  |
|  |  |  | Коэффициент вариации (повторяемость, цельная кровь) при определении гемоглобина: | ≤ 1.5 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Чем меньше коэффициент вариации, тем более точны получаемые результаты анализа |  |  |
|  |  |  | Коэффициент вариации (повторяемость, цельная кровь) при определении среднего объема эритроцита | ≤ 1 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Чем меньше коэффициент вариации, тем более точны получаемые результаты анализа |  |  |
|  |  |  | Коэффициент вариации (повторяемость, цельная кровь) при определении тромбоцитов: | ≤ 4 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Чем меньше коэффициент вариации, тем более точны получаемые результаты анализа |  |  |
|  |  |  | Погрешность между измерениями: при определении лейкоцитов: | ≤ 0.5 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Низкий уровень перекрестного загрязнения позволяет избежать искажения анализов и влияния предыдущей пробы на результаты |  |  |
|  |  |  | Погрешность между измерениями: при определении эритроцитов: | ≤ 0.5 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Низкий уровень перекрестного загрязнения позволяет избежать искажения анализов и влияния предыдущей пробы на результаты |  |  |
|  |  |  | Погрешность между измерениями: при определении гемоглобина: | ≤ 0.5 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Низкий уровень перекрестного загрязнения позволяет избежать искажения анализов и влияния предыдущей пробы на результаты |  |  |
|  |  |  | Погрешность между измерениями: при определении тромбоцитов: | ≤ 1 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Низкий уровень перекрестного загрязнения позволяет избежать искажения анализов и влияния предыдущей пробы на результаты |  |  |
|  |  |  | Порт Ethernet | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 5.2.4 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для подключения анализатора к компьютеру и ЛИС |  |  |
|  |  |  | Порт USB | ≥ 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 5.2.4 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для подключения периферийных устройств - мышь, клавиатура, сканер штрих-кодов и прочие, направленных на оптимизацию процессов лаборатории |  |  |
|  |  |  | Язык интерфейса: русский | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 4.7 ГОСТ Р 55991.6-2014 Русскоязычное меню делает более понятным управление анализатором. |  |  |
|  |  |  | Ввод данных при помощи сенсорного экрана | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Управление анализатором при помощи встроенного сенсорного экрана позволяет не использовать внешний компьютер, если в этом нет необходимости |  |  |
|  |  |  | Ввод данных при помощи клавиатуры и мыши | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Управление анализатором через периферические устройства позволяет адаптировать анализатор под потребности специалиста, а также для более быстрого ввода данных в анализатор |  |  |
|  |  |  | Дисплей: Цветной, сенсорный, встроен в корпус прибора. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Наличие встроенного цветного сенсорного экрана с большой диагональю позволяет полноценно воспринимать графические и числовые данные анализа без дополнительного подключения к компьютеру. |  |  |
|  |  |  | Дисплей: диагональ | ≥ 10.4 | дюйм (25,4 мм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Наличие встроенного цветного сенсорного экрана с большой диагональю позволяет полноценно воспринимать графические и числовые данные анализа без дополнительного подключения к компьютеру. |  |  |
|  |  |  | Дисплей: разрешение: не менее 800х600 точек/дюйм | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Наличие встроенного цветного сенсорного экрана с большой диагональю позволяет полноценно воспринимать графические и числовые данные анализа без дополнительного подключения к компьютеру. |  |  |
|  |  |  | Принтер: Встроенный термальный. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для быстрой распечатки результатов анализа. |  |  |
|  |  |  | Возможность подключения внешнего принтера. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 5.2.4 ГОСТ Р 55991.6-2014 При необходимости выдачи результатов в формате А4 |  |  |
|  |  |  | Входная мощность: | ≤ 400 | ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 5.2.1 ГОСТ Р 55991.6-2014 Позволяет использовать стандартные источники бесперебойного питания, без необходимости приобретение дополнительного оборудования |  |  |
|  |  |  | Габариты: Не более 365х470х525 мм | соответствие | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 5.2.1 ГОСТ Р 55991.6-2014 Небольшие размеры анализатора позволяет размещать его на обычном лабораторном столе или тумбе. |  |  |
|  |  |  | Масса: | ≤ 35 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | П. 5.2.1 ГОСТ Р 55991.6-2014 Небольшой вес анализатора позволяет размещать его на обычном лабораторном столе или тумбе. |  |  |
|  |  |  | Вариант размещения: Настольный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 5.2.1 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для удобства размещения и оптимизации рабочего пространства в лаборатории |  |  |
|  |  |  | Наличие авторизованного производителем сервисного центра на территории РФ | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 5.7 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для оперативного решения возникающих вопросов по работе оборудования, а также реализации гарантийных обязательств |  |  |
|  |  |  | Стартовый набор реагентов и расходных материалов | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | П. 5.6 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для ввода оборудования в эксплуатацию и проверки работоспособности |  |  |