ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки
№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Код товара,
работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики	Единица измерения	Количество
			Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге		
1	Анализатор гематологический ИВД	26.51.53.141-00000011	Производительность в час, проб	≥ 55 и ≤ 70		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		Штука	1
			Методы измерения	Кондуктометрия		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Объем образца в режиме взятия цельной крови, мкл	≤ 20		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Функция калибровки	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Распределение клеток по размерам	PLT; RBC; WBC		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Определяемые параметры	PLT - количество тромбоцитов; RBC - количество эритроцитов; HGB - гемоглобин; НСТ - гематокрит; MCV - средний объем эритроцитов; МСН - среднее значение гемоглобина в клетке; МСНС - средняя концентрация клеточного гемоглобина; RDW_CV - точность ширины распределения эритроцитов; RDW_SD - ширина распределения эритроцитов; MPV - средний объем тромбоцитов; PDW - ширина распределения тромбоцитов; РСТ - относительный объем тромбоцитов; P_LCR - процент больших тромбоцитов; Количество и процент базофилов, BASO и BASO%; Количество и процент моноцитов, MON и MON%; Количество и процент нейтрофилов, NEU и NEU%; Количество и процент эозинофилов, EOS и EOS%; Количество и процент лимфоцитов, LYM и LYM%		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Гистограмма распределения эритроцитов RBC	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Гистограмма распределения тромбоцитов PLT	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Гистограмма распределения лейкоцитов WBC	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Скатерограмма (диаграмма рассеяния)	≥ 2		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Обучение на рабочем месте специалистов	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 5.10 ГОСТ Р 55991.6-2014 для полноценного ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала работе с прибором		
			Для подключения реагента к анализатору требуется осуществить считывание информации с реагента для автоматического менеджмента системы реагентов.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 5.2.4 ГОСТ Р 55991.6-2014 для автоматизации процесса проведения исследований, оптимизации рабочего процесса в лаборатории		
			Возможность работы на реагентах отечественного производства	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 с целью повышения экономической целесообразности (снижение расходов и издержек на реагентах)		
			Количество параметров:	≥ 25	штука	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 5.2.5 ГОСТ Р 55991.6-2014 минимально необходимое количество параметров для дальнейшей передачи результатов специалисту и постановки диагноза		
			Объем образца: при разведении (для одного измерения), мкл	≤ 20		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 5.2.4 ГОСТ Р 55991.6-2014 режим предразведения необходим при работе с малыми объемами образца (дети, новорожденные, пожилые)		
			Количество измерительных камер:	≥ 2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 5.2.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 для корректного подсчета клеток рекомендуется проводить непосредственный подсчет в разных измерительных камерах		
			Очистка апертуры: высоковольтным разрядом	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Прожиг апертуры позволяет наиболее эффективно провести очистку апертуры.		
			Очистка апертуры: гидравлическая	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Гидравлическая промывка позволяет провести эффективную очистку апертуры максимально щадящим способом.		
			Очистка апертуры: моющим раствором	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 5.2.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Стандартная очистка моющим раствором позволяет поддерживать анализатор в оптимальном рабочем состоянии.		
			Система подачи образца: забор из открытой пробирки зондом пробоотборника	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 5.2.3 ГОСТ Р 55991.6-2014 Позволяет контролировать процедуру анализа		
			Память: сохранение в памяти результатов измерений:	≥ 100000	штука	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Большое количество сохраняемых результатов позволяет не переносить данные анализов на внешнее оборудование длительное время		
			Графики L-J (графики Леви-Дженнингса). Кол-во результатов по каждому контрольному материалу	≥ 500	штука	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для корректного  построения графиков Леви-Дженнингсва при проведении контроля качества, для уверенности в диагностической значимости результатов и работоспособности анализатора.		
			Графики X-B. Кол-во образцов	≥ 2000	штука	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для корректного  построения графиков X-B при проведении контроля качества, для уверенности в диагностической значимости результатов и работоспособности анализатора.		
			Графики X-R. Кол-во групп	≥ 60		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для корректного  построения графиков X-R при проведении контроля качества, для уверенности в диагностической значимости результатов и работоспособности анализатора.		
			Коэффициент вариации (повторяемость, цельная кровь) при определении лейкоцитов:	≤ 2	процент	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Чем меньше коэффициент вариации, тем более точны получаемые результаты анализа		
			Коэффициент вариации (повторяемость, цельная кровь) при определении эритроцитов:	≤ 1.5	процент	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Чем меньше коэффициент вариации, тем более точны получаемые результаты анализа		
			Коэффициент вариации (повторяемость, цельная кровь) при определении гемоглобина:	≤ 1.5	процент	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Чем меньше коэффициент вариации, тем более точны получаемые результаты анализа		
			Коэффициент вариации (повторяемость, цельная кровь) при определении среднего объема эритроцита	≤ 1	процент	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Чем меньше коэффициент вариации, тем более точны получаемые результаты анализа		
			Коэффициент вариации (повторяемость, цельная кровь) при определении тромбоцитов:	≤ 4	процент	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014 Чем меньше коэффициент вариации, тем более точны получаемые результаты анализа 		
			Погрешность между измерениями: при определении лейкоцитов:	≤ 0.5	процент	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014  Низкий уровень перекрестного загрязнения позволяет избежать искажения анализов и влияния предыдущей пробы на результаты		
			Погрешность между измерениями: при определении эритроцитов:	≤ 0.5	процент	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014  Низкий уровень перекрестного загрязнения позволяет избежать искажения анализов и влияния предыдущей пробы на результаты		
			Погрешность между измерениями: при определении гемоглобина:	≤ 0.5	процент	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014  Низкий уровень перекрестного загрязнения позволяет избежать искажения анализов и влияния предыдущей пробы на результаты		
			Погрешность между измерениями: при определении тромбоцитов:	≤ 1	процент	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.8 ГОСТ Р 55991.6-2014  Низкий уровень перекрестного загрязнения позволяет избежать искажения анализов и влияния предыдущей пробы на результаты		
			Порт Ethernet	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 5.2.4 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для подключения анализатора к компьютеру и ЛИС		
			Порт USB	≥ 4		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 5.2.4 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для подключения периферийных устройств - мышь, клавиатура, сканер штрих-кодов и прочие, направленных на оптимизацию процессов лаборатории		
			Язык интерфейса: русский	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 4.7 ГОСТ Р 55991.6-2014 Русскоязычное меню делает более понятным управление анализатором.		
			Ввод данных при помощи сенсорного экрана	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Управление анализатором при помощи встроенного сенсорного экрана позволяет не использовать внешний компьютер, если в этом нет необходимости		
			Ввод данных при помощи клавиатуры и мыши	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Управление анализатором через периферические устройства позволяет адаптировать анализатор под потребности специалиста, а также для более быстрого ввода данных в анализатор		
			Дисплей: Цветной, сенсорный, встроен в корпус прибора.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Наличие встроенного цветного сенсорного экрана с большой диагональю  позволяет полноценно воспринимать графические и числовые данные анализа без дополнительного подключения к компьютеру. 		
			Дисплей: диагональ	≥ 10.4	дюйм (25,4 мм)	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Наличие встроенного цветного сенсорного экрана с большой диагональю  позволяет полноценно воспринимать графические и числовые данные анализа без дополнительного подключения к компьютеру. 		
			Дисплей: разрешение: не менее 800х600 точек/дюйм	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Наличие встроенного цветного сенсорного экрана с большой диагональю  позволяет полноценно воспринимать графические и числовые данные анализа без дополнительного подключения к компьютеру. 		
			Принтер: Встроенный термальный.	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 4.2 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для быстрой распечатки результатов анализа.		
			Возможность подключения внешнего принтера.	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 5.2.4 ГОСТ Р 55991.6-2014 При необходимости выдачи результатов в формате А4		
			Входная мощность:	≤ 400	ватт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 5.2.1 ГОСТ Р 55991.6-2014 Позволяет использовать стандартные источники бесперебойного питания, без необходимости приобретение дополнительного оборудования		
			Габариты: Не более 365х470х525 мм	соответствие	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 5.2.1 ГОСТ Р 55991.6-2014 Небольшие размеры анализатора позволяет размещать его на обычном лабораторном столе или тумбе.		
			Масса:	≤ 35	килограмм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	П. 5.2.1 ГОСТ Р 55991.6-2014  Небольшой вес анализатора позволяет размещать его на обычном лабораторном столе или тумбе.		
			Вариант размещения: Настольный	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 5.2.1 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для удобства размещения и оптимизации рабочего пространства в лаборатории		
			Наличие авторизованного производителем сервисного центра на территории РФ	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 5.7 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для оперативного решения возникающих вопросов по работе оборудования, а также реализации гарантийных обязательств		
			Стартовый набор реагентов и расходных материалов	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	П. 5.6 ГОСТ Р 55991.6-2014 Для ввода оборудования в эксплуатацию и проверки работоспособности		
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