Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5-КРОНТ Дезар-5 | 32.50.50.190 | Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории Источник света с электрическим питанием, предназначенный для уничтожения бактерий и вирусов в воздухе и/или на поверхностях посредством ультрафиолетового излучения. Он может иметь различные формы, такие как лампа в виде трубки или установленный блок, содержащий источник света, и может включать в себя автоматические датчики движения или таймеры, но не включает в себя блок управления пользователя или радиометры. Это изделие для многоразового использования. |  |  |  |  | 2 | Штук |
|  |  |  | Характеристики по КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бактерицидная эффективность | 99,9 |  | % |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Облучатель-рециркулятор |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор наработки | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Стационарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производительность | > 80 и ≤ 100 |  | м³/час |  |  |  |
|  |  |  | Работа в присутствии людей | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Режим работы | Непрерывный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективный ресурс работы ламп | ≥ 8000 и ≤ 12000 |  | час |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без снятия рециркулятора со стены, без раскрытия корпуса рециркулятора и без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защелок-фиксаторов. Защитная решетка и решетка-фильтродержателя обрабатываются дезинфицирующими средствами методом погружения или протирания. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока: - фильтр воздушный сменный (фильтрация от пыли) класса G2-G4 по ГОСТ Р ЕН 779 - не менее 12 шт. - фильтр воздушный угольный сменный класса G2 по ГОСТ Р ЕН 779 (очистка входного воздушного потока от пыли, паров аммиака, формальдегида и др., поглощение из воздуха органических веществ основной и кислотной природы методом адсорбции (анестизирующие газы и др.)- не менее 1 шт. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питающей сети | 220±10% | В |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | 100 | ВА |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковая мощность (уровень шума) | 40 | дБа |  |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | 890х370х140 | мм |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность источника излучения | 15 | Вт |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество источников излучения | 5 | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Суммарный бактерицидный поток УФ-ламп | 23,5 | Вт |  |  |  |  |
|  |  |  | Светозащитные лабиринтные экраны на входе и выходе камеры облучения исключают выход наружу ультрафиолетового излучения, как прямого, так и отраженного | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный Передвижной ОРУБн-3-3- КРОНТ Дезар-7 | 32.50.50.190 | Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории Источник света с электрическим питанием, предназначенный для уничтожения бактерий и вирусов в воздухе и/или на поверхностях посредством ультрафиолетового излучения. Он может иметь различные формы, такие как лампа в виде трубки или установленный блок, содержащий источник света, и может включать в себя автоматические датчики движения или таймеры, но не включает в себя блок управления пользователя или радиометры. Это изделие для многоразового использования |  |  |  |  | 1 | Шт. |
|  |  |  | Характеристики по КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бактерицидная эффективность | 99,9 |  | % |  |  |  |
| 2 |  |  | Вид | Облучатель-рециркулятор |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор наработки | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Передвижной |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производительность | > 80 и ≤ 100 |  | м³/час |  |  |  |
|  |  |  | Работа в присутствии людей | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Режим работы | Непрерывный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективный ресурс работы ламп | ≥ 8000.0 и ≤ 12000.0 |  | час |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективность обеззараживания по золотистому стафилококку и микобактерии туберкулеза | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без снятия рециркулятора с передвижной опоры, без раскрытия корпуса рециркулятора и без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защелок-фиксаторов. Защитная решетка и решетка-фильтродержателя обрабатываются дезинфицирующими средствами методом погружения или протирания. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока: - фильтр воздушный сменный (фильтрация от пыли) класса G2-G4 по ГОСТ Р ЕН 779 - не менее 12 шт. - фильтр воздушный угольный сменный класса G2 по ГОСТ Р ЕН 779 (очистка входного воздушного потока от пыли, паров аммиака, формальдегида и др., поглощение из воздуха органических веществ основной и кислотной природы методом адсорбции (анестизирующие газы и др.)- не менее 1 шт. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питающей сети | 220±10% |  | В |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | 60 |  | ВА |  |  |  |
|  |  |  | Звуковая мощность | 40 |  | дБа |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры в рабочем состоянии | 1210*370*580 |  | мм |  |  |  |
|  |  |  | Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность источника излучения | 15 |  | ВТ |  |  |  |
|  |  |  | Количество источников излучения | 5 |  | Шт. |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Светозащитные лабиринтные экраны на входе и выходе камеры облучения исключают выход наружу ультрафиолетового излучения, как прямого, так и отраженного | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный Передвижной ОРУБн-3-3-КРОНТ Дезар-2н. | 32.50.50.190 | Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории Источник света с электрическим питанием, предназначенный для уничтожения бактерий и вирусов в воздухе и/или на поверхностях посредством ультрафиолетового излучения. Он может иметь различные формы, такие как лампа в виде трубки или установленный блок, содержащий источник света, и может включать в себя автоматические датчики движения или таймеры, но не включает в себя блок управления пользователя или радиометры. Это изделие для многоразового использования. |  |  |  |  | 2 | Шт. |
|  |  |  | Характеристики по КТРУ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Бактерицидная эффективность | 99,9 | % |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Облучатель-рециркулятор |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор наработки | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Передвижной |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производительность | > 80 и ≤ 100 | м³/час |  |  |  |  |
|  |  |  | Работа в присутствии людей | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Режим работы | Непрерывный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективный ресурс работы ламп | ≥ 8000.0 и ≤ 12000.0 | час |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без снятия рециркулятора с передвижной опоры, без раскрытия корпуса рециркулятора и без применения инструмента. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока: - фильтр воздушный сменный (фильтрация от пыли) класса G2-G4 по ГОСТ Р ЕН 779 - не менее 12 шт. - фильтр воздушный угольный сменный класса G2 по ГОСТ Р ЕН 779 (очистка входного воздушного потока от пыли, паров аммиака, формальдегида и др., поглощение из воздуха органических веществ основной и кислотной природы методом адсорбции (анестизирующие газы и др.)- не менее 1 шт. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питающей сети | 220±10% | В |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | 60 | ВА |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковая мощность | 40 | дБа |  |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры в рабочем состоянии | 1210*370*580 | мм |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность источника излучения | 15 | ВТ |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество источников излучения | 3 | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Светозащитные лабиринтные экраны на входе и выходе камеры облучения исключают выход наружу ультрафиолетового излучения, как прямого, так и отраженного | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие |  |  |  |  |  |

Требования к качеству и безопасности товара

- Товары, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Предлагаемый к поставке Товар должен пройти обязательную регистрацию в РФ, испытания и быть допущенным к обращению (продаже и использованию  и пр.) на территории РФ.

- Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Дата производства товара не ранее 2025 года

Требования к таре и упаковке товара

1.Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и  соответствующей требованиям настоящей документации.

2. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

- Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем данного товара. Гарантийный срок товара– не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке.

- Срок службы- не менее 5 лет.

- Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению.

- Срок (период) поставки по Контракту: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта.

Претензии по качеству товара Заказчик вправе предъявить в течение всего гарантийного срока на Товар.

Закупка, по результатам которой заключается контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан.