Требования к участнику закупки

1) На основании подпункта «в» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ (документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального  закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в установленном порядке. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на медицинское изделие (п. 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416)).

Участник предоставляет в составе заявки один из указанных ниже документов или сведений в отношении предлагаемого к поставке медицинского изделия в аренду.

-  копию Регистрационного удостоверения (далее РУ);

- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;

- сведения о реквизитах (номер и дата) РУ;

- копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, п подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для МИ, указанных в ПП РФ №430).

2) Необходимо предоставить наименование медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением.

Оказание услуг по аренде анализатора групп крови/скрининг антител ИВД, автоматического

(ОКПД2: 77.39.19.116)

Описание оборудования:

| Общие требования: | Характеристики: |
| --- | --- |
| Наименование оборудования | Анализатор групп крови/скрининг антител ИВД, автоматический |
| Область применения: | Лабораторный прибор, работающий от сети (от сети переменного тока), предназначенный для использования при предварительном определении группы крови (blood group testing) перед переливанием, скрининга/идентификации эритроцитарных антител и/или эритроцитарного фенотипирования клинических образцов или донорских образцов с целью определения совместимости для переливания или трансплантации. Анализы могут включать определение группы крови по системе АВО, резус-фактора или других эритроцитарных групп крови, могут применяться серологические методы, основанные на использовании микропланшетов, кассет или технологий колоночной агглютинации. Изделие работает при минимальном участии лаборанта, все этапы процедуры полностью автоматизированы |
| Функциональные характеристики: |  |
| Количество карт или тест-систем, единовременно загружаемых на борт анализатора, шт | ≥144 |
| Количество образцов, единовременно загружаемых на борт анализатора, шт | ≥96 |
| Количество реагентов, единовременно загружаемых на борт анализатора, шт | ≥14 |
| Определение группы крови по системе АВО и обратный анализ | наличие |
| Определение резус фактора | наличие |
| Определение D фенотипа, в том числе слабого D и D вариантного при постановке в непрямом антиглобулиновом тесте | наличие |
| Фенотипирование по антигенам эритроцитов С, с, Е, е, Сw, Kell | наличие |
| Скрининг и идентификация антиэритроцитарных антител | наличие |
| Проведение тестов на совместимость эритроцитов | наличие |
| Автоматическая детекция двойных популяций эритроцитов | наличие |
| Произвольная непрерывная дозагрузка образцов и реактивов | наличие |
| Возможность выполнения экстренных (STAT) исследований и первоочередная выдача результатов во время работы анализатора без остановки рутинных исследований | наличие |
| Использование микропланшет для разведения суспензии эритроцитов | наличие |
| Автоматическое перемешивание стандартных эритроцитов | наличие |
| Автоматическое использование начатых гелевых карт или тест-систем | наличие |
| Количество центрифуг | ≥2 |
| Количество карт в одной центрифуге | ≥12 |
| Автоматическое считывание штрихкодов пробирок и реагентов | наличие |
| Цветное изображение карт или тест-систем со считывающей видеокамеры | наличие |
| Фотофиксация карт с 2-х сторон | наличие |
| Отсутствие промывающих растворов и жидких отходов | наличие |
| Одноразовые пластиковые наконечники для пробоподготовки, раскапывания образцов и эритроцитов | наличие |
| Прецентрифугирование карт перед использованием | наличие |
| Программное обеспечение для управления анализатором |  |
| Программное обеспечение на русском языке | наличие |
| Подключения нескольких приборов к ЛИС через единственное рабочее место | наличие |
| Возможность удаленной валидации результатов | наличие |
| Возможность удаленного технического мониторинга и поддержки | наличие |
| Производительность |  |
| ABO + D + перекрёстная реакция, тестов/час | ≥48 |
| Фенотипирование, тестов/час | ≥96 |
| Скрининг антител, тестов/час | ≥64 |
| Комплектация: |  |
| Стартовый комплект расходных материалов и реагентов | наличие |
| Источник бесперебойного питания | наличие |
| Управляющий компьютер | наличие |
| Жидкокристаллический монитор | наличие |
| Клавиатура | наличие |
| Мышь | наличие |
| Технические характеристики основной части оборудования: |  |
| Габаритные размеры анализатора |  |
| Ширина, см | ≤135 |
| Высота, см | ≤80 |
| Глубина, см | ≤85 |
| Масса, кг | ≤190 |

Предоставить арендатору Оборудование в технически исправном состоянии, с указанием названия и модели предполагаемого оборудования и гарантировать его работоспособность при надлежащем использовании в течение срока, установленного производителем и указанного в сопроводительной документации Оборудования.

Вместе с Оборудованием предоставляются:

- Регистрационное удостоверение, выданное Минздравом России.

Обеспечить Арендатору возможность беспрепятственного пользования Оборудованием в течение срока действия Контракта.

На период Аренды обеспечить проведение сервисного обслуживания и ремонта Оборудования   лицензированной организацией по запросу Арендатора в течение срока действия Контракта при условии выполнения Арендатором обязанностей по использованию и содержанию Оборудования, в сроки, установленного на ремонтные работы производителем оборудования.

Фиксировать время нахождения Оборудования на гарантийном ремонте и учитывать его при исчислении срока гарантии на Оборудование.

Доставка Оборудования до места нахождения Заказчика, осуществляется Арендодателем за счет собственных средств. При этом упаковка Оборудования должна предотвращать какие-либо повреждения оборудования, которые могут возникнуть при их погрузке-разгрузке ручным способом, тележками и автокарами, а также при их транспортировке при условии надлежащего обращения с грузом.

Произвести ввод Оборудования в эксплуатацию и составить «Акт приема-передачи» Оборудования с указанием его технического состояния.

Срок аренды на 365 календарных дней с даты заключения Контракта, но не ранее 19 мая 2026.