Техническое задание
1. Наименование объекта закупки: кюветы стеклянные фотометрические и кюветы кварцевые для Аналитического центра контроля качества вод МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы».

2. Описание объекта закупки:
	№
п.п.
	Наименование товара
	Характеристика товара
	 Ед.
изм 
	 Кол-во 
	ОКПД 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кюветы  стеклянные К-8 10мм для спектрофотометров
	Кюветы стеклянные К-8 для фотометрии изготовлены по ГОСТ 25336—82; ГОСТ 20903-75.
Высокоточные кюветы из оптического стекла марки К8 (стекло по ГОСТ Р 71951-2025) используются в спектрофотометрах различных моделей с держателями для кювет стандарта КФК (ширина 24 мм). Изготовлены по технологии спекания (пайки). Боковые стенки и дно выполнены из одной детали, т.н. U-скобы. Технология изготовления должна обеспечивать высокую устойчивость кюветы к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей.
Стеклянные кюветы (марка стекла К-8) должны работать в спектральном диапазоне от 315 нм и иметь матовые боковые (нерабочие) стенки.
Технические характеристики:

- Длина оптического пути: 10 мм.

- Внешние размеры не более 16х24х40 мм.
- Толщина стенок не более 3 мм

- Допустимое отклонение  ± 0,1 мм

- Крышка отсутствует.

Кюветы стеклянные 10 мм должны поставляться в футляре по 4 шт. с паспортом и сертификатом соответствия.
	шт
	12
	23.19.23.110 - Посуда для лабораторных целей стеклянная



	2
	Кюветы  стеклянные К-8 20мм для спектрофотометров
	Кюветы стеклянные К-8 для фотометрии изготовлены по ГОСТ 25336—82; ГОСТ 20903-75.

Высокоточные кюветы из оптического стекла марки К8 (стекло по ГОСТ Р 71951-2025) используются в спектрофотометрах различных моделей с держателями для кювет стандарта КФК (ширина 24 мм). Изготовлены по технологии спекания (пайки). Боковые стенки и дно выполнены из одной детали, т.н. U-скобы. Технология изготовления должна обеспечивать высокую устойчивость кюветы к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей.

Стеклянные кюветы (марка стекла К-8) должны работать в спектральном диапазоне от 315 нм и иметь матовые боковые (нерабочие) стенки.

Технические характеристики:

- Длина оптического пути: 20 мм.

- Толщина стенок 3 мм

- Внешние размеры не более 26х24х40 мм.

- Допустимое отклонение  ± 0,1 мм

- Крышка отсутствует.

Кюветы стеклянные 20 мм должны поставляться в футляре по 4 шт. с паспортом и сертификатом соответствия.
	шт
	4
	23.19.23.110 - Посуда для лабораторных целей стеклянная



	3
	Кюветы  стеклянные К-8 30мм для спектрофотометров
	Кюветы стеклянные К-8 для фотометрии изготовлены по ГОСТ 25336—82; ГОСТ 20903-75.

Высокоточные кюветы из оптического стекла марки К8 (стекло по ГОСТ Р 71951-2025) используются в спектрофотометрах различных моделей с держателями для кювет стандарта КФК (ширина 24 мм). Изготовлены по технологии спекания (пайки). Боковые стенки и дно выполнены из одной детали, т.н. U-скобы. Технология изготовления должна обеспечивать высокую устойчивость кюветы к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей.

Стеклянные кюветы (марка стекла К-8) должны работать в спектральном диапазоне от 315 нм и иметь матовые боковые (нерабочие) стенки.

Технические характеристики:

- Длина оптического пути: 30 мм.

- Толщина стенок 3 мм

- Внешние размеры не более 34х24х40 мм.

- Допустимое отклонение  ± 0,1 мм

- Крышка отсутствует.

Кюветы стеклянные 30 мм должны поставляться в футляре по 4 шт. с паспортом и сертификатом соответствия.
	шт
	8
	23.19.23.110 - Посуда для лабораторных целей стеклянная



	4
	Кюветы  стеклянные К-8 50мм для спектрофотометров
	Кюветы стеклянные К-8 для фотометрии изготовлены по ГОСТ 25336—82; ГОСТ 20903-75.

Высокоточные кюветы из оптического стекла марки К8 (стекло по ГОСТ Р 71951-2025) используются в спектрофотометрах различных моделей с держателями для кювет шириной стандарта КФК (ширина 24 мм). Изготовлены по технологии спекания (пайки). Боковые стенки и дно выполнены из одной детали, т.н. U-скобы. Технология изготовления должна обеспечивать высокую устойчивость кюветы к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей.

Стеклянные кюветы (марка стекла К-8) должны работать в спектральном диапазоне от 315  нм и иметь матовые боковые (нерабочие) стенки.

Технические характеристики:

- Длина оптического пути: 50 мм.

- Толщина стенок 3 мм

- Внешние размеры не более 56х24х40 мм.

- Допустимое отклонение  ± 0,2 мм

- Крышка отсутствует.

Кюветы стеклянные 50 мм должны поставляться в футляре по 2 шт. с паспортом и сертификатом соответствия. 
	шт
	10
	23.19.23.110 - Посуда для лабораторных целей стеклянная



	5
	Кювета кварцевая 

К-10 для анализатора жидкости Флюорат 
	ГОСТ  20903-75.

Предназначены для использования в анализаторах жидкости "Флюорат-02-3М" и «Флюорат-02-5М»
Внешний вид:  кварцевая кювета с прозрачными стенками.

Материал кюветы – кварцевое стекло  марки КУ-1 (190-2500нм)

Изготовление кюветы -  технология УФ-склеивание.
Химически устойчивы к действию кислот (кроме плавиковой кислоты)  и разбавленных щелочей. 

Технические характеристики:

Вид: наливная

Внешние размеры: 12,5х12,5х45 мм

Толщина стенок: 1,24 мм

Допустимое отклонение ± 0,1 мм

Длина оптического пути: 10х10 мм

Крышка пластик в комплекте.

Паспорт и копия сертификата соответствия входит в комплект поставки  
	шт.
	8
	23.19.23.110 - Посуда для лабораторных целей стеклянная




         3. Требования к качеству товара:

3.1. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочным образцом). На Товаре не должно быть механических повреждений. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
3.2. Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам, техническим условиям.

3.3. Товар должен быть обеспечен технической документацией: паспортом, сертификатом соответствия (при наличии). Вся документация должна быть на русском языке.

3.4. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). 

3.5. В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

3.6. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика. 

3.7. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 80% установленного производителем срока годности товара.

3.8. Срок, в течение которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

4. Место поставки товара: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Дружбы,2  

5. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется  в течение 20 рабочих дней со дня заключения договора.

6.Срок оплаты: Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.  

7. Условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

25.05.2026г.             Зав. лабораторией питьевых вод                                    О.С. Жданова
