## Техническое задание

| № п/п | Наименование товара/КТРУ | № п/п | Наименование показателя | Значения показателей | ед.изм | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 18 и ≤ 23 | миллиметр | Описание по КТРУ | 2 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 2.75 и < 3.0 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
| 2 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 14 и ≤ 17 | миллиметр | Описание по КТРУ | 2 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 3 и ≤ 3.25 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
| 3 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 18 и ≤ 23 | миллиметр | Описание по КТРУ | 5 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 3.5 и ≤ 3.75 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
| 4 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 32 и ≤ 35 | миллиметр | Описание по КТРУ | 1 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 3.5 и ≤ 3.75 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
| 5 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 12 и ≤ 13 | миллиметр | Описание по КТРУ | 1 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 4 и ≤ 4.25 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
| 6 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 14 и ≤ 17 | миллиметр | Описание по КТРУ | 1 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 4 и ≤ 4.25 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
| 7 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 18 и ≤ 23 | миллиметр | Описание по КТРУ | 1 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 4 и ≤ 4.25 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
| 8 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 24 и ≤ 28 | миллиметр | Описание по КТРУ | 1 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 4 и ≤ 4.25 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
| 9 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 29 и ≤ 31 | миллиметр | Описание по КТРУ | 1 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 4 и ≤ 4.25 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
| 10 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 12 и ≤ 13 | миллиметр | Описание по КТРУ | 1 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 4.5 и ≤ 4.75 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
| 11 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 14 и ≤ 17 | миллиметр | Описание по КТРУ | 1 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 4.5 и ≤ 4.75 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
| 12 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 18 и ≤ 23 | миллиметр | Описание по КТРУ | 1 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 4.5 и ≤ 4.75 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
| 13 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 32.50.13.190-02615 | 1 | Длина стента | ≥ 24 и ≤ 28 | миллиметр | Описание по КТРУ | 1 |
|  |  | 2 | Диаметр стента | ≥ 4.5 и ≤ 4.75 | миллиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 3 | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Описание по КТРУ |  |
|  |  | 4 | Номинальное давление раскрытия | ≥ 9 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Определяет значение давления, при котором стент расправляется до номинального диаметра. Параметр необходим для оптимального раскрытия стента в месте стеноза |  |
|  |  | 5 | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |
|  |  | 6 | Диаметр совместимого проводникового катетера | 5 | френч | Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА |  |

## Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:

## • Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

## • Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.

## • Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.

## • Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.

## • Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 5 рабочих дней.

## • Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.