ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского изделия

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка системы меридианной диагностики организма

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

| № | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Код КТРУ /ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед изм | Инструкция | Обоснование дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Система меридианной диагностики организма | 26.60.12.119-00000399 | Устройство ввода информации предназначено для регистрации и ввода в персональный компьютер (ПК) сигналов о частоте сердечных сокращений (ЧСС) и вариабельности ритма сердца (ВРС) с целью оценки функционального состояния и ресурсов организма. Изделие не предназначено для: функциональной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний! самостоятельного использования детьми младше 12 лет и лицами с ограниченными возможностями. Изделие не оказывает влияние на организм человека и не имеет абсолютных противопоказаний к применению | 1 | шт |  |  |
|  |  |  | Характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество одновременно регистрируемых отведений ЭКГ | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Частота дискретизации сигнала ЭК | 1024 | ГЦ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Разрядность данных | 12 | бит | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диапазон регистрируемых амплитуд входного сигнала, мкВ | от ±2 до ±1000 | мкВ | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Отклонение амплитуды сигнала на выходе комплекса от входного значения на частоте 15 Гц: |  |  |  |  |
|  |  |  | - при амплитуде входного сигнала ±2 мкВ, % | ±20 | - % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | - при амплитуде входного сигнала ±5 мкВ | ±10 | - % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | - при амплитуде входного сигнала ±100 мкВ | ±5 | - % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диапазон регистрируемых частот входного сигнала | от 1 до 35 | ГЦ | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Отношение величины сигнала на выходе комплекса к сигналу на входе при размахе входного сигнала 2000 мкВ: |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | - на частотах 1 Гц и 35 Гц | 70-75 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | - на частоте 6 Гц | 80-100 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | амплитуда собственных шумов, приведенных ко входу, не более | ±2 | мкВ | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Ток утечки на пациента в режиме единичного нарушения при напряжении 500 В, не более | 5 | В | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс связи с компьютером | USB |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Напряжение питания прибора | 5 | В | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Потребляемый ток, не более | 200 | мА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Габариты прибора | 150 х 95 х 30 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Масса прибора, не более | ≥ 300 | г | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Электроды | Для регистрации биопотенциалов сердца детские | шт | Наличие |  |
|  |  |  | Программный модуль | Оценка вариабельности ритма сердца ( спектральный анализ, индексы временного анализа) и вегетативного баланса |  | Наличие |  |
|  |  |  | Подписка на программное обеспечение | 1 | год | Наличие |  |
|  |  |  |  | Специальная расширенная версия подписки должна включать: 1. Диагностичесике модули 2. Реабилитационные модули |  | Наличие |  |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Срок и объем гарантии

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента передачи товара заказчику (подписания сторонами электронного документа о приемке товара).

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

5. Условия поставки товара

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

5.2.2. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.